## TECNICO
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCION DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
"EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL INTEGRAL DEL VALLE DEL CARRIZO, EN EL MUNICIPIO DE AHOME"
LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS NO. SSS-LA-012-2018
ANEXO I TECNICO
Grupo | Renglón | Partida | Clave de Cuadro Básico | DESCRIPCIÓN | Cantidad solicitada | Marca | Modelo
1 | 1 | 53101 | 513.164.3347 | CAMA CLINICA DE MULTIPLES POSICIONES PARA PACIENTE ADULTO DEFINICIÓN: Cama eléctrica de propósito general diseñada para ser utilizada generalmente en hospitalización, con mecanismo eléctrico para ajustar la altura de la superficie de la cama ESPECIFICACIONES: 1. Cama hospitalaria eléctrica de múltiples posiciones. 2. Soporta un peso de 220 Kg 3. Controles eléctricos interconstruidos en barandales, con seguro de bloqueo para paciente. 4. -Permite dar las siguientes posiciones de forma eléctrica: 5. -Trendelenburg de 17° con indicador de angulación en ambos barandales de sección de pies. 6. -Trendelenburg inverso de 17° con indicador de angulación en ambos barandales de sección de pies. 7. -Sección de espalda con autocontorno, de 0 a 66°. 8. -Sección de rodilla que cubre el rango de 0 - 28°. 9. -Altura y descenso ajustable que cubre el rango de 40 cm. a 78 cm. (medido de la plataforma de la cama al piso, sin colchón). 10. -Posición de reanimación cardio-pulmonar (RCP) en 5 segundos como máximo, mediante asas situadas bajo la plataforma de la sección de cabecera a ambos lados de la cama. 11. -Elevación de pies de 20°. 12. Con sistema de bloqueo (candados) iluminado en barandales para restricción de su operación por el paciente. 13. Con indicador de angulación de cabecera en ambos barandales de sección de cabeza que resalte el rango de 30° a 45° para asistirle en la implementación de los protocolos de enfermería. 14. Superficie de la cama fabricada de laminado de alta presión, fácil de limpiar y con secciones rígidas desmontables. 15. Dimensiones de la superficie del paciente 198.2 cm de largo x 90 cm de ancho. 16. -Dimensiones de la cama: longitud total de 219 cm. Ancho total con barandales arriba de 99.5 cm. 17. Cabecera fija y piecera desmontables fabricadas con polipropileno. 18. Barandales ergonómicos que permiten el apoyo del paciente para su reposicionamiento y salida segura y fácil del paciente, dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies. 19. Con protectores en las cuatro esquinas. 20. Colchón: colchón de poliuretano de 14 cm de espesor, de alta densidad con diseño para reducción de alta presión, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego y con funda removible para lavado de la misma marca de la cama y dimensiones acorde la modelo. 21. Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las 4 esquinas. 22. Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama. 23. Con ruedas antiestáticas de 15 cm. Cuenta con sistema de direccionamiento y freno centralizado activado mediante barra situada en la sección de pies de la cama. 24. Cuenta con batería de seguridad en caso de falla eléctrica para los 25. movimientos: subir-bajar cama, subir-bajar cabeza, subir-bajar rodillas. | 12
| 2 | 53101 | 531.156.0147 | CAMA CAMILLA RADIOTRANSPARENTE, CARRO CAMILLA RADIOTRANSPARENTE DEFINICIÓN: Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la realización de estudios radiológicos. De superficie radiotransparente a todo lo largo de la camilla, la cual proporciona diferentes posiciones. DESCRIPCIÓN: 1.- Camilla radiotransparente. 2.- Que soporte un peso de 310 Kg como mínimo. 3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidraúlica y/o neumática: 3.1.- Trendelenburg de 16º como mínimo. 3.2.- Trendelenburg inverso de 16º como mínimo. 3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 90º como mínimo. 3.4.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 62 cm. a 92 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo. 4.- Superficie de la camilla rígida. 5.- Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 75 cm. de ancho, como mínimo. 6.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): longitud total en el rango de 210 a 218 cm. Ancho total en el rango de 77 a 86cm. 7.- Superficie del paciente radiotransparente (no de acrílico) a todo lo largo de la camilla. 8.- Porta chasis a todo lo largo de la camilla con sistema de sujeción. 9.- Barandales laterales plegables o abatibles. 10.- Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina. 11.- Colchón de poliuretano de 7 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. 12.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente. 13.- Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo. 14.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda. 15.- Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas. 16.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópico. 17.- Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos. 18.- Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla. ACCESORIOS: A1.- Poste porta infusiones. A2.- Porta chasis. OPERACIÓN: Personal especializado y de acuerdo a su manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 11
2 | 3 | 53101 | 531.292.0258 | CARDIOTOCOGRAFO DEFINICIÓN: Equipo para observar la actividad cardiaca fetal. Monitor fetal para la medición de la frecuencia cardiaca fetal, por medio de transductores de ultrasonido externos y la actividad uterina no invasivo por medio de un transductor de toco y perfil del movimiento Fetal. ESPECIFICACIONES: 1.- Detección de frecuencia cardiaca fetal por efecto Doppler. 1.1.- Con capacidad de al menos 2 frecuencias fetales. 1.2.- Transductor multicristal (de al menos 6 cristales) para frecuencia cardiaca fetal. 2.- Actividad uterina por método no invasivo. 2.1.- Con transductor de actividad uterina. 3.- Con pantalla LCD o TFT de 12.1”. 4.- Despliegue en pantalla: 4.1.- La frecuencia cardiaca fetal. 4.2.- La actividad uterina. 4.3.- La calidad de la señal de la frecuencia cardiaca fetal. 4.4.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal: 4.4.1.- En latidos/min fetal con rango de 50 o menor a 240 o mayor. 4.5.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal. 5.- Registrador térmico multicanal de alta resolución. 5.1.- Con al menos 2 canales una para toco y otra para cardiografía. 5.2.- Con al menos 2 velocidades como mínimo dentro del rango de 1 a 3 cm/min con autoprueba. 6.- Con modalidad de marcación de sucesos de forma remota. 7.- Con memoria de 60 minutos del trazo del paciente. 8.- Fecha y hora. 9.- Con capacidad de conexión y envío de datos de manera alámbrica e inalámbrica. 10.- Con capacidad de conexión a red de monitoreo. 11.- Peso no mayor a 6 Kg. ACCESORIOS: A1.- Un transductor de ultrasonido. A2.- Un transductor de tocografía. A3.- Al menos dos cinturones de sujeción para transductores. A4.- Carro de transporte para el equipo. CONSUMIBLES: C1.- Una Caja con papel para el registrador térmico. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. CATALOGO, PAG 2 OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado | 1
| 4 | 53101 | 531.292.0258 | CARDIOTOCOGRAFO DEFINICIÓN: Equipo para observar la actividad cardiaca fetal. Monitor fetal para la medición de la frecuencia cardiaca fetal, por medio de transductores de ultrasonido externos y la actividad uterina no invasivo por medio de un transductor de toco y perfil del movimiento Fetal. ESPECIFICACIONES: 1.- Detección de frecuencia cardiaca fetal por efecto Doppler. 1.1.- Con capacidad de al menos 2 frecuencias fetales. 1.2.- Transductor multicristal (de al menos 6 cristales) para frecuencia cardiaca fetal. 2.- Actividad uterina por método no invasivo. 2.1.- Con transductor de actividad uterina. 3.- Con pantalla LCD o TFT de 12.1”. 4.- Despliegue en pantalla: 4.1.- La frecuencia cardiaca fetal. 4.2.- La actividad uterina. 4.3.- La calidad de la señal de la frecuencia cardiaca fetal. 4.4.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la frecuencia cardiaca fetal: 4.4.1.- En latidos/min fetal con rango de 50 o menor a 240 o mayor. 4.5.- Despliegue gráfico y numérico en pantalla de la actividad uterina, con registro de la detección del movimiento fetal. 5.- Registrador térmico multicanal de alta resolución. 5.1.- Con al menos 2 canales una para toco y otra para cardiografía. 5.2.- Con al menos 2 velocidades como mínimo dentro del rango de 1 a 3 cm/min con autoprueba. 6.- Con modalidad de marcación de sucesos de forma remota. 7.- Con memoria de 60 minutos del trazo del paciente. 8.- Fecha y hora. 9.- Estimulador de la misma marca o diferente al equipo propuesto. 10.- Con capacidad de conexión y envío de datos de manera alámbrica e inalámbrica. 11.- Con capacidad de conexión a red de monitoreo. 12.- Peso no mayor a 6 Kg. ACCESORIOS: A1.- Un transductor de ultrasonido. A2.- Un transductor de tocografía. A3.- Al menos dos cinturones de sujeción para transductores. A4.- Carro de transporte para el equipo. CONSUMIBLES: C1.- Una Caja con papel para el registrador térmico. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. CATALOGO, PAG 2 OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado | 1
| 5 | 53101 | 531.329.0032 | ELECTROCARDIÓGRAFO MULTICANAL (3 CANALES 12 DERIVACIONES),ECTROCARDIOGRAFO PORTATIL DE 12 CANALES DEFINICIÓN: Equipo digital portátil que adquiere, despliega, registra y almacena las 12 derivaciones electrocardiográficas y realiza su interpretación con fines diagnósticos. ESPECIFICACIONES: 1.- Adquisición: 1.1.- Con capacidad para adquirir en forma simultánea doce derivaciones. 1.2.- Teclado alfanumérico completo para introducir los datos del paciente. 1.3.- Frecuencia de muestreo de mínimo 10000/seg/ canal para la detección de marcapasos. 1.4.- Funcionamiento con corriente alterna y batería interna recargable con duración mínima de cuatro horas o que permita realizar al menos 340 copias de trabajo continuo de ECG. 1.5.- Filtros: 1.5.1.- Filtro de AC. 1.5.2.- Filtro muscular de 25 Hz/35 Hz/45 Hz. 1.5.3.- Filtro de línea base. 1.6.- Frecuencia de corte superior en el rango de 140 a 200 Hz. 1.7.- Frecuencia de corte mínimo en el rango de 0.01 a 0.1 Hz. 1.8.- Detección de marcapasos. 2.- Despliegue: 2.1.- Pantalla de 8.4 como mínimo para visualización simultánea de al menos tres derivaciones. 2.2.- Ajuste de sensibilidad y velocidad: 2.2.1.- Al menos cinco velocidades diferentes incluyendo: 5 mm/s, 10mm/s, 25mm/s y 50 mm/seg. 2.2.2.- Sensibilidad de al menos: 2.5, 5, 10 y 20 mm /mV. 2.2.3.- Con tres modos de muestreo: pre-muestra, tiempo real, muestra periódica. 3.- Almacenamiento: 3.1.- Almacenamiento interno de 200 estudios como mínimo. 3.2.- Con transmisión de los estudios para su almacenamiento en un sistema de información computarizado en formato SCP/FDA-XML/ PDF/DICOM como mínimo a través de un cable de red. 4.- Impresión: 4.1.- Impresión de 12 derivaciones en hojas de tamaño 21.6 x 27.9 cm 8.5 x 11 pulgadas) +/- 10%. 4.2.- Selección de entre al menos 5 formatos que incluya mediciones, datos del paciente e interpretación. 4.3.- Despliegue e impresión de los mensajes en idioma español. 5.- Interpretación/ Análisis: 5.1.- Análisis RR. 5.2.- Software interpretativo para pacientes. 6.- Cable para paciente de 10 puntas. 7.- Peso máximo de 5 Kg. ACCESORIOS: A1. Dos juegos de electrodos reusables adulto y pediátrico. A2. Carro de transporte especialmente diseñado para el equipo. A3. Brazo ajustable o soporte para cable de 12 derivaciones. A4. Cable de Red y RS-232. CONSUMIBLES: C1. Gel o pasta conductora (2 tubos de 250 ml). C2. Papel térmico (5 unidades) REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 4
| 6 | 53101 | 531.619.0403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES MONITOR DE SIGNOS VITALES (BÁSICO) DEFINICIÓN: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso. DESCRIPCIÓN: 1.- Monitor configurado o modular con pantalla táctil de 15 pulgadas como mínimo. 2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. 4.- Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior. 5.- Protección contra descarga de desfibrilador. 6.- Detección de marcapasos. 7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: 7.1.- Al menos 6 curvas simultáneas. 7.2.- ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 7 derivaciones o más, con análisis del segmento ST 7.3.- Pletismografía. 7.4.- Respiración. 8.- Despliegue numérico de: 8.1.- Frecuencia cardiaca. 8.2.- Frecuencia respiratoria. 8.3.- Saturación de oxígeno. 8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). 8.5.- Temperatura. 9.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 10.- Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. 11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto. 12.- Con batería interna recargable con duración de al menos dos horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. 13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 13.1.- Saturación de oxígeno. 13.2.- Frecuencia cardiaca. 13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media). 13.4.- Temperatura. 13.5.- Frecuencia respiratoria. 14.- Alarma de apnea. 15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. 16.- Con silenciador de alarmas. 17.- Interface, menúes y mensajes en español. 18.- Capacidad a futuro de visualización vía remota de curvas y tendencias desde cualquier dispositivo dentro de la Unidad Médica a través de una central de monitoreo o estación de trabajo. 19.- Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular. 20.- Base con soporte a pared fabricada en aluminio extruido para monitor con al menos 3 grados de libertad (giro del brazo, angulación y giro de la base para monitor). 21.- Soporte rodable para el monitor. ACCESORIOS PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: A1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso. A2.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). A3.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. A4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas. ACCESORIOS PARA NEONATO: A5.- Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso. A6.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). A7.- 2 brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes. A8.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas. CONSUMIBLES: C1. 100 electrodos para ECG adulto / pediátrico. C2. 100 electrodos para ECG neonatales. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 110V, 60 Hz. ±10%. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 30
| 7 | 53101 | 531.619.0403 | MONITOR DE SIGNOS VITALES AVANZADO Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla, de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva, oximetría de pulso. DESCRIPCION: 1.- MONITOR CONFIGURADO O MODULAR CON PANTALLA TÁCTIL DE 17 PULGADAS COMO MÍNIMO. 2.- CON CAPACIDAD PARA CONECTARSE A RED DE MONITOREO. 3.- SALIDA ANALÓGICA DE ECG O SINCRONÍA PARA DESFIBRILACIÓN. 4.- PANTALLA A COLOR TECNOLOGÍA LCD TFT O TECNOLOGÍA SUPERIOR. 5.- PROTECCIÓN CONTRA DESCARGA DE DESFIBRILADOR. 6.- DETECCIÓN DE MARCAPASOS. 7.- DESPLIEGUE DE CURVAS FISIOLÓGICAS EN PANTALLA: 7.1.- AL MENOS 12 CURVAS SIMULTÁNEAS. 7.2.- ECG, QUE PERMITA EL DESPLIEGUE SIMULTÁNEO DE AL MENOS 2 CURVAS A ELEGIR DE ENTRE 7 Ó 12 DERIVACIONES, CON ANÁLISIS DEL SEGMENTO ST 7.3.- PLETISMOGRAFÍA. 7.4.- RESPIRACIÓN. 7.5.- CO2. 8.- DESPLIEGUE NUMÉRICO DE: 8.1.- FRECUENCIA CARDIACA. 8.2.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. 8.3.- SATURACIÓN DE OXÍGENO. 8.4.- PRESIÓN NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA Y MEDIA). 8.4.1.- CON INTERVALOS DE MEDICIÓN AJUSTABLES QUE INCLUYAN LOS SIGUIENTES: 1, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 240 Y 480 MINUTOS COMO MÍNIMO. 8.4.2.- CON PRUEBA DE FUGA Y CALIBRACIÓN DE PRESIÓN AUTOMÁTICA. 8.5.- TEMPERATURA. 8.5.1.- CON AL MENOS DOS CANALES. 9.- MODOS PARA LA TOMA DE PRESIÓN: MANUAL Y AUTOMÁTICA A DIFERENTES INTERVALOS DE TIEMPO. 10.- TENDENCIAS GRÁFICAS Y NUMÉRICAS DE 120 HORAS COMO MÍNIMO DE TODOS LOS PARÁMETROS, SELECCIONABLES POR EL USUARIO. 11.- QUE CUBRA USO DESDE NEONATO HASTA ADULTO. 12.- CON BATERÍA INTERNA RECARGABLE CON DURACIÓN DE AL MENOS DOS HORAS, CON CARGADOR INTERCONSTRUIDO E INDICADOR DE BAJO NIVEL EN PANTALLA. 13.- ALARMAS AUDIBLES Y VISIBLES, PRIORIZADAS EN AL MENOS TRES NIVELES CON FUNCIÓN QUE PERMITA REVISAR Y MODIFICAR LOS LÍMITES SUPERIOR E INFERIOR DE LOS SIGUIENTES PARÁMETROS: 13.1.- SATURACIÓN DE OXÍGENO. 13.2.- FRECUENCIA CARDIACA. 13.3.- PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA (SISTÓLICA, DIASTÓLICA, MEDIA). 13.4.- TEMPERATURA. 13.5.- FRECUENCIA RESPIRATORIA. 13.6.- CO2. 14.- ALARMA DE APNEA. 15.- ALARMAS DEL SISTEMA QUE INDIQUEN EL ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL MONITOR. 16.- CON SILENCIADOR DE ALARMAS. 17.- INTERFACE, MENÚES Y MENSAJES EN ESPAÑOL. 18.- CAPACIDAD A FUTURO DE VISUALIZACIÓN VÍA REMOTA DE CURVAS Y TENDENCIAS DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO DENTRO DE LA UNIDAD MÉDICA A TRAVÉS DE UNA CENTRAL DE MONITOREO O ESTACIÓN DE TRABAJO. 19.- ANÁLISIS DE ARRITMIA Y SEGMENTO ST. 19.1.- DETECCIÓN DE AL MENOS 16 ARRITMIAS BÁSICAS QUE CUMPLA CON AL MENOS LAS SIGUIENTES: SISTOLE, TAC VENTRI, PAR, BIGEMINIA, TRIGEMINIA, PVC, TAQUI, BRADI, IRR, PNC, PNP, VENT 20.- CON AL MENOS DOS PUERTOS USB. 21.- CON SOPORTE DE COMUNICACIÓN HL7 VÍA ARCHIVOS XML. 22.- SISTEMA PARA FIJACIÓN DE CADA MONITOR: MONTAJE DE PARED. ACCESORIOS PARA ADULTO / PEDIÁTRICO: A1.- UN CABLE TRONCAL Y DOS SENSORES TIPO DEDAL REUSABLES PARA OXIMETRÍA DE PULSO. A2.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE). A3.- DOS BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA, UNO ADULTO Y UNO PEDIÁTRICO, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. A4.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE AL MENOS CINCO PUNTAS. ACCESORIOS PARA NEONATO: A5.- UN CABLE TRONCAL Y UN SENSOR MULTISITIO REUSABLE PARA OXIMETRÍA DE PULSO. A6.- UN SENSOR REUSABLE DE TEMPERATURA (DE PIEL O SUPERFICIE). A7.- 5 BRAZALETES REUSABLES PARA MEDICIÓN DE LA PRESIÓN NO INVASIVA NEONATAL EN DOS MEDIDAS DIFERENTES, UNA MANGUERA CON CONECTOR PARA LOS BRAZALETES. A8.- UN CABLE TRONCAL Y UN CABLE DE PACIENTE PARA ECG DE TRES PUNTAS. CONSUMIBLES: C1.- 300 ELECTRODOS PARA ECG ADULTO / PEDIÁTRICO. C2.- 300 ELECTRODOS PARA ECG NEONATALES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: 110V, 60 HZ. ±10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | 4
| 8 | 53101 | 531.619.0411 | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA EL TRASLADO DEL PACIENTE DEFINICIÓN: Equipo que detecta, mide y despliega en pantalla de forma continua múltiples parámetros fisiológicos asociados a un solo paciente: electrocardiograma, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, temperatura, presión no invasiva y oximetría de pulso. DESCRIPCIÓN: 1.- Monitor ca color TFT con pantalla táctil de 8.4 pulgadas como mínimo. 2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo. 3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. 4.- Pantalla a color tecnología LCD TFT o tecnología superior. 5.- Protección contra descarga de desfibrilador. 6.- Detección de marcapasos. 7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: 7.1.- Al menos 4 curvas simultáneas. 7.2.- ECG, que permita el despliegue simultáneo de al menos 2 curvas a elegir de entre 3 derivaciones o más. 7.3.- Pletismografía. 7.4.- Respiración. 8.- Despliegue numérico de: 8.1.- Frecuencia cardiaca. 8.2.- Frecuencia respiratoria. 8.3.- Saturación de oxígeno. 8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). 8.5.- Temperatura. 9.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 10.- Tendencias gráficas y numéricas de 120 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario. 11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto. 12.- Con batería interna recargable con duración de al menos 2.5 horas, con cargador interconstruido e indicador de bajo nivel en pantalla. 13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 13.1.- Saturación de oxígeno. 13.2.- Frecuencia cardiaca. 13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica). 13.4.- Temperatura. 13.5.- Frecuencia respiratoria. 14.- Alarma de apnea. 15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. 16.- Con silenciador de alarmas. 17.- Interface, menúes y mensajes en español. 18.- Con diseño que permita al equipo ser usado como monitor de transporte y monitor de cabecera. 19.- Detección de arritmias básicas que cumpla con al menos dos de las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia y fibrilación ventricular. ACCESORIOS: A1. Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso. A2. Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). A3. Dos Brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes. A4. Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas. ACCESORIOS PARA NEONATO: A5. Un cable troncal y un sensor multisitio reusable para oximetría de pulso. A6. Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie). A7. 2 brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva neonatal en dos medidas diferentes, una manguera con conector para los brazaletes. A8. Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de tres puntas. CONSUMIBLES: C1. 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico. C2. 300 electrodos para ECG neonatales. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 110V, 60 Hz. ±10%. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 1
3 | 9 | 53101 | 531.252.0033 | CUNA DE CALOR RADIANTE CON FOTOTERAPIA OPCIONAL DEFINICIÓN: Equipo controlado por microprocesador o microcontrolador que contiene un elemento de calefacción radiante y está diseñado para emitir y controlar de manera uniforme el calor a los pacientes recién nacidos y lactantes que requieren un ambiente térmico regulado. Está equipado con ruedas de manera que se puede mover fácilmente a diferentes áreas. DESCRIPCIÓN: 1.- Cuna térmica controlada por microprocesador o microcontrolador. 2.- Con modos de operación: manual y servocontrolado. 3.- Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%. Con aumentos de 10% como mínimo. 4.- Con modo de precalentamiento que se inicie de forma automática al encender el sistema. 5.- Despliegues de: 5.1. Dos temperaturas del paciente. 5.2. Temperatura de control. 5.3. Potencia del calefactor. 6.- Con control de temperatura automático, servocontrolado o control de la temperatura del paciente dentro del rango de 35 a 37.5ºC como mínimo. Resolución de la temperatura 0.1°C. 7.- Función de autoprueba o autodiagnóstico al encender el sistema y opción de tecla o botón para realizar la autoprueba en cualquier momento. 8.- Alarmas auditivas y visuales, priorizadas o en rampa de: 8.1.- Temperatura del paciente (alta y baja). 8.2.- Falla en el sensor o sonda de la temperatura del paciente. 8.3.- Falla del sistema. 8.4.- Falla de alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica. 8.5.- Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual. 8.6.- Silenciador temporal de alarmas. 9.- Con ajuste por control de membrana, perilla o con medios para evitar cambios involuntarios en la programación. 10.- Con elemento calefactor radiante. 11.- Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos 2 pasa cables en un panel. 12.- Con posibilidad de dar posición de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso, o inclinación de la cuna, con un ángulo de 15 grados de inclinación como mínimo de manera continua. 13.- Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico. 14.- Rodable, con sistema de freno en dos ruedas como mínimo. 15.- Con al menos dos cajones. 16.- Charola portachasis o porta cartucho de rayos X interconstruida. 17.- Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X. 18.- Lámpara o luz de examinación, exploración u observación. 19.- Colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable. 20.- Con báscula interconstruida para el pesaje del recién nacido desde 300g hasta 7000g. 21.- Charola o repisa para monitor e instrumental. 22.- Con interfaz o puerto RS 232 para comunicación con monitor de signos vitales de la misma marca. ACCESORIOS: A1. Lámpara de fototerapia interconstruida o integrada. En el rango de longitud de onda de 400 a 500 nanómetros. A2. Soporte para líquidos y soluciones. A3. Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxígeno. CONSUMIBLES: C1. 100 parches reflejantes para fijar el sensor de temperatura. C2. Dos sensores reusables de temperatura de piel. C3. Protector de ojos (20 piezas) REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 110V, 60 Hz. ±10%. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal especializado | 1
| 10 | 53101 | 531.497.0053 | INCUBADORA DE TRASLADO DEFINICION: EQUIPO DE TRASLADO CON CUBIERTA TRANSPARENTE, DISEÑADO PARA PROPORCIONAR UN AMBIENTE CERRADO CONTROLANDO LA TEMPERATURA DEL AIRE Y LA TEMPERATURA DE LA PIEL DEL PACIENTE. ESPECIFICACIONES: 1.- Incubadora de traslado intra-Extrahospitalario. 2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería. 3.- Módulo de control electrónico. 4.- Controles: 4.1.- Con control de temperatura del aire de 21.5°C o menor a 38º C o mayor. 4.2.- Con resolución de 0.1 ºC. 4.3.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas. 5.- Monitoreo de parámetros: 5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros: 5.1.1.-Temperatura del paciente. 5.1.2.-Temperatura del aire. 5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo. 5.3.- Con indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería, corriente directa y corriente alterna). 5.4.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología. 6.- Alarmas: 6.1.- Audibles y visibles. 6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C. 6.3.- Falla en el flujo de aire. 6.4.- Falla en el suministro de energía. 6.5.- Temperatura alta del aire. 6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente. 6.7.- Batería baja. 7.- Gabinete: 7.1.- Capacete con doble pared. 7.2.- Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico. 7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación. 7.4.- Cuatro o más accesos para tubos al interior del capacete. 7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable. 7.6.- Con carro rodable. 7.7.- Con freno en al menos dos ruedas. 7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E 7.9.- Poste o soporte para soluciones. 7.10.- nivel de ruido en el capacete < 50dBA 8.- Sistema para circulación de aire: 8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal. 9.- Lámpara de luz de exploración o examinación 370 luxes o mayor. 10.- Batería recargable con duración de al menos 90 minutos. 11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd. 12.- Con Ventilador de paciente. ACCESORIOS: A1.- Tanque de oxígeno tipo E A2.- Colchón con cubierta lavable e impermeable. CONSUMIBLES: C1.- 4 sensores reusables de temperatura de piel. C2.- 50 Parches reflejantes para sostener el sensor. C3.- 5 Filtros de aire REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACION: 110V, 60 Hz. ±10% OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación MANTENIMIENTO: Preventivo, Correctivo por personal calificado. EL LICITANTE DEBE PRESENTAR EL PADRÓN DE INGENIEROS DE SERVICIO Y LA CERTIFICACIÓN DE SU CAPACITACIÓN POR PARTE DE LA MARCA EN EL MODELO OFERTADO | 2
| 11 | 53101 | 531.497.2083 | INCUBADORA PARA RECIÉN NACIDO. DEFINICIÓN: Equipo diseñado para proporcionar un ambiente cerrado controlando la temperatura del aire y la temperatura de la piel del paciente. DESCRIPCIÓN: 1.- Incubadora para cuidados generales. 2.- Controles: 2.1.- Controlado por microprocesador o microcontrolador. 2.2.- Sistema de humidificación con servocontrol de la humedad relativa de 20% o menor a 95% o mayor con incrementos del 1%. 2.3.- Con depósito de agua removible y esterilizable. 2.4.- Sistema de servocontrol de la concentración de oxigeno que cubra el rango de 21% a 65% con incrementos de 1%. 2.5.- Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura del aire de 20°C o menor a máximo 39°C. 2.6.- Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura de la piel del paciente no menor a 34ºC hasta 38ºC. 2.7.- Resolución mínima de 0.1 ºC. 3.- Monitoreo de parámetros: 3.1.- Despliegue digital en pantalla de los siguientes parámetros: 3.1.1.- Temperatura del aire medida y programada. 3.1.2.- Temperatura del paciente medida y programada. 3.1.3.- Monitoreo simultáneo de dos temperaturas del paciente, una para central y otra periférica. 3.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor. 3.3.- Concentración de oxígeno, medida y programada. 3.4.- Indicador del modo de control de temperatura. 3.5.- Humedad relativa, medida y programada. 3.6.- Registro de peso del paciente de al menos 7 días. 3.7.- Despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas de los siguientes parámetros 3.7.1.- Temperatura aire. 3.7.2.- Temperatura del paciente 3.7.3.- Humedad relativa 3.7.4.- Concentración de oxígeno 4.- Alarmas: 4.1.- Audibles y visibles. 4.2.- Temperatura alta y baja del aire. 4.3.- Temperatura alta y baja de piel del paciente. 4.4.- Falta de agua y falla en el control de humedad o desviación en el rango de humedad. 4.5.- Falla del módulo de control de oxígeno. 4.6.- Concentración alta de oxígeno y concentración baja de oxígeno. 4.7.- Falla del sistema. 4.8.- Falla de energía eléctrica 4.9.- Falla del sensor de piel. 4.10.- Falla de la circulación o flujo de aire. 4.11.- Silenciador temporal de alarmas. 5.- Gabinete: 5.1.- Base rodable con sistema de freno en las cuatro ruedas. 5.2.- Con ajuste de altura variable mediante pedal de funcionamiento eléctrico. 5.2.1.- Rango de ajuste de altura 40 cm. 5.3.- Con al menos tres cajones. 5.4.- Con soporte para monitor de signos vitales. 5.5.- Capacete transparente, desmontable o removible para su limpieza. 5.6.- Doble pared con circulación de aire entre el capacete y la doble pared que de una velocidad igual o menor a los 10 cm/s sobre el colchón. 5.7.- Dos puertas de acceso con cortina de aire. 5.8.- Que permita el uso de lámparas de fototerapia. 5.9.- Con al menos cinco portillos de acceso al paciente. 5.10.- Con al menos diez accesos para tubos al interior del capacete. 5.11.- Base deslizable de colchón radiotransparente. 5.12.- Con charola integrada al equipo para toma de rayos X. 5.13.- Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato en posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados. 5.14.- Colchón con cubierta lavable e impermeable. 5.15.- Filtro de aire 5.16.- Nivel de ruido en el compartimento del paciente menor o igual a 40 dBA. 5.11.- Que cuente con un sistema de gestión de la condensación. 6.-Humidificador: 6.1.- lnterconstruido, con depósito de agua de al menos 1,5l esterilizable y removible. 6.2.- Que funcione por ebullición. 7.- Báscula 7.1.- Electrónica neonatal interconstruida o integrada. 7.2.- Que pese en el rango de 400 gramos o menor a 6 Kg o mayor. 7.3.- Resolución: 10 g mínimo. ACCESORIOS: A1.- Soporte para soluciones. CONSUMIBLES: C1.- Dos sensores de temperatura de piel reusables o 40 sensores de temperatura de piel desechables. C2.- Parches reflejantes para sostener el sensor (50 Piezas). C3.- Mangas para portillos (20). C4.- Filtro de aire. C5.- Filtro de oxígeno. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120V +/- 10%, 60 Hz. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. El licitante debe presentar documentación que acredite la capacitación de los ingenieros de servicio por parte de la marca del equipo en la serie y modelo ofertado, esta documentación debe estar vigente. | 2
| 12 | 53101 | 531.941.1012 | VENTILADOR DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA PEDIÁTRICO / NEONATAL CON MODO CONVENCIONAL DEFINICIÓN: Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo en modo de ventilación de alta frecuencia oscilatoria y convencional para pacientes neonatos y pediátricos con compromiso de la función respiratoria. DESCRIPCIÓN: 1.- Pantalla interconstruida: 1.1.- Tipo LCD, LCD-TFT, TFT o LED. 1.2.- A color. 1.3.- Sensible al tacto o touch-screen. 1.4.- Tamaño de 17" o mayor. 2.- Generador de oscilación por pistón, membrana o sistema neumático sin válvula. 3.- Características del modo de alta frecuencia oscilatoria: 3.1.- Controles y ajustes de (Ventilación de alta frecuencia): 3.1.1.- Presión media en las vías aéreas que cubra el rango de 5 a 25 cmH2O o mbar. 3.1.2.- Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 5 a 15 Hz. 3.1.3.- FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. 3.1.4.- Amplitud que cubra el rango de 5 a 80 (en cmH2O o mbar. O porcentaje de la presión media). 3.2.- Modos ventilatorios: 3.2.1.- HFV. 3.2.2.- HFV más modo convencional o volumen garantizado. 3.3.- Parámetros monitorizados: 3.3.1.- Presión media en las vías aéreas (cmH2O o mbar). 3.3.2.- Frecuencia respiratoria (Hz). 3.3.3.- FiO2 (%). Amplitud (cmH2O o mbar). 3.3.4.- Volumen minuto (l/min). 3.3.5.- Volumen corriente (ml). 3.3.6.- DCO2 (ml2/s). 3.4.- Alarmas: 3.4.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. 3.4.2.- Presión media (alta y baja). 3.4.3.- FiO2 (alta y baja). 3.4.4.- Baja presión del suministro de gases. 3.4.5.- Falta de alimentación eléctrica. 3.4.6.- Ventilador inoperante o falla del ventilador. 3.4.7.- Volumen minuto alto y bajo. 4.- Características del modo convencional: 4.1.- Controles y ajustes de (Ventilación Convencional): 4.1.1.- Presión Inspiratoria que cubra el rango de 10 a 65 cmH2O. 4.1.2.- Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 20 a 150 RPP. 4.1.3.- Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.1 a 2 segundos. 4.1.4.- FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. 4.1.5.- Volumen Corriente que cubra el rango de 2 a 100 ml. 4.1.6.- PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O o bar. 4.1.7.- Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB (cmH2O o mbar) o porcentaje del flujo pico que cubra el rango de 10 o menor. 4.1.8.- O 50% a 80 o mayor (en cmH2O o mbar. O porcentaje de la presión media). 4.1.9.- Con volumen garantizado, objetivo o PRVC (ml). 4.1.10.- Respiración manual. 4.1.11.- Bias flow, flujo base o continuo. 4.1.12.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo. 4.1.13.- Sensibilidad espiratoria, terminación de la fase inspiratoria o de finalización por flujo. 4.2.- Modos ventilatorios: 4.2.1.- Ventilación Asisto Controlada, PTV, IPPV o SIPPV y SIMV controlada. 4.2.2.- Ventilación Mandatoria Intermitente (SIMV) con presión soporte. 4.2.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida o ASB 4.2.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. 4.2.5.- Ventilación no Invasiva o CPAP nasal. 5.- Características del modo convencional: 5.1.- Parámetros monitorizados: 5.1.1.- Presión inspiratoria pico o máxima. 5.1.2.- Presión media en vías aéreas. 5.1.3.- Volumen corriente espirado. Volumen minuto. 5.1.4.- PEEP. 5.1.5.- Frecuencia respiratoria. 5.1.6.- Relación I:E. 5.1.7.- Tiempo Inspiratorio y espiratorio. 5.1.8.- FiO2. 5.1.9.- Cálculo de distensibilidad o compliance. 5.1.10.- Cálculo de la resistencia. 5.1.11.- Despliegue de al menos dos lazos o loops. 5.1.12.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias de al menos 24 horas. 5.1.13.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: Volumen-Tiempo; Flujo-Tiempo; PresiónTiempo. 5.2.- Alarmas: 5.2.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. 5.2.2.- Presión inspiratoria alta y baja. 5.2.3.- PEEP bajo o desconexión del paciente o fuga. 5.2.4.- Apnea. 5.2.5.- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). 5.2.6.- Frecuencia respiratoria alta. 5.2.7.- FiO2 alta y baja. 5.2.8.- Baja presión o pérdida del suministro de gases. 5.2.9.- Falla de alimentación eléctrica. 5.2.10.- Batería baja. 5.2.11.- Ventilador inoperante, falla del ventilador, falla técnica o falla de ciclo. 5.2.12.- Silencio de alarma. 5.2.13.- Programación de alarmas. 6.- Características generales: 6.1.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 6.2.- Monitoreo de FiO2 interno. 6.3.- Sensor de flujo reusable. 6.4.- Humidificador servocontrolado para uso con calentador de rama inspiratoria o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual y soporte al ventilador. 6.5.- Todo el sistema en idioma español. 6.6.- Con sistema de compensación de fugas. Perilla selectora, física o en pantalla táctil, para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. 6.7.- Indicador de batería de respaldo en uso. 6.8.- Indicador de horas de uso en pantalla. Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. 6.9.- Duración de la batería de respaldo (externa y/o interna) de 30 minutos como mínimo. 6.10.- Controlado a través de un microprocesador. 7.- Accesorios Incluidos: 7.1.- Brazo soporte para circuito paciente. 7.2.- Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. 7.3.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Para toma mural tipo. Con reguladores de presión integrados. 7.4.- Dos circuitos de paciente pediátrico / neonatal reusables libres de látex (incluye adaptadores y conectores). Y si la marca lo requiere dos circuitos de alta frecuencia reusables libres de látex (incluye adaptadores y conectores). 7.5.- Dos sensores de flujo reusables pediátrico / neonatal, en caso de que la tecnología así lo requiera. 7.6.- Un juego de puntas nasales desechables de al menos cinco medidas diferentes, con sistema de fijación y conexión. ACCESORIOS: A1.- Pulmón de prueba Neonatal (2 piezas) CONSUMIBLES: C1.- Dos Celdas o sensores de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. C2.- Una cámara de humidificación reusable. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz. Instalación neumática de oxígeno. Instalación neumática de aire. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 13 | 53101 | 531.941.0980 | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO, VENTILADOR DE PRESION POSITIVA. AUTOMATICO, VENTILADOR ADULTO-PEDIATRO-NEONATAL DEFINICIÓN: Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales que tienen comprometida la función respiratoria. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento. DESCRIPCIÓN: 1.- Pantalla interconstruida: 1.1.- Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. 1.2.- A color. 1.3.- Tamaño mínimo de 15” o mayor. 1.4.- Configurable por el usuario. 2.- Características generales: 2.1.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 2.2.- Monitoreo FiO2 interno o integrado. 2.3.- Sensor de flujo reusable. 2.4.- Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal o de vías aéreas artificiales. 2.5.- O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste y la compensación del tubo endotraqueal. 2.6.- Con sistema de compensación de fugas. 2.7.- Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. 2.8.- Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. 2.9.- Con 3 conectores para USB y 1 conector Ethernet 2.10.- Transmisión de datos mediante puerto USB para intercambio de datos e intercambio de configuraciones desde un dispositivo de almacenamiento USB, actualización de software mediante puerto USB a través de lector SIM y una tarjeta SIM. 3.- Control de parámetros de: 3.1.- Volumen Corriente que cubra el rango de 2 a 3000 ml. 3.2.- Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 120 l/min. 3.3.- Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 80 cmH2O. 3.4.- Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 3 a 150 respiraciones por minuto. 3.5.- Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.2 a 10 segundos. 3.6.- FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. 3.7.- PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 50 cmH2O. 3.8.- Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 95 cmH2O. 3.9.- Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. 3.10.- Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 segundos o mayor. 3.11.- Respiración manual. 3.12.- Salida para nebulizador sincrónico, nebulizador ultrasónico o eléctrico. 3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo de 0.2 a 15 L/min. 3.14.- Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. 3.15.- Bias flow, flujo base, continuo. 3.16.- Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. 3.17.- 100% de O2 durante 2 minutos o mayor. 4.- Modos ventilatorios: 4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. 4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. 4.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida. 4.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. 4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. 4.6.- Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync). 4.7.- Ventilación No Invasiva. Respiración espontánea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFÁSICO o DuoPAP o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV). Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV. 4.8.- Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclado por tiempo y limitado en presión o TCPLV. 4.9.- Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte. 4.10.- Capacidad a futuro de integrar software clínico automatizado para el destete del paciente. 4.11.- Capacidad a futuro de visualización de los parámetros de la función pulmonar en tiempo real. 5.- Parámetros monitorizados: 5.1.- Presión inspiratoria pico o máxima. 5.2.- Presión media en vías aéreas. 5.3.- Presión de meseta o Plateau. 5.4.- PEEP. 5.5.- Frecuencia respiratoria total y espontánea. 5.6.- Volumen minuto total y espontáneo. 5.7.- Relación I:E. 5.8.- Volumen corriente inspirado y espirado. 5.9.- FiO2. 5.10.- Indicador de horas de uso en pantalla. 5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso. 5.12.- Cálculo de distensibilidad o compliance. 5.13.- Cálculo de la resistencia. 5.14.- Cálculo de índice F/VT o índice de respiración rápida y superficial 5.15.- Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP). 5.16.- Cálculo del trabajo respiratorio o presión traqueal. 5.17.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: 5.17.1.- VolumenTiempo. 5.17.2.- Flujo-Tiempo. 5.17.3.- Presión-Tiempo. 5.18.- Despliegue de al menos 2 lazos o loops. 5.19.- Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs Presión. 5.20.- Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o Edi. 5.21.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias con tiempo de almacenamiento de 7 días y de integración de maniobras de reclutamiento alveolar. 5.21.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias al menos de 24 horas. 5.22.- Cálculo del índice P0.1 o P100. 5.23.- Medición de AutoPEEP o PEEPTOTAL. 5.24.- Capacidad a futuro de monitorizar CO2 en el flujo principal, así como el despliegue de como mínimo sus valores numéricos en pantalla de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. 6.- Alarmas: 6.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. 6.2.- Presión inspiratoria alta y baja. 6.3.- PEEP bajo o desconexión del paciente. 6.4.- Apnea. 6.5.- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). 6.6.- Frecuencia respiratoria alta. 6.7.- FiO2 alta y baja. 6.8.- Baja presión del suministro de gases. 6.9.- Batería baja. 6.10.- Falta de alimentación eléctrica. 6.11.- Ventilador inoperante o falla del ventilador. 6.12.- Silencio de alarma. 7.- Accesorios Incluidos: 7.1.- Brazo soporte para circuito de paciente. 7.2.- Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. 7.3.- Batería de respaldo interna o interconstruida (de la misma marca), con 30 minutos de respaldo como mínimo, con capacidad a futuro de integrar suministro de energía con funcionamiento de 4 horas como mínimo. 7.4.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo se aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Para toma mural tipo Chemetron. 7.5.- Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. Para toma mural tipo Chemetron. 7.6.- Tres mascarillas reusables libres de látex de cada tamaño adulto, pediátrico, neonatal. 7.7.- Con arnés o sujetador. 7.8.- Dos cámaras de humidificación reusables una adulto y una neonatal. 7.9.- Diez cámaras de humidificación desechables (5 neonatales y 5 adulto). CONSUMIBLES: C1.- Dos Circuitos de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). C2.- Dos Circuitos de paciente neonatal reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). C3.- Dos Celdas o sensores de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. C4.- Cuatro Sensores de temperatura. C5.- 5 Filtros de bacterias reusable. C6.- 50 Filtros de bacterias desechables. ACCESORIOS: A1. Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón o soplador (blower). A2. Pulmón de prueba adulto/pediátrico. A3. Pulmón de prueba neonatal. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz. OPERACIÓN: Instalación neumática de: Oxígeno y Aire en caso de requerirse (de acuerdo con la tecnología). MANTENIMIENTO: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo Y Correctivo por personal calificado. | 1
| 14 | 53101 | 531.941.0980 | VENTILADOR VOLUMETRICO NEONATAL-PEDIÁTRICO-ADULTO, VENTILADOR ADULTO-PEDIATRICO-NEONATAL DEFINICIÓN: Equipo electromecánico controlado por microprocesador, de soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos, pediátricos y neonatales que tienen comprometida la función respiratoria. Con pantalla a color que muestre gráficas, datos numéricos, alarmas priorizadas en tiempo real y los diferentes modos ventilatorios seleccionados para un adecuado tratamiento. DESCRIPCIÓN: 1.- Pantalla interconstruida: 1.1.- Tipo LCD, LCD-TFT o TFT o LED. 1.2.- A color. 1.3.- Tamaño mínimo de 15” o mayor. 1.4.- Configurable por el usuario. 2.- Características generales: 2.1.- Mezclador de aire-oxígeno interno. 2.2.- Monitoreo FiO2 interno o integrado. 2.3.- Sensor de flujo reusable. 2.4.- Compensación de la resistencia por el tubo endotraqueal o de vías aéreas artificiales. 2.5.- O con la tecnología propia de cada fabricante para hacer el ajuste y la compensación del tubo endotraqueal. 2.6.- Con sistema de compensación de fugas. 2.7.- Humidificador servocontrolado para uso con calentador de tubo sencillo o dual; con sensor de temperatura sencillo o dual de soporte al ventilador. 2.8.- Perilla selectora para el ajuste de los valores de todos los parámetros de control. 2.9.- Con 3 conectores para USB y 1 conector Ethernet 2.10.- Transmisión de datos mediante puerto USB para intercambio de datos e intercambio de configuraciones desde un dispositivo de almacenamiento USB, actualización de software mediante puerto USB a través de lector SIM y una tarjeta SIM. 3.- Control de parámetros de: 3.1.- Volumen Corriente que cubra el rango de 2 a 3000 ml. 3.2.- Flujo Inspiratorio o flujo adaptativo que cubra el rango de 2 a 120 l/min. 3.3.- Presión Inspiratoria que cubra el rango de 5 a 80 cmH2O. 3.4.- Frecuencia Respiratoria que cubra el rango de 3 a 150 respiraciones por minuto. 3.5.- Tiempo Inspiratorio que cubra el rango de 0.2 a 10 segundos. 3.6.- FiO2 que cubra el rango de 21 a 100 %. 3.7.- PEEP/CPAP que cubra el rango de 0 a 50 cmH2O. 3.8.- Presión Soporte (PSV), Presión Asistida o ASB que cubra el rango de 0 a 95 cmH2O. 3.9.- Con opción meseta inspiratoria, de Plateu o pausa inspiratoria. 3.10.- Con opción de pausa espiratoria de 0 a 2 segundos o mayor. 3.11.- Respiración manual. 3.12.- Salida para nebulizador sincrónico, nebulizador ultrasónico o eléctrico. 3.13.- Mecanismo de disparo o trigger por flujo de 0.2 a 15 L/min. 3.14.- Sensibilidad espiratoria o terminación de la fase inspiratoria. 3.15.- Bias flow, flujo base, continuo. 3.16.- Ajuste de rampa de presión, rise time, retardo inspiratorio, rampa, o incremento de la pendiente de presión. 3.17.- 100% de O2 durante 2 minutos o mayor. 4.- Modos ventilatorios: 4.1.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por volumen. 4.2.- Ventilación Asisto Controlada y SIMV controlada por presión. 4.3.- Presión Soporte (PSV) o Presión Asistida. 4.4.- CPAP o Espontáneo con línea de base elevada. 4.5.- Respaldo en caso de Apnea de acuerdo al modo ventilatorio, por volumen o presión. 4.6.- Ventilación regulada por presión y con garantía en volumen manual o automática en asisto/control y SIMV (Volumen Garantizado, Autoflow, PRVC, Ventilación de Volumen Plus, APV o Vsync). 4.7.- Ventilación No Invasiva. Respiración espontánea en dos niveles de presión (BILEVEL, BIFÁSICO o DuoPAP o Bi-Vent o BIPAP) y ventilación con liberación de presión en vías aéreas (APRV). Con garantía o límite de volumen para CPAP, ventilación espontánea o presión soporte o ASV. 4.8.- Ventilación controlada por presión en neonatos, ciclado por tiempo y limitado en presión o TCPLV. 4.9.- Ventilación limitada por presión ciclada por tiempo para neonatos en los modos de ventilación: asisto-control, SIMV y ventilación con presión de soporte. 4.10.- Capacidad a futuro de integrar software clínico automatizado para el destete del paciente. 4.11.- Capacidad a futuro de visualización de los parámetros de la función pulmonar en tiempo real. 5.- Parámetros monitorizados: 5.1.- Presión inspiratoria pico o máxima. 5.2.- Presión media en vías aéreas. 5.3.- Presión de meseta o Plateau. 5.4.- PEEP. 5.5.- Frecuencia respiratoria total y espontánea. 5.6.- Volumen minuto total y espontáneo. 5.7.- Relación I:E. 5.8.- Volumen corriente inspirado y espirado. 5.9.- FiO2. 5.10.- Indicador de horas de uso en pantalla. 5.11.- Indicador de batería de respaldo en uso. 5.12.- Cálculo de distensibilidad o compliance. 5.13.- Cálculo de la resistencia. 5.14.- Cálculo de índice F/VT o índice de respiración rápida y superficial 5.15.- Cálculo de índice de presión tiempo (TI/Total), máxima presión inspiratoria (MIP), fuerza inspiratoria negativa (NIF) o producto presión tiempo (PTP). 5.16.- Cálculo del trabajo respiratorio o presión traqueal. 5.17.- Despliegue de al menos 2 de las 3 curvas de ventilación de forma simultánea: 5.17.1.- VolumenTiempo. 5.17.2.- Flujo-Tiempo. 5.17.3.- Presión-Tiempo. 5.18.- Despliegue de al menos 2 lazos o loops. 5.19.- Cálculo o medición de puntos de inflexión en el lazo de volumen vs Presión. 5.20.- Despliegue de curvas de presión intrapulmonar, presión esofágica, presión traqueal o Edi. 5.21.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias con tiempo de almacenamiento de 7 días y de integración de maniobras de reclutamiento alveolar. 5.21.- Capacidad de almacenar eventos relacionados con los parámetros ventilatorios seleccionados y tendencias al menos de 24 horas. 5.22.- Cálculo del índice P0.1 o P100. 5.23.- Medición de AutoPEEP o PEEPTOTAL. 5.24.- Capacidad a futuro de monitorizar CO2 en el flujo principal, así como el despliegue de como mínimo sus valores numéricos en pantalla de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. 6.- Alarmas: 6.1.- Audibles y visuales, ambas priorizadas en tres niveles. 6.2.- Presión inspiratoria alta y baja. 6.3.- PEEP bajo o desconexión del paciente. 6.4.- Apnea. 6.5.- Volumen minuto y/o corriente (alto y bajo). 6.6.- Frecuencia respiratoria alta. 6.7.- FiO2 alta y baja. 6.8.- Baja presión del suministro de gases. 6.9.- Batería baja. 6.10.- Falta de alimentación eléctrica. 6.11.- Ventilador inoperante o falla del ventilador. 6.12.- Silencio de alarma. 7.- Accesorios Incluidos: 7.1.- Brazo soporte para circuito de paciente. 7.2.- Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas. 7.3.- Batería de respaldo interna o interconstruida (de la misma marca), con 30 minutos de respaldo como mínimo, con capacidad a futuro de integrar suministro de energía con funcionamiento de 4 horas como mínimo. 7.4.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo se aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo. Para toma mural tipo Chemetron. 7.5.- Reguladores de presión integrados para el suministro de gases. Para toma mural tipo Chemetron. 7.6.- Tres mascarillas reusables libres de látex de cada tamaño adulto, pediátrico, neonatal. 7.7.- Con arnés o sujetador. 7.8.- Dos cámaras de humidificación reusables una adulto y una neonatal. 7.9.- Diez cámaras de humidificación desechables (5 neonatales y 5 adulto). CONSUMIBLES: C1.- Dos Circuitos de paciente adulto reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). C2.- Dos Circuitos de paciente neonatal reusable libre de látex (incluye adaptadores, conectores y trampas de agua). C3.- Dos Celdas o sensores de oxígeno de acuerdo a la tecnología de cada fabricante. C4.- Cuatro Sensores de temperatura. C5.- 5 Filtros de bacterias reusable. C6.- 50 Filtros de bacterias desechables. ACCESORIOS: A1. Sistema de suministro de aire (compresor, turbina, pistón o soplador (blower). A2. Pulmón de prueba adulto/pediátrico. A3. Pulmón de prueba neonatal. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz. OPERACIÓN: Instalación neumática de: Oxígeno y Aire en caso de requerirse (de acuerdo con la tecnología). MANTENIMIENTO: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo Y Correctivo por personal calificado. | 2
4 | 15 | 53101 | 531.328.0116 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL (CORTE Y COAGULACIÓN BIPOLAR) DEFINICION: Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico. ESPECIFICACION: 1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar con grado de protección frente a caída de agua. 2.- Salida Monopolar: 2.1.- Con corte puro con potencia de 300 watts. 2.2.- Con 3 mezclas o blend con potencia de 200 watts. 2.3.- Con dos modos de coagulación monopolar con potencia de 120 watts. 3.- Salida Bipolar: 3.1.- Con coagulación con potencia de salida de 90 watts. 3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. 4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno: 4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente. 4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. 5.- Frecuencia de salida: 5.1.- Frecuencia de 391-562 kHz. 6.- Activación de la unidad: 6.1.-Por medio del instrumento y pedal en salida monopolar. 6.2.-Por medio del instrumento y pedal en salida bipolar. 7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. 8.- Modos de Especialidad. 8.1.- En líquidos. . 8.2.- De Laparoscopía. ACCESORIOS: A1.- Carro para transporte del equipo. A2.- Pedal monopolar para corte y coagulación. A3.- Pedal bipolar. A4.- Lápiz con electrodo de cuchilla. A5.- Pinza bipolar tipo bayoneta con cable de conexión. A6.- Placa de retorno de paciente con cable de conexión. CONSUMIBLES: C1.- Placas de retorno desechable con cable de conexión. C2.- Lápiz monopolar desechable. C3.- Cable de conexión para instrumento bipolar. C4.- Electrodos monopolares desechables de navaja, asa, bola y aguja. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 115 volts, a 60 Hz. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado | 1
| 16 | 53101 | 531.328.0181 | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL (ALTA FRECUENCIA PARA HEMOSTASIA Y CORTE) DEFINICION: Equipo electrónico para corte y hemostasia de tejidos por medio de alta frecuencia durante el acto quirúrgico. ESPECIFICACION: 1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar con grado de protección frente a caída de agua. 2.- Salida Monopolar: 2.1.- Con corte puro con potencia de 300 watts. 2.2.- Con 3 mezclas o blend con potencia de 200 watts. 2.3.- Con dos modos de coagulación monopolar con potencia de 120 watts. 3.- Salida Bipolar: 3.1.- Con coagulación con potencia de salida de 90 watts. 3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. 4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno: 4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente. 4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. 5.- Frecuencia de salida: 5.1.- Frecuencia de 391-562 kHz. 6.- Activación de la unidad: 6.1.-Por medio del instrumento y pedal en salida monopolar. 6.2.-Por medio del instrumento y pedal en salida bipolar. 7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. 8.- Modos de Especialidad. 8.1.- En líquidos. . 8.2.- De Laparoscopía. ACCESORIOS: A1.- Carro para transporte del equipo. A2.- Pedal monopolar para corte y coagulación. A3.- Pedal bipolar. A4.- Lápiz con electrodo de cuchilla. A5.- Pinza bipolar tipo bayoneta con cable de conexión. A6.- Placa de retorno de paciente con cable de conexión. A7.- Cable activo monopolar para instrumentos de laparoscopia. CONSUMIBLES: C1.- Placas de retorno desechable con cable de conexión. C2.- Lápiz monopolar desechable. C3.- Cable de conexión para instrumento bipolar. C4.- Electrodos monopolares desechables de navaja, asa, bola y aguja. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 115 volts, a 60 Hz. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado | 1
| 17 | 53101 | 513.191.0159 | CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN CARRO CAMILLA PARA ADULTOS, CAMA CAMILLA RADIO TRANSPARENTE DEFINICIÓN: Camilla hidráulica y/o neumática, rodable y de altura variable para facilitar la transportación segura del paciente y recuperación dentro del hospital. Cuenta con diferentes posiciones. DESCRIPCIÓN: 1.- Camilla de traslado para adultos. 2.- Que soporte un peso de 150 Kg como mínimo. 3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidraúlica y/o neumática: 3.1.- Trendelenburg de 15º como mínimo. 3.2.- Trendelenburg inverso de 15º como mínimo. 3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 65º como mínimo. 3.4.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 58 cm. a 85 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo. 4.- Superficie de la camilla rígida. 5.- Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 65 cm. de ancho, como mínimo. 6.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba): longitud total en el rango de 210 a 215 cm. Ancho total en el rango de 70 a 78 cm. 7.- Barandales laterales plegables o abatibles. 8.- Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina. 9.- Colchón de poliuretano de 5 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo. 10.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente. 11.- Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo. 12.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de quinta rueda. 13.- Con sistema de frenado para las cuatro ruedas. 14.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. ACCESORIOS: A1.- Poste porta infusiones. OPERACIÓN: Personal especializado y de acuerdo a su manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 1
| 18 | 53101 | 531.191.0391 | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR-MONITOR-MARCAPASOS DEFINICIÓN: Diseñado para realizar las maniobras de reanimación, cardioversión y desfibrilación cardiopulmonar, que concentra equipos médicos, material de consumo y medicamentos. Incluye desfibrilador, bolsas de reanimación y equipo de intubación con tanque de oxígeno. DESCRIPCIÓN: 1. Carro: 1.1. De material en Polímero avanzado, con esquinas redondeadas y protección microbiana 1.2. Conducción de manubrio y quinta rueda para mejor control de manejo y maniobrabilidad 1.3. 5 Cajones de almacenamiento 1.4. Plataforma para desfibrilador sin correa y ajustable a diferentes tamaños 1.5. Almacenamiento superior empotrado con cubierta extraíble. 1.6. Soporte para suero extensible 1.7. Estante para tanque de oxigeno 2. Desfibrilador: 2.1. Con marcapasos y Monitor 2.2. Pantalla a color LCD de alta resolución de 147 x 82 mm (6.5”) 2.3. Selector de energía manual de 2,4,8,15,30,50,70,90,120,150,200 Joules. 2.4. Descarga Bifásica. 2.5. Botones de carga y descarga en equipo y Palas Externas. 2.6. Tiempo de carga para choque 5 segundos con batería llena. 2.7. Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA). 2.8. Con capacidad de desfibrilación externa. 2.9. Marcapasos transcutáneo: 2.10. Duración 20ms +/- 10 % 2.11. Frecuencia de impulso: configuración por incrementos: de 25 a 210 p/min, +/- 5% 2.12. Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico). 2.13. Impresión térmica alta resolución 2.14. Palas Adulto pediátricas 2.15. Batería plomo-acido 12 V, 2.3 Ah 2.16. 100 choques con una energía máxima o monitorización de 4 horas 2.17. Cable de ECG para paciente de 3 o 7 terminales, Tipo CF 3. Reanimador pulmonar manual (reusable): 3.1. Tamaño adulto, volumen de bolsa 1500 ml. 3.2. Tamaño pediátrico, volumen de bolsa 500 ml. 3.3. Incluyen mascarillas. 4. Equipo de intubación Orotraqueal 4.1. Mango de metal con batería recargable luz halógena. 4.2. Hojas Macintosh de acero inoxidable tamaño: 0, 1, 2, 3, 4 4.3. Hojas Miller de acero inoxidable tamaño: 00, 0, 1, 2, 3, 4 4.4. Incluye estuches para laringoscopios. 5. Incluye tanque de oxígeno | 6
| 19 | 53101 | 533.224.0653 | CENTRÍFUGA CON CABEZAL INTERCAMBIABLE DEFINICION: Centrífuga que permite la separación de elementos formes en un espécimen ESPECIFICACIONES: 1.- Centrífuga con cabezal intercambiable. 2.- Opera desde microtubos hasta botellas de 290 ml. 3.- Velocidad de la centrifuga 14,500 rpm como mínimo 4.- RCF de la centrifuga 24,000 g como mínimo. 5.- Con rotor basculante de 4 x 290 ml. 6.- Velocidad del rotor 4,500 rpm como mínimo. 7.- RCF de la rotor mínimo 4,800 g como mínimo. 8.- Paquete de adaptadores con tapa de seguridad biológica para usarse con el rotor basculante 8.1- Para tubos 17 x 100 mm o equivalente a 10 ml 52 tubos. 8.2.- Para tubos 12 x 75 mm o equivalente a 5 ml. 96 tubos. 9.- Cámara de acero inoxidable y cubierta resistente al alto impacto. 10.- Despliegue digital de la velocidad programada. 11.- Reloj con rango de tiempo de 1 seg. a 9 min 59 seg como mínimo. 12.- Indicadores audibles y visibles para: 12.1.- Fin de ciclo. 12.2.- Imbalance 13.- Perfiles de freno. 14.- Sistema de seguridad que impida la apertura de la tapa durante la operación. 15.- Protección de sobrecalentamiento del motor 16.- Sistema de paro en caso de imbalance 17. - Peso 59 kg como máximo. ACCESORIOS: Cabezales o rotores horizontales o de ángulo fijo. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACION: 110V, 60 Hz. ±10%. OPERACION: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado | 2
| 20 | 53101 | 531.562.1010 | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DEFINICIÓN: EQUIPO PARA LA ILUMINACIÓN ESPECÍFICA DE UN SITIO QUIRÚRGICO DURANTE PERIODOS PROLONGADOS QUE FACILITA AL CIRUJANO UNA VISUALIZACIÓN ÓPTIMA DE PEQUEÑOS OBJETOS DE BAJO CONTRASTE A DIVERSAS PROFUNDIDADES O A TRAVÉS DE INCISIONES. ADEMÁS DE ILUMINAR ADECUADAMENTE, MINIMIZAR LA EMISIÓN DE CALOR, Y REDUCIR LAS SOMBRAS, PROVOCA UNA MÍNIMA DISTORSIÓN CROMÁTICA; LO QUE FACILITA LA EVALUACIÓN DE LOS TEJIDOS Y ESTRUCTURAS. CONSTA DE LEDS QUE REFLEJAN LA LUZ A TRAVÉS DE REFLECTORES O ESPEJOS, DEPENDIENDO DEL MODELO Y FORMA PARTE DE UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE UNO O MÁS CABEZALES. DESCRIPCIÓN: 1.- LÁMPARA QUIRÚRGICA DOBLE DE LED 2.- MONTAJE: 2.1.- COLUMNA FIJA AL TECHO. 3.-DOS BRAZOS PORTA LÁMPARA CADA UNO CON: 3.1.- GIRO ROTATORIO DE 360º 3.2.- AJUSTE VERTICAL MÍNIMO DE 90CM Y/O ABATIBLE A 40°. 3.3.- ARTICULADO. 4.- INTEGRADA POR DOS LÁMPARAS: CADA LÁMPARA CON: 4.1.- LIBRE DE SOMBRAS A LA INTERPOSICIÓN DE CUERPOS. 4.2.- FUENTE DE LUZ: 4.2.1.- LED'S DE LUZ BLANCA EN CADA CABEZAL. 4.2.2.- ENSAMBLADO EN BASE DE ALUMINIO O PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO. 4.2.3.- TIEMPO DE VIDA ÚTIL DE 50,000 HORAS COMO MÍNIMO. 4.3.- TEMPERATURA DE COLOR EN EL RANGO DE 3500 A 5000 GRADOS KELVIN. 4.4.- ÍNDICE DE RENDIMIENTO DE COLOR (RA) DE 97%. 4.5.- TAMAÑO DEL CAMPO DE TRABAJO: 4.5.1.- DIÁMETRO DE ILUMINACIÓN AJUSTABLE DE 12 A 35 CM. 4.5.2.- PROFUNDIDAD DE ILUMINACIÓN CONSTANTE 70-150CM A 1 M DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE. 4.6.- ENERGÍA DE RADIACIÓN DE 555 W/M2 O EQUIVALENTE MENOR A 3.6 Mw/M2.LUX A UN METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE SIN REENFOQUE CON UN TOTAL DE 160,000 LUXES. 4.7.- INTENSIDAD LUMINOSA HOMOGÉNEA DE 160,000 LUXES, COMO MÍNIMO, A 1 METRO DE DISTANCIA DE LA FUENTE. 4.8.- MANGO: 4.8.1.- DESMONTABLE. 4.8.2.- ESTERILIZABLE. 4.8.3.- ALUMINIO Y/O PLÁSTICO. 4.8.4.- ENSAMBLE RÁPIDO NO ENROSCABLE. 4.9.-PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO O PANTALLA TÁCTIL DE CONTROL PARA MANEJO DE COMO MÍNIMO: ENCENDIDO, APAGADO, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA, AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL DIÁMETRO DEL CAMPO DE LUZ. 4.10.- CABEZAL CERRADO CON SUPERFICIE EXTERNA LISA, SIN BORDES NI TORNILLOS PARA FÁCIL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. CONSUMIBLES: C1.- CUATRO MANGOS DESMONTABLES Y ESTERILIZABLES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACION: 120V, 60 HZ. ±10%. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | 1
| 21 | 53101 | 531.341.0465 | ULTRASONÓGRAFO, EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA ESTUDIOS GENERALES DEFINICIÓN: Sistema de ultrasonido para diagnóstico de propósito general, diseñado para su utilización en una amplia variedad de procedimientos extracorpóreos/intracorporeos del cuerpo humano. DESCRIPCIÓN: 1.- Control de ganancia y ajuste de la curva DGC por medio de por lo menos ocho controles independientes. 2.- Con 1024 canales de procesamiento digital. 3.- Rango dinámico del sistema de mínimo 200 dB 4.- Modos: 4.1.- Bidimensional con modo M simultáneo. 4.2.- Doppler pulsado. Doppler color. 4.3.- Sistema de angio o mapeo de perfusión a color. 4.4.- Imágenes armónicas. 4.5.- Tríplex en tiempo real o en imagen simultánea 5.- Zoom en tiempo real con al menos seis niveles y Zoom HD 6.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 500 cuadros en color como mínimo. 7.- Monitor a color de 21 pulgadas o mayor 8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo. 9.- Con trackball o touchpad, integrado al tablero de control. 10.- Teclado alfanumérico físico e integrado al tablero de control con interfase en español. 11.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos. 11.1.- Distancias. 11.2.- Área. 11.3.- Volumen. 11.4.- Ángulos. 11.5.- Velocidades y aceleración. 12.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 100 o mayor. 13.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo. 14.- Capacidad de escalamiento de hardware y software. 15.- Almacenamiento con capacidad de al menos 500 GB o mayor. 16.- Licencias DICOM Send o Print, DICOM Storage y DICOM Worklist. 17.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y USB. Con capacidad para grabar formato DICOM. 18.- Impresora en B/N térmica ACCESORIOS: A1.- Transductores electrónicos multifrecuencia o banda ancha: A1.1.- Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 12 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético. A1.2.- Convexo o curvilíneo con el rango de 2 MHz o menor a 5 MHz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas. A1.3.- Transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 8 MHz o mayor. A2.- UPS de doble conversión con supresor de picos. CONSUMIBLES: C1.- Paquete (papel y donador) para impresoras ofertadas. C2.- Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario. C3.- Gel para ultrasonido. C4.-DVD o CD-RW. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: De acuerdo a la unidad médica adquiriente. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 22 | 53101 | 531.053.0364 | UNIDAD DE ANESTESIA BASICA, ANESTESIA BASICA, UNIDAD DE DEFINICION: conjunto de equipos médicos utilizados en procedimientos que requieren de apoyo anestésico en pacientes pediátrico y adulto; con el objetivo de suministrar y monitorizar de forma continua o intermitente la administración de oxígeno, gases medicinales y agentes anestésicos. ESPECIFICACION: 1.- Gabinete: 1.1.- Montaje para dos vaporizadores con sistema de exclusión. 1.2.- Ventilador interconstruido. 1.3.- Con al menos cuatro contactos eléctricos interconstruidos. 1.4.- Yugos para cilindros de O2 y N2O. 1.5.- Con al menos un cajón. 1.6.- Mesa de trabajo. 1.7.- Montaje en máquina para monitor de signos vitales 1.8.- Cuatro ruedas, al menos dos de ellas con freno. 1.9.- Manómetros interconstruidos de presión al frente del equipo. Codificados de acuerdo al código americano de colores (O2-verde, N2O-azul, aire- amarillo): 1.9.1.- Tres para toma mural (O2, N2O, aire). 1.9.2.- Dos para cilindros (O2, N2O). 1.10.- Batería de respaldo interna con capacidad de 120 min. 1.11.- Con iluminación para el área de trabajo. 2.- Vaporizadores de la misma marca que la máquina de anestesia: 2.1.- Suministrar dos vaporizadores (desfluorane y sevoflurane). 2.2.- Con compensación en flujo, presión y temperatura. Con modo de transporte que permita inclinar el vaporizador sin descalibrarse. 2.3.- Indicador visual del nivel de llenado del agente anestésico. 2.4.- Adaptador para el llenado del vaporizador en caso de requerirse. 3.- Suministro de gas fresco: 3.1.- Flujómetros codificados de acuerdo al código americano de colores:(O2- verde, N2O-azul, aire amarillo): 3.1.1.- Neumáticos dobles para O2 y N2O. 3.1.2.- Neumático sencillo o doble para aire. 3.2.- Guarda hipóxica mínima de 23%. 3.3.- Flush o suministro de oxígeno directo. 4.- Circuito de paciente: 4.1.- Un cánister: 4.1.1.- Con capacidad de 1.5 litros. 4.1.2.- Reusable y esterilizable. 4.1.3.- Con filtro de polvo, en caso de requerirse. 4.2.- Con trampa de agua, recipiente cánister externo y sistema de calentamiento interconstruido. 4.3.- Salida de gas fresco para circuito auxiliar. 4.4.- Con sistema de conmutación, manual, entre circuito circular y circuito auxiliar (tipo Bain). 4.5.- Sistema de evacuación de gases activo 4.6.- Todos los elementos en contacto con el gas espirado por el paciente deberán ser esterilizables y libres de látex. 4.7.- Válvula ajustable de presión (APL). 4.8.- Válvula de sobrepresión. 4.9.- Válvula de conmutación bolsa-ventilador. 4.10.- Brazo ajustable para la bolsa de ventilación manual. 4.11.- Manómetro de presión en vías aéreas. 5.- Ventilador microprocesado e interconstruido de la misma marca que la máquina de anestesia que permita el continuo funcionamiento en caso de ausencia completa de gases: 5.1.- Perilla selectora y teclado de membrana 5.2.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. 5.3.- Pantalla: 5.3.1.- Tipo TFT 5.3.2.- Tamaño de 10.4". 5.3.3.- Policromática. 5.3.4.- Configurable por el usuario. 5.3.5.- Despliegue de parámetros en forma numérica. 5.3.6.- Despliegue de una curva de presión como mínimo. 5.4.- Modos de ventilación: 5.4.1.- Controlado por volumen. 5.4.2.- Controlado por presión. 5.5.- Controles y ajuste de: 5.5.1.- Volumen corriente que cubra el rango de 20 a 1400 ml. 5.5.2.- Presión límite que cubra el rango de 15 a 70 cmH2O. 5.5.3.- Presión inspiratoria que cubra el rango de 5 a 65 cmH2O. 5.5.4.- Frecuencia respiratoria que cubra el rango de 4 a 60 respiraciones por minuto. 5.5.5.- PEEP electrónico que cubra el rango de 0 a 20 cmH2O con incrementos de 1 cmH2O. 5.5.6.- Relación I:E y relación I:E inversa. 5.5.7.- Pausa inspiratoria. 5.5.8.- Presión soporte. 5.6.- Despliegue numérico en pantalla del ventilador 5.6.1.- Oxigeno inspirado y espirado. 5.6.2.- Volumen corriente. 5.6.3.- Volumen minuto. 5.6.4.- Presión media. 5.6.5.- Presión pico. 5.6.6.- PEEP. 5.6.7.- Frecuencia respiratoria. 5.7.- Despliegue de presión en vías aéreas. 5.8.- Sistema de alarmas audibles y visuales priorizadas en tres niveles (despliegue y ajuste en pantalla del ventilador): 5.8.1.- FiO2 (alta y baja). 5.8.2.- Volumen minuto (alta y baja). 5.8.3.- Presión de vías aéreas (alta y baja). 5.8.4.- Apnea. 5.8.5.- Presión baja de suministro de gas. 5.8.6.- Falla en el suministro eléctrico. 5.8.7.- Falla, o cambio de celda de O2 o falla en la medición para tecnología paramagnética. 5.8.8.- Fuga en circuito de paciente. 5.8.9.- Falla en sensor de presión. 5.8.10.- Falla en sensor de flujo. 5.9.- Conmutación a ventilación manual. 5.10.- Desacoplo de gas fresco. 5.11.- Indicador de fuente de alimentación, AC o DC. 5.12.- Indicador de batería baja. 6.- Sistema de comprobación que verifique el funcionamiento neumático y electrónico de la unidad de anestesia. 7.- Monitor de signos vitales de la misma marca que la máquina de anestesia: 7.1.- Modular. 7.2.- Teclado de membrana y perilla selectora. 7.3.- Pantalla policromática con tecnología LCD –TFT de 10.4". 7.4.- Salida analógica de ECG y sincronía para desfibrilación. 7.5.- Despliegue de curvas fisiológicas, de 6 curvas simultáneas. 7.6.- Despliegue de mensajes y parámetros en español. 7.7.- Batería de respaldo interna con capacidad de 240 min. 7.8.- Tendencias gráficas y numéricas para todos los parámetros de 24 horas. 7.9.- ECG 7.9.1.- Despliegue numérico de frecuencia cardíaca. 7.9.2.- Al menos 3 derivaciones seleccionables por el usuario. 7.9.3.- Despliegue de al menos una curva a elegir de 3 derivaciones de ECG como mínimo. 7.9.4.-Control de activación de filtros en la señal. 7.9.5.- Detección de marcapasos. 7.9.6.- Protección contra descarga de desfibrilador. 7.10.- CO2 7.10.1.- Por medio de sidestream. 7.10.2.- Despliegue de curva y valores numéricos (inspirado y espirado). 7.11.- SpO2 que permita el uso de tres tecnologías mediante código de desbloque en sitio 7.11.1.- Curva de pletismografía. 7.11.2.- Despliegue numérico de saturación de oxígeno. 7.12.- Temperatura en dos canales. 7.13.- Presión arterial no invasiva 7.13.1.- Despliegue numérico de presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). 7.13.2.- Ajuste automático de la presión de acuerdo al tipo de paciente seleccionado. 7.13.3.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo. 7.14.- Respiración 7.14.1.- Curva de respiración. 7.14.2.- Despliegue numérico de frecuencia respiratoria. 7.15.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles, con función que permita revisar y modificar los límites superior e inferior de los siguientes parámetros: 7.15.1.- Frecuencia cardíaca. 7.15.2.- CO2. 7.15.3.- Saturación de oxígeno. 7.15.4.- Temperatura. 7.15.5.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica y media). 7.15.6.- Frecuencia respiratoria. 7.16.- Alarma de apnea. 7.17.- Con silenciador de alarmas. 8.- Una manguera de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, N2O-azul, aire-amarillo) con conector para toma mural tipo. Con regulador de presión externo para O2 y aire, como mínimo. Y trampa de agua para aire. ACCESORIOS: A1.- Dos circuitos de paciente reusable y esterilizable con tubos corrugados de al menos 1.5 m de longitud, pieza en "Y" y codo. A2.- Un circuito de reinhalación parcial, tipo Bain, semicerrado o equivalente. A3.- Mascarilla transparente, reusable, libre de látex y esterilizable: una tamaño adulto, una tamaño pediátrico y una tamaño neonatal. A4.- Bolsa para ventilación reusable, esterilizable y libre de látex: una de 1 l, una de 2 l y una de 3 l; +/- 10%. A5.- Un cable troncal, Dos sensores tipo dedal y dos sensores multisitio, ambos reusables, para oximetría de pulso. A6.- Dos sensores reusables de temperatura (de piel o de superficie) y un sensor de temperatura esofágico o rectal. A7.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto, uno adulto obeso, uno pediátrico y uno neonatal, dos mangueras con conector para los brazaletes. A8.- Dos cables troncales y un cable de paciente para ECG de tres puntas. A9.- Para CO2 por técnica mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable o 20 adaptadores de vías aéreas desechables. A10.- Para CO2 por técnica sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. A11.- Para CO2 por técnica microstream: 20 líneas de muestra y adaptadores endotraqueales. CONSUMIBLES: C1.- Circuito de paciente desechable con bolsa y mascarilla transparente, libres de látex (30circuitos completos). C2.- 100 electrodos para ECG adulto, 100 electrodos para ECG pediátrico y 100 electrodos para ECG neonatales. REFACCIONES: Según marca y modelo INSTALACIÓN: Eléctrica: 120 V +/- 10%, 60 Hz. Neumática: Aire y oxígeno. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 3
| 23 | 53101 | 533.020.0048 | AGITADOR ELÉCTRICO DE PLATAFORMA EN FORMA ROTATORIA. ESPECIFICACIONES: 1. Agitador eléctrico de plataforma. 2. Agitación en forma rotatoria. 3. Con velocidad de 10 a 250 r.p.m. 4. Con control de tiempo de 0 a 60 minutos. 5. Operación continua intermitente. OPERACION: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación REFACCIONES: Según marca y modelo MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado INSTALACIÓN: Corriente eléctrica: 120 V/60 Hz. | 1
| 24 | 53101 | 533.020.0428 | AGITADOR ELÉCTRICO ROTATORIO DE VELOCIDAD E INCLINACIÓN VARIABLE DESCRIPCION: Agitador eléctrico rotatorio, velocidad variable de 6 a 60 rpm. Inclinación de 0 a 90 grados. Con cabezal de 65 pinzas cambiables. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACION OPERACION MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo | 1
| 25 | 53101 | 531.032.0055 | AMALGAMADOR Y DOSIFICADOR ESTOMATOLÓGICO DESCRIPCIÓN: Equipo portátil, automático, para la conformación de amalgamas. Integrado por un depósito para mercurio y otro para limadura. Dosificador. Reloj. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: Aleación para amalgama dental en polvo, tabletas o cápsulas predosificadas. Mercurio tridestilado químicamente puro. Cápsulas con perdigón metálico, cepillo de limpieza, embudo. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 26 | 53101 | 564.002.0276 | ANDADERA CON ASIENTO DESCRIPCIÓN: Andadera de aluminio, con asiento, respaldo, ruedas y altura ajustable. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 27 | 53101 | 531.060.0134 | ANTEOJOS EMPLOMADOS DESCRIPCIÓN: Anteojos emplomados. Estructura ligera. Plástico de espesor equivalente de al menos 0.2 mm de plomo. Capa antirreflejante. Protectores laterales, superior e inferior. Adaptación completa a la cara. Bandas elásticas para sujetarse alrededor de la cabeza. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 28 | 53101 | 531.081.0766 | ASPIRADOR GÁSTRICO PARA SUCCIÓN CONTINUA E INTERMITENTE DEFINICION: EQUIPO PARA ASPIRAR DE FORMA CONTINUA O INTERMITENTE SECRECIONES, FLUIDOS, TEJIDOS, GAS U OTROS MATERIALES DE UNA CAVIDAD CORPORAL O CONDUCTO POR MEDIO DE SUCCIÓN ESPECIFICACIONES: 1.- Aspirador para succión continua e intermitente. 2.- Modo de operación continuo e intermitente 3.- Funcionamiento por medio de bomba: de pistón 4.- Con un flujo: 4.1.- Para modo continuo 18 l/min 4.2.- Para modo intermitente 4 l/min. 5.- Controles para: 5.1.- Encendido y apagado. 5.2.- Regulación del nivel de succión. 5.3.- Selección de succión continua o intermitente. 6.- Regulación del nivel de succión por medio de membrana reguladora. 7.- Ajuste de la presión de succión 7.1.- Modo continuo -413 mmHg o su equivalente (-53 kPa, 555 mbar o 16.2 inHg) 7.2.- Para modo intermitente 200 mmHg o su equivalente (26 kPa, 266 mbar o 7.9 inHg) 8.- Nivel máximo de ruido 60 Db 9.- Con al menos dos recipientes de polisulfona. 10.- Capacidad de cada recipiente 1000 ml. 11.- Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico. 12.- Con carro de transporte con sistema de freno en al menos dos ruedas. 13.- Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador. ACCESORIOS: A1.-Recipientes de policarbonato de 2 l. A2.-Mangueras A3.-Conectores A4.-Adaptadores CONSUMIBLES: C1.- 1 Bolsa de Filtros antibacterial e hidrofóbico REFACCIONES: Según marca y modelo INSTALACIÓN: 120 V +/- 10% a 60 Hz OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado | 6
| 29 | 53101 | 531.081.0014 | ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA DEFINICION: EQUIPO PORTÁTIL CON BATERÍA PARA ASPIRAR SECRECIONES Y FLUIDOS ESPECIFICACIONES: 1.- Aspirador portátil de succión continúa 2.- Modo de operación continúo 3.- Funcionamiento por medio de bomba: de pistón. 4.- Con un flujo de 30l/min. 5.- Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión. 6.- Regulación del nivel de succión por membrana 7.- Ajuste de la presión de succión de 0 a -675 mmHg o su equivalente (89 kPa, 899 mbar) 8.- Nivel máximo de ruido 60dB. 9.- Con recipiente de polisulfona reusable. 10.- Capacidad total de recolección de 2l 11.- Con asa o manija de transporte. 12.- Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador. ACCESORIOS: A1.- Recipientes de polisulfona 2l A2.- Conectores A3.- Adaptadores A4.-Mangueras CONSUMIBLES: C1.- 1 juego de Filtros antibacterial e hidrofóbico. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACION: 120 V +/- 10% a 60 Hz. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado | 1
| 30 | 53101 | 533.107.0051 | BALANZA ANALITICA ELÉCTRICA DESCRIPCIÓN: Balanza analítica eléctrica con un platillo de acero inoxidable, capacidad de pesado de 0 a 160 g, sensibilidad de 0.1 mg, precisión de 0.05 mg. tara óptica y lector digital. REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACIÓN OPERACIÓN MANTENIMIENTO No requiere. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado. | 4
| 31 | 53101 | 513.108.0102 | BANCO GIRATORIO. 30 x 45 x 55 cm ESPECIFICACIONES 1. Asiento de altura ajustable de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304 cal. No.14, con diseño anatómico que evita el deslizamiento al sentarse el usuario, acabado pulido sanitario. El asiento deberá llevar una placa circular de acero CR cal. 12 para recibir el husillo. Entrada. 2. Descansa pies de acero inoxidable tipo AISI 304 cal.18 de 15.8 mm. (5/8") de diámetro mínimo acabado pulido sanitario. 3. Sistema de ajuste de altura formado por husillo de acero 1045 ó 1018 con tratamiento térmico cementado para dar una dureza de 30 a 35 RC de 19 mm. (3/4") de diámetro, la longitud será de acuerdo a la altura máxima del banco, con cuerda tipo Acme de 6 hilos por pulgada, deberá llevar seguro para evitar su desacoplamiento y contra husillo del mismo material con cuerda compatible con la del husillo. 4. Estructura fabricada en tubo de lámina de acero inoxidable tipo AISI 304, calibre 18, de 22 mm (7/8") de diámetro acabado pulido sanitario. 5. Regatón para altura ajustable de duraluminio, con tornillo integrado de 38 mm. (1 1/2"), con preparación unido a la estructura (tubo) para recibir el tornillo del regatón, de 22 mm. (7/8") de diámetro. Deberá llevar contratuerca para sujeción del regatón una vez nivelado 5.- Tolerancia a las dimensiones generales +-1cm | 14
| 32 | 53101 | 513.108.0318 | BANCO GIRATORIO ACOJINADO, BANCO GIRATORIO SIN RESPALDO. ESTRUCTURA DE ACERO INOXIDABLE. - ASIENTO DE 40 CM DE DIÁMETRO TAPIZADO EN VINILO CON PISTÓN NEUMÁTICO Y RESPALDO DE ACERO INOXIDABLE. - ALTURA VARIABLE DE 53 A 65 CM | 5
| 33 | 53101 | 513.123.0244 | BANQUETA DE ALTURA 40x28x22 cm ESPECIFICACIONES 1. Cubierta de hule natural de 4 mm de espesor, acabado estriado de color negro. 2. Estructura tubular de lámina de acero calibre No 20 de 25.4 x 25.4 mm (1x1 pulgada) acabado cromado. 3. Plataforma de lámina de acero calibre No 20 vista perimetral; acabado cromado vista posterior y refuerzo acabado en pintura color gris. 4. Regatón fijo color negro. | 10
| 34 | 53101 | 533.119.0529 | BAÑO DE AGUA De agua. Motor para circular el agua en forma continua, termostato de mercurio de alta precisión con variaciones de ± 0.2ºC entre temperatura ambiente y 80ºC, con recipiente de acrílico o de metal. 127 V - 60 Hz. | 1
| 35 | 53101 | 513.118.0050 | BAÑO DE ARTESA DESCRIPCIÓN: 1. Medidas: 150x70x90cm 2. Cespol registrable de acero de 38 mm de diámetro, acabado cromado. 3. Con tarja de 45 x 50 x 35 (+/-10%) izquierda (vista frente a la mesa). 3.1. Con charola perforada desmontable de lámina de acero inoxidable cal 18, con medidas de acuerdo al tamaño de la tarja. 3.2. Acabado pulido. 4. Colchoneta con núcleo de poliuretano de 24 kg/cm3 x 60 mm de espesor. 4.1. Forrado en vinilo. 4.2. Grabado en punto fino color negro o azul marino. 4.3. Antibacterial. 5. Contra de rejilla de acero de 38 mm de diámetro, acabado cromado. 6. Cuerpo y entrepaños en lámina de acero inoxidable cal 20 tipo AISI 304, acabado pulido. 7. Con llaves y manguera tipo de teléfono de calidad hospitalaria (presentar certificado de la marca que garantice la calidad). 8. Con recubrimiento tipo apcoseal en la parte inferior de la cubierta. 9. Regatón de aluminio de 25 mm de diámetro con altura ajustable. 10. Estructura tubo cuadrado de acero inoxidable tipo AISI 304 cal. 18 de 32 x 32 mm acabado pulido. 11. Incluye cespol y accesorios de instalación con calidad hospitalaria. GARANTÍA: 1 año a partir de la instalación y puesta en marcha del equipo. | 1
| 36 | 53101 | 513.130.0054 | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO (electronica), Báscula con estadímetro. Equipo fijo para determinar el peso y la talla corporales. Descripción: 1.- Báscula: 1.1.- Despliegue del peso digital. 1.2.- Rango de medición: 0 a 180 kilogramos o mayor. 1.3.- División: 100 gramos o menor. 1.4.- Sensibilidad de 100 gramos o mayor (50 gramos). 1.5.- Funciones HOLD y TARA. 1.6.- Índice de masa corporal (BMI y/o IMC). 2.- Estadímetro: 2.1.- Rango de medición: 60 a 195 cm. o mayor. 2.2.- Acero o Aluminio anodizado, con escala graduada en centímetros o digital. ACCESORIOS: No requiere CONSUMIBLES: Baterías recargable de acuerdo a marca, modelo y especificaciones del fabricante. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: Que opere a 120V 60 Hz +/- 10%. y/o baterías recargables. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO: Personal especializado. NORMAS-CERTIFICADOS: Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas o certificados: FDA, CE o JIS. Para producto nacional certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS y que cumpla con la NOM-010-SCFI1994, Instrumentos de medición - instrumentos para pesar de funcionamiento no automático, Requisitos técnicos y metrológicos. Clase III. | 3
| 37 | 53101 | 531.130.0054 | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO Capacidad: 200kg /500 libras, con contrapesos incluídos. Graduación: 100 g / 1/4 libra. Tamaño de la plataforma: 267 mm (ancho) x 356 mm (prof.) x 83 mm (alto). Varilla para medir la estatura: 60 cm- 213 c | 1
| 38 | 53101 | 531.110.0209 | BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL DEFINICIÓN: Equipo para determinar el peso en recién nacidos para valorar su crecimiento y condición nutricia. DESCRIPCIÓN: 1.- Báscula electrónica. 2.- Despliegue digital del peso en kilogramos y gramos. 3.- Rango de medición: 0 a 20 kilogramos mínimo. 4.- Ajuste automático a cero. 5.- División de 10 gramos o menor. 6. Sensibilidad de 10 gramos o mayor 7.- Indicador de batería baja. 8.- Charola resistente al alto impacto para colocación del bebé. 9.- Funciones AUTO-HOLD, TARA Y BMIF. 10.- Peso de 2.5 kg o menor INSTALACIÓN: Adaptador de corriente AC/DC de 120 V/60 Hz y/o baterías recargables. | 2
| 39 | 53101 | 531.110.0209 | BÁSCULA ELECTRÓNICA NEONATAL, BASCULA PARA BEBE. DEFINICIÓN: Equipo para determinar el peso en recién nacidos para valorar su crecimiento y condición nutricia. DESCRIPCIÓN: 1.- Báscula electrónica. 2.- Despliegue digital del peso en kilogramos y gramos. 3.- Rango de medición: 0 a 20 kilogramos mínimo. 4.- Ajuste automático a cero. 5.- División de 10 gramos o menor. 6. Sensibilidad de 10 gramos o mayor 7.- Indicador de batería baja. 8.- Charola resistente al alto impacto para colocación del bebé. 9.- Funciones AUTO-HOLD, TARA Y BMIF. 10.- Peso de 2.5 kg o menor INSTALACIÓN: Adaptador de corriente AC/DC de 120 V/60 Hz y/o baterías recargables. | 6
| 40 | 53101 | 531.113.0032 | BLINDAJE PARA GONADAS DESCRIPCIÓN: Blindaje utilizado para proteger las gónadas contra la radiación ionizante. Consta de los siguientes elementos: elaborado con material nylon repelente al agua y a manchas. Con espesor equivalente a 0.5 mm de plomo. Con cinta velcro para sujetarse. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 41 | 53101 | 531.829.0784 | SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES DE RAYOS X (CR), CON ESTACION DE PROCESO, SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES (RADIOGRAFIA COMPUTARIZADA) DE BAJO DESEMPEÑO PARA RAYOS X DE PROPOSITO GENERAL. SISTEMA DE DIGITALIZACION DE IMÁGENES DE RAYOS X (CR), CON ESTACION DE PROCESO Equipo que digitaliza imágenes radiológicas para visualizar, almacenar e imprimir a partir de la lectura de chasises con pantalla de fósforo. DESCRIPCIÓN: Lectura de escala de grises 12 bits/píxel o mayor. Densidad de píxeles o micrones. 10 píxeles / mm o mayor o 100 micrones o menor, modo estándar, el cual deberá aplicar para todos los tamaños que el digitalizador pueda procesar. Rendimiento o capacidad de procesamiento de 40 placas o pantallas por hora o mayor para un tamaño mínimo de 35 cm. x 35 cm. (14" x 14") en modo estándar. Capacidad de almacenamiento de al menos 4000 imágenes (tamaño 35 cm x 43 cm, 20MB/imagen) o 2000 estudios. Acceso al sistema mediante nombre de usuario y contraseña con diferentes niveles o perfiles. Software para eliminar artefactos en la imagen o artefactos producidos por rejilla. Procesamiento o post-procesamiento de imágenes. DICOM storage o DICOM send, DICOM MWM (modality worklist management), DICOM print y DICOM media storage. Herramientas necesarias para el aseguramiento de la calidad de acuerdo al fabricante Software, hardware y manuales. Estación de visualización o de control con pantalla plana táctil LCD de 19 pulgadas o mayor con disco duro de 500 GB y Unidad grabadora CD DVD con capacidad de grabar visor autoejecutable DICOM en cada CD o DVD. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Chasis con pantallas de fósforo para propósito general de la última versión del fabricante. 18 cm x 24 cm. (8" x 10”). 24 cm x 30 cm. (10" x 12”). 35 cm x 35 cm. (14" x 14”). 35 cm x 43 cm. (14" x 17”). Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación de adquisición o visualización. CONSUMIBLES: Las cantidades serán determinadas de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. Chasises con pantallas de fósforo para propósito general ACCESORIOS OPCIONALES: Se adquieren de manera adicional no se incluyen en el equipo. Las configuraciones, tipos y cantidades de opcionales deberán ser seleccionados de acuerdo a las necesidades operativas de las unidades médicas. DICOM MPPS. Estación de trabajo de diagnóstico con una pantalla de alta resolución de 2 megapíxeles con sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) para la estación. Impresora para radiología general en seco, térmica o láser compatible con DICOM. Software y hardware para composición de Imágenes (ortopedia o columna-cuerpo completo o huesos largos). REFACCIONES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. Según marca y modelo. INSTALACIÓN: De acuerdo a la unidad médica adquiriente. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo. Correctivo por personal calificado. NOMBRE | 1
| 42 | 53101 | 513.138.0106 | BOTE PARA GASAS RECIPIENTE DE 1000 ML 12 X 11CM DE DIAMETRO, CUERPO Y TAPA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 20., ACABADO PULIDO MATE.ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304. | 15
| 43 | 53101 | 513.143.0059 | BURO HOSPITALARIO CON CAJÓN 1.- Cubierta de lámina de acero calibre N0. 20, deberá estar soldada por medio de soldadura de micro alambre para mayor rigidez y estabilidad mecánica y se someterá a proceso de fosfatizado para limpieza del material con acabado final en pintura micro pulverizada epoxica. Acabado en laminado plástico de alta presión. 2.- Entrepaño medio e inferior de lámina de acero calibre No. 20, deberá estar soldado a la estructura por medio de soldadura de micro alambre para mayor rigidez y estabilidad mecánica y se someterá a proceso de fosfatizado para limpieza del material con acabado final en pintura micro pulverizada epoxica. 3.- Con un cajón que soporte al menos 15 Kg. Fabricado en lámina de acero calibre No. 18 como mínimo, con acabado en pintura micropulverizada epóxica. 4.- Estructura fabricada a base de tubo de lámina de acero calibre N0. 18 de 25x25mm, deberá estar soldada por medio de soldadura de micro alambre para mayor rigidez y estabilidad mecánica y se someterá a proceso de fosfatizado para limpieza del material con acabado final en pintura micropulverizada. | 15
| 44 | 53101 | 531.164.0202 | CAMA CUNA PEDIATRICA Fabricado estructura de perfil de acero de 1 1/4" x 1 1/4" en cal 18. Barandales en tubo de 7/8"" en cal.18. Guía para deslizamiento de tubo de 7/8" en cal .18 acabado en esmaltado. Portavenoclis de acero antena telescópica de tubo acero de 1/2" en cal 18. Medidas:1.32 mt x 70 cm x 1.30 mt | 5
| 45 | 53101 | 531.157.0096 | CÁMARA CEFÁLICA. (casco) DESCRIPCIÓN: Cámara cefálica. Consta de: acrílico transparente, de una pieza, tamaño, con orificio para conectar la manguera. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 4
| 46 | 53101 | 533.159.0132 | CAMPANA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL DESCRIPCION: Equipo para manipular muestras biológicas bajo una atmósfera microbiológicamente controlada. Gabinete de seguridad biológica con ventana frontal deslizable y alarma que indica el nivel de apertura de la ventana. Flujo de aire vertical y recirculación de aire filtrado. De acero inoxidable. Filtros absolutos de eficiencia del 99.99% (HEPA) y retención de partículas de 0.3 micras. Llave para toma de oxígeno. Rejillas de protección para filtro absoluto. Medidas aproximadas de 140x224x90 cm (ancho, altura y fondo). Luz fluorescente en la zona de trabajo. Base integrada al cuerpo del equipo. Control de encendido y de luces. Motor de 1/2 HP. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Filtros absolutos con eficiencia de 99.99%. Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACION OPERACION MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado. | 1
| 47 | 53101 | 513.191.0803 | CARRO CAMILLA TRANSFER, CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL) CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN - EQUIPADA CON COLCHONETA DE POLIURETANO - TAPIZADO EN VINIL - FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO CON ACABADO EN CROMADO - MATERIAL: ACERO | 2
| 48 | 53101 | 513.191.0803 | CARRO CAMILLA TRANSFER, CARRO CAMILLA TIPO TRANSFER (LATERAL) CARRO CAMILLA PARA RECUPERACIÓN - EQUIPADA CON COLCHONETA DE POLIURETANO - TAPIZADO EN VINIL - FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO CON ACABADO EN CROMADO - MATERIAL: ACERO | 1
| 49 | 53101 | 513.263.0079 | CARRO CUNA CON BACINETE DE ACRILICO, carro porta bacinete fabricado en tubular redondo de 1" cal 18 de acero inxidable, acabado pulido sanitario, soldaduras pulidas. Con mecanismo de inclinación con 4 posiciones o mas, con topes de seguiridad en ambos extremos del carro, con ruedas, cojin de hule espuma forrado en vinil. | 3
| 50 | 53101 | 513.191.0308 | CARRO CURACIONES CARRO CURACIONES, CARRO PARA CURACIONES 80 x 30 x 50 x 105 cm ESPECIFICACIONES 1. Arillo con sistema giratorio porta cubeta y porta bandeja de acero inoxidable de 2.5 mm (3/32 de pulgada) y 25.4 mm (1 pulgada) de ancho, acabado pulido. 2. Cubierta en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre No 18 acabado pulido. 3. Entrepaño en forma de charola de lámina de acero inoxidable calibre No 18, acabado pulido con travesaños de tubo de lamina de acero inoxidable calibre No 18, acabado pulido de 19 mm de diámetro. 4. Estructura de tubo de lamina de acero inoxidable calibre No 18 de 25.4 mm de diámetro acabado pulido. 5. Rodajas giratorias con sistema de rodamiento embalerado y llanta de gel trasparente de 101.1 mm de diámetro, con horquilla de acero troquelada de 1 sola pieza, acabado cromado. 6. Cubeta con capacidad de 12 litros de lámina de acero inoxidable calibre No 20, acabado pulido con asa de alambrón de acero inoxidable de 6 mm de diámetro, acabado pulido. 7. Incluir 2 botes para gasas de lámina de acero inoxidable acabado pulido sanitario con vena de refuerzo, tapa con asa de lámina de acero inoxidable calibre No 22 acabado pulido sanitario y pulido espejo en los vivos. 8. Bandeja con capacidad de 2.1 litros de lamina de acero inoxidable calibre No 20 acabado pulido. | 7
| 51 | 53101 | 515.247.0109 | CARRO DISTRIBUCIÓN DE MUESTRAS Fabricado depósito inferior y superior en lámina de acero inoxidable en calibre 20 tipo 304 acabado pulido. Estructura en tubo de acero inoxidable de 1" en calibre 18 acabado pulido. Con llantas de gel de 4". -Especificaciones Técnicas Medidas: 70 x 50 x 105 cm. Última Actualización: 09/03/2017 | 2
| 52 | 53101 | 533.224.0653 | CUBETA DE ACERO. CUBETA DE 12 LITROS DESCRIPCIÓN: 1. Asa de alambrón de acero inoxidable tipo aisi-304, de 6.3 mm de diámetro acabado pulido. 2. Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo aisi-304 calibre n° 20, acabado pulido, con soporte (orejas) del mismo material en calibre n° 18, troqueladas con un perfecto acabado. 3. Dimensiones: 26 x 28.5 cm | 1
| 53 | 53201 | S/C | CIRUGÍA GENERAL DE PEDIATRÍA, SET DE CHAROLA DE MAYO 1 RINONERA 250MM 1 RINONERA 250MM 1 SEPARADOR RICHARDSON PEQUENO 23X20MM 1 SEPARADOR RICHARDSON MEDIANO 30X29MM 1 SEPARAD.FARABEUF 23X16/28X16-20X16/24X16 1 MANGO BISTURI NO.3 CM/INCH GRAD.125MM 1 MANGO BISTURI NO.4 135MM 1 CANULA SUCCION YANKAUER D4,8MM 285MM 1 PINZA QUIRUR.1X2D.145MM 1 PINZA ANAT.145MM 1 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 1 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 1 PINZA CAMPO BACKHAUS 135MM 1 PINZA HEMOSTATICA KELLY CRV.140MM 1 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RCT.200MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 160MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 7,0MM 200MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 160MM 1 PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR 150MM 1 ESTILETE ABOT.MIRTIFORME D:2/130MM 1 TIJERA MAYO RCT.140MM 1 TIJERA MAYO CRV.140MM 1 TIJERA LIGAD METZENBAUM CRV.145MM 1 | 2
| 54 | 53201 | S/C 881 | CIRUGÍA GENERAL DE PEDIATRÍA, SET DE CHAROLA DE MAYO 1 RINONERA 250MM 1 RINONERA 250MM 1 SEPARADOR RICHARDSON PEQUENO 23X20MM 1 SEPARADOR RICHARDSON MEDIANO 30X29MM 1 SEPARAD.FARABEUF 23X16/28X16-20X16/24X16 1 MANGO BISTURI NO.3 CM/INCH GRAD.125MM 1 MANGO BISTURI NO.4 135MM 1 CANULA SUCCION YANKAUER D4,8MM 285MM 1 PINZA QUIRUR.1X2D.145MM 1 PINZA ANAT.145MM 1 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 1 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 1 PINZA CAMPO BACKHAUS 135MM 1 PINZA HEMOSTATICA KELLY CRV.140MM 1 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RCT.200MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 160MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 7,0MM 200MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 160MM 1 PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR 150MM 1 ESTILETE ABOT.MIRTIFORME D:2/130MM 1 TIJERA MAYO RCT.140MM 1 TIJERA MAYO CRV.140MM 1 TIJERA LIGAD METZENBAUM CRV.145MM 1 | 1
| 55 | 53101 | 531.234.0010 | COLLARÍN DE PLOMO COLLARIN PLOMADO PARA RAYOS X FABRICADO EN VARIAS CAPAS DE VINILO PLOMÍFERO QUE APORTAN UNA GRAN FLEXIBILIDAD. SE FABRICA EN PROTECCIÓN DE 0,25 - 0,35 Y 0,50 MM/PB PARA 100 KV. TALLA ÚNICA, CON UN ANCHO DE 17 CM EN LA PARTE FRONTAL. | 2
| 56 | 53101 | 533.266.0231 | CONTADOR DE 8 TECLAS ELECTRÓNICO, CONTADOR ELECTRICO DE OCHO TECLAS, con registro de cuenta total, registro diferencial de glóbulos blancos. Sistema de alarma audible cada 100 cuentas. Relación de porcentaje del total de cada una de las células. Tono diferencial para cada tecla. Teclas para total de parciales y para borrar dígitos. | 2
| 57 | 53101 | 531.248.0014 | CRONÓMETRO DIGITAL. de 4 tiempos, numeros grandes. | 3
| 58 | 53101 | 513.254.0054 | CUBETA DE ACERO. CUBETA DE 12 LITROS DESCRIPCIÓN: 1. Asa de alambrón de acero inoxidable tipo aisi-304, de 6.3 mm de diámetro acabado pulido. 2. Cuerpo de lámina de acero inoxidable tipo aisi-304 calibre n° 20, acabado pulido, con soporte (orejas) del mismo material en calibre n° 18, troqueladas con un perfecto acabado. 3. Dimensiones: 26 x 28.5 cm | 28
| 59 | 53101 | 531.289.0055 | DOSIMETROS TERMOLUMINISCENTE DESCRIPCIÓN: Dosímetro termoluminiscente para la medición de la dosis de radiación del personal operacionalmente expuesto, con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: cristales, número de identificación. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 60 | 53101 | 513.352.0105 | ESCALERILLA DE DOS PELDAÑOS 50 x 40 x 33 cm 1.- Cubierta de hule natural de 4 mm de espesor acabado estriado en color negro, adherido con pegamento especial y el perímetro sujeta con la moldura de la vista perimetral. 2.- Estructura tubular de lámina de | 28
| 61 | 53101 | 513.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL | 3
| 62 | 53101 | 531.116.0286 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL. DESCRIPCIÓN: Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de diferentes medidas. Perilla de insuflación, con válvula de desinflado. Con caja o estuche. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. REFACCIONES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Perillas, brazales, tubos o mangueras. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo: Bolsa de insuflación y perilla. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 7
| 63 | 53101 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL. DESCRIPCIÓN: Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de di | 1
| 64 | 53101 | 531.1160.286 | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE DE PEDESTAL, ESFIGMOMANOMETRO MERCURIAL DE PEDESTAL. DESCRIPCIÓN: Auxiliar para la medición de la presión arterial por método no invasivo. Consta de los siguientes elementos: Carátula con escala graduada. Brazalete reusable de di | 2
| 65 | 53101 | 531.116.0377 | ESFIGMOMANÓMETRO DE PARED, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE DE PARED. DEFINICIÓN: Un dispositivo que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide. DESCRIPCIÓN: 1.- Carátula con Escala: 1.1.- Escala mínima de 20 y máxima mayor a 300. 1.2.- Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg. 1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg. 1.4.- Capacidad de giro de hasta 70º. 1.5.- Intervalos de 10 mmHg 2.- Brazaletes: 2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex integrada. 2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva. 2.3.- Cierre Tipo Velcro. 2.4.- De diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso. 3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire. 4.- Mangueras o Tubos en Espiral Libres de Látex con longitud de 200 cm como mínimo. INSTALACIÓN: Fija a pared. | 7
| 66 | 53101 | 531.116.0369 | ESFIGMOMANÓMETRO PORTÁTIL, ESFIGMOMANOMETRO ANEROIDE PORTATIL. DEFINICIÓN: Un dispositivo portátil que consta de un brazalete que se coloca alrededor del brazo, una perilla para controlar la presión del aire dentro del brazalete y un manómetro aneroide. DESCRIPCIÓN: 1.- Carátula con Escala: 1.1.- Caratula de 5cm de diámetro, graduada de 20 a 300 mmHg o mayor. 1.2.- Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg. 1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg. 1.4.- Intervalos de 10 mmHg 2.- Brazaletes: 2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex integrada. 2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva. 2.3.- Cierre Tipo Velcro. 2.4.- De diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso. 3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire. 4.-Estuche protector para transporte. 5.- Mangueras o Tubos Libres de Látex. | 3
| 67 | 53101 | 531.353.0056 | ESPESÍMETRO DESCRIPCIÓN: Espesímetro metálico. Consta de los siguientes elementos: de aluminio de 3 mm, de espesor con escala graduada de 40 cm (16 pulgadas), brazo deslizable sobre escala. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 68 | 53101 | 531.385.1056 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DOS PUERTAS 250 LTS DEFINICIÓN CENETEC: Equipo que permite esterilizar objetos que resisten altas temperaturas y humedad de vapor a presión. DESCRIPCIÓN: 1.- Esterilizador de vapor autogenerado con capacidad útil de 250 litros. 2.- Tipo empotrable. 3.- De una puerta automática deslizable controlada por pedal que permite tener las manos libres para el mejor acomodo de la carga en la cámara. 4.- Con sello de puerta activado por vapor libre de lubricación 5.- Estructura fabricada en acero inoxidable tipo 316 L. 6.- Cámara cilíndrica que permite una mejor distribución del vapor en la carga. 7.- Cámara, chaqueta y puertas construidas en acero inoxidable tipo 316L. 8.- Esterilizador automático controlado por microcomputador. 9.- Temperatura de esterilización de 121 a 135 °C. 10.- Con los siguientes ciclos de esterilización: 10.1.- Prevacío 10.2.- Pulsos de presión por flujos de vapor 10.3.- Gravedad. 11.- Programas preestablecidos mínimos de esterilización: 11.1.- Instrumental a 132°C 11.2.- Textiles: 132°C. 11.3.- Uso inmediato Prevacío 11.4.- Uso inmediato Gravedad 11.5.- Líquidos: 121°C. 11.6.- Prueba de fuga. 11.7.- Prueba Dart 12.- Sistema de seguridad que impida la apertura de la puerta(s), durante todo el ciclo de esterilización. 13.- Sistema de autodiagnóstico y detección de fallas por medio de microprocesador. 14.- Pantalla digital para despliegue de parámetros, programación, selección de ciclos y alarmas. 15.- Indicador audible y visible de fin de ciclo. 16.- Alarmas audibles y visibles con control de volumen 16.1.- Puerta (s) mal cerrada (s). 16.2.- Falla de presión de la cámara. 16.3.- Falla en el sensor de temperatura. 16.4.- Falla en el sensor de presión. 16.5.- Desviación de tiempos preestablecidos. 17.- Ciclos programables por el usuario y con nombres personalizables. 18.- Pantalla de control visible desde una distamcia de 4.5 metros. 19.- Mensajes en pantalla con frases completas, no códigos. 20.- Generador de vapor de acero al carbón con lavado automático que alarga la vida de las resistencias. 21.- Aislamiento de la cámara hecho de fibra de vidrio libre de silicón y asbesto resistente al agua y al aceite. 22.- Válvula de seguridad de liberación de presión de vapor. 23.- Sensor de flotación que aborte el ciclo si se detecta exceso de agua en la cámara durante un ciclo de esterilización 24.- Impresora de tinta integrada para el registro alfanumérico del ciclo de esterilización y mensajes de error. 25.- Sistema automático de calibración ajustable a la presión y temperatura. 26.- Sistema de paro de emergencia del equipo. 27.- Sistema de vacío por sistema venturi. 28.- Sistema electrónico de ahorro de agua que disminuye el consumo de agua durante el ciclo de esterilización. 29.- Sistema de paro y arranque automáticos que permite el ahorro de suministros. ACCESORIOS: A1.- Sistema de anclaje antisísmico para evitar que el equipo se desplace en caso de un sismo. A2.- Carro de carga tipo rack de acero inoxidable. A3.- Carro transportador de rack de carga de acero inoxidable. CONSUMIBLES: C1. Rollos de papel para la impresora. C2. Cartucho para impresora. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: Alimentación eléctrica 480 VAC 60 Hz 3 fases OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. NORMAS - CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 o NMX-CC-9001-IMNC-2000, norma ASME o EN285. AAMI-ST8:2008. AAMI-ST79:2010. Para producto extranjero que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA o CE. Para producto nacional certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. | 1
| 69 | 53101 | 531.385.1122 | ESTERILIZADOR DE VAPOR AUTOGENERADO DE MESA DESCRIPCIÓN: Equipo semiportátil para esterilizar objetos que resisten altas temperaturas, presión y humedad de vapor. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: Tipo gabinete. Controlado por microprocesador. Cámara horizontal: material y dimensiones. Puerta de apertura manual. Con sistema de seguridad que impida la apertura durante el periodo de esterilización. Mando de cierre en material anticalorífico o baja conducción de calor. Temperaturas de control. Prevacío o remoción de aire por medios mecánicos. Sistema de recuperación de condensados. Selector de parámetros del proceso y programas de esterilización. Despliegue de los parámetros del proceso de esterilización: tiempo, temperatura, presión. Despliegue digital de los programas de: líquidos, textiles y material de hule. Manómetros indicadores de presión de las cámaras interna y externa. Depósito de agua. Indicador de nivel de agua en el depósito. Con guías para bandeja o canastilla. Bandejas. Fusible de protección. Parrilla. Graficador o impresora. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: carro para transporte. Canastilla. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: cinta testigo. Controles biológico y químico. Bolsa para esterilizar en vapor. Papel y tinta para el graficador o impresora. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 70 | 53101 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE DEFINICIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente. DESCRIPCIÓN: 1.- Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio 1.1.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario 2.- Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo. 4.- Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 4.2.- Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula 5.- Cápsula para membrana del rango de 4.5 a 5 cm de diámetro. 5.1.- Membrana o diafragma acústica fabricada de en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o plástico 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 6.- Cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3,5 cm de diámetro 6.1.- Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico REFACCIONES: Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico. | 17
| 71 | 53101 | 531.375.0159 | ESTETOSCOPIO DE PINARD. OBSTÉTRICO Equipo auxiliar que permite escuchar el latido fetal a través del útero y la pared abdominal de la mujer embarazada. Descripción: 1. Fabricado en aluminio o acero inoxidable 2. Longitud dentro del rango de 10 a 18 cm | 3
| 72 | 53101 | 531.375.0126 | ESTETOSCOPIO USO PEDIATRICO (CAPSULA MEDIANA) DEFINICIÓN: Instrumento utilizado para detectar y estudiar sonidos internos producidos en el cuerpo de un paciente. DESCRIPCIÓN: 1.- Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio 1.1.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario 2.- Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables. 3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo. 4.- Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio 4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo 4.2.- Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula 5.- Cápsula para membrana del rango de 4.5 a 5 cm de diámetro. 5.1.- Membrana o diafragma acústica fabricada de en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o plástico 5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca 6.- Cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3,5 cm de diámetro 6.1.- Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico REFACCIONES: Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico. | 10
| 73 | 53101 | 531.295.1188 | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO DEFINICION: Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos ESPECIFICACIONES: 1. Otoscopio con fibra óptica con iluminación con lámpara de luz Xenón o halógena de 3.5 volts 1.1 Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas 1.2 Espéculos reusables en diferentes tamaños 2. Oftalmoscopio con iluminación por medio de lámpara de luz halógena de 3.5 volts 2.1 Con al menos 5 aperturas y lentes dentro del rango de -15 o mayor a +30 dioptrías o mayor 3. Mango metálico de acabado rugoso o estriado recargable directo a la corriente y para uso con baterías alcalinas tamaño o tipo “C” 4. Control de intensidad de luz 5. Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango con sistema mecánico de giro. 6. Con estuche rígido para guardar los accesorios CONSUMIBLES: Batería alcalina tamaño o tipo “C” REFACCIONES: Espéculo reusable, porta-abatelenguas o porta abaja lenguas o palas baja lengua INSTALACION: No requiere OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación MANTENIMIENTO: Preventivo/Correctivo por personal calificado | 10
| 74 | 53101 | 531.295.1162 | HOSPITALARIO ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO HOSPITALARIO DEFINICION: Equipo utilizado en la exploración física del paciente con fines diagnósticos ESPECIFICACIONES: 1.- Estuche de diagnóstico con fibra óptica, de pared 2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts 2.1.- Lente con 3 aumentos. 2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo. 2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas. 2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos 3.- Unidad transformadora con sistema de montaje para fijarse a pared 3.1.- Con un mango. 3.2.- Control de intensidad de luz. 3.3.- Cable en espiral. 3.4.- Encendido automático al retirar el mango de su base y apagado automático al colocarlo nuevamente en la base 5.- Acoplamiento de otoscopio al mango por sistema mecánico de giro. 6.- Con dispositivo de seguridad o antirrobo en el cabezal. REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACION: 120V +/- 10%, 60 Hz OPERACION: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. MANTENIMIENTO: Preventivo y Correctivo por personal calificado. | 2
| 75 | 53101 | 533.391.0106 | ESTUFA BACTERIOLÓGICA DE 75 CM CON DOBLE PUERTA. Estufa bacteriológica de 75 cm con doble puerta. Termostato para regulación de temperatura ambiente hasta 65°C. Escala de temperatura con divisiones de 1°C. Circulación de aire, cámara con dimensiones de 60 x 65 x 40 cm. Interior de acero inoxidable, con rejillas o entrepaños ajustables. | 1
| 76 | 53101 | 531.423.0060 | FLUJÓMETRO DE PARED ESTÁNDAR. DESCRIPCIÓN: Flujómetro de pared, stándar, con válvula auxiliar, 0-7 litros por minuto. REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 46
| 77 | 53101 | 531.292.0019 | FONODETECTOR PORTATIL DE LATIDOS FETALES DEFINICIÓN: EQUIPO DE MESA, QUE PROVEE DETECCIÓN AUDIBLE DEL LATIDO FETAL A TRAVÉS DEL USO DE ULTRASONIDO. ESPECIFICACIONES: 1. DETECCIÓN DEL LATIDO CARDIACO FETAL POR EFECTO DOPPLER PULSADO O CONTINUO. 2. TRANSDUCTOR DE 2 MHZ Ó 3 MHZ PARA USO ESPECÍFICO EN OBSTETRICIA. TRANSDUCTOR A PRUEBA DE AGUA. 3. DESPLIEGUE DIGITAL EN PANTALLA LCD O ELECTROLUMINISCENTE DE LA FRECUENCIA CARDIACA FETAL Y SEÑAL VISUAL DE LATIDO CARDIACO FETAL. 4. OPERA CON BATERÍAS RECARGABLES Y CARGADOR INTERCONSTRUIDOS. 5. CON INDICACIÓN EN PANTALLA DE BATERÍA BAJA. 6. CON APAGADO AUTOMÁTICO. 7. BOCINA INTERCONSTRUIDA AL EQUIPO. 8. CONTROL DE VOLUMEN VARIABLE. 9. PROCESADO POR AUTOCORRELACIÓN. 10. CONECTOR PARA AUDÍFONOS Y AUDÍFONOS. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. | 2
| 78 | 53101 | 531.438.0014 | GAFAS PROTECTORAS PARA EVITAR CONTAMINACION POR LIQUIDOSCORPORALES, INSTRUMENTO PARA PROTEGER AL PERSONAL MÉDICO, DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN POR LÍQUIDOS CORPORALES. CON ARMAZÓN DE VINIL, ELEMENTO TRANSPARENTE DE POLICARBONATO O PLÁSTICO. RESISTENTE A IMPACTOS. CON TRATAMIENTO ANTIEMPAÑANTE. RESISTENTE A RALLADURAS. RESGUARDOS LATERALES TRANSPARENTES. CINTA SUJETADORA DE MATERIAL CONFORTABLE Y LAVABLE. CON MECANISMO QUE ASEGURE EL AJUSTE FIRME. RESISTENTE A LA DESINFECCIÓN POR MEDIOS QUÍMICOS. QUE PERMITA EL USO SIMULTÁNEO CON LENTES CONVENCIONALES. | 3
| 79 | 53101 | 533.461.0010 | GRADILLA DE ALAMBRE PARA 40 TUBOS, GRADILLA DE ALAMBRE RECUBIERTA DE CADMIO O PLASTICO ESTERILIZABLE PARA 40 TUBOS, recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos hasta 22 mm de diámetro , Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 40 tubos | 5
| 80 | 53101 | 531.455.0053 | GUANTES DE PLOMO DESCRIPCIÓN: Guantes con plomo para protección radiológica. Consta de los siguientes elementos: de material textil repelente al agua y manchas, con protección de plomo 0.5 mm REFACCIONES: No requiere. ACCESORIOS OPCIONALES: No requiere. CONSUMIBLES: No requiere. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * No requiere. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 81 | 53101 | 513.500.0064 | INFANTÓMETRO PORTÁTIL, INFANTOMETRO PORTATIL DE EXTENSION TELESCOPICA, Alcance de medición: 10 - 99 cm / 4 - 39" División: 5 mm / 1/4" Dimensiones (bxaxh): 300 x 140 x 1250 mm. Dimensiones, enrollada (AxAxP): 120 x 140 x 300 mm. Peso: 580 g. | 1
| 82 | 53101 | 531.562.1457 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA, LAMPARA MANUAL DE EXAMINACION. DESCRIPCIÓN: Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena, intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. Focos de halógeno. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. NOMBRE | 30
| 83 | 53101 | 531.562.1457 | LÁMPARA DE EXAMINACIÓN CON FUENTE DE LUZ DE FIBRA ÓPTICA. DESCRIPCIÓN: Aparato portátil, rodable de iluminación eléctrica para la examinación durante la exploración física del paciente. Fuente de luz halógena, intensidad de luz de 8070 luxes o mayor. Temperatura de color de 3200 grados Kelvin. Cabezal de iluminación compacta, Tubo de luz de fibra óptica flexible en la parte distal. Con rango variable de apertura de diámetro de iluminación que incluya pedestal con base rodable y freno. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. Focos de halógeno. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 2
| 84 | 53101 | 531.562.0020 | LÁMPARA DE FOTOCURADO DE RESINAS Y CEMENTOS FOTOPOLIMERIZABLES. DESCRIPCIÓN: Equipo de fotocurado de resinas y cementos polimerizables para obturación dental. Lámpara de fotocurado de resinas y cementos fotopolimerizables para obturación dental. De luz halógena, con fibra óptica y sistema de verificación integrado de 875W. Reflector de salida de un espectro de 400 a 525 mm. de longitud de onda. Revestimiento de dióxido de silicio fundido que garantiza una luz lineal con duración superior a los 10,000 ciclos de polimerización. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120 V/ 60 Hz.Contacto polarizado. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 85 | 53101 | 531.562.0046 | LÁMPARA DE FOTOTERAPIA DEFINICIÓN: Equipo para administrar fototerapia a distancia a recién nacidos con hiperbilirrubinemia en zona de riesgo (posible daño neurológico). DESCRIPCIÓN: 1.- Integrada por diodos emisiones de luz (LED). 2.- Vida media de 20 000 horas como mínimo. 3.- Control variable de intensidad de radiación. 4.- Irradiación mínima de 35 microwatts/cm2/nanómetro a 30 cm. En el rango de longitud de onda de 420 a 480 nanómetros. 5.- Elevación de la temperatura corporal <1.5 °C 6.- Ruido < 50 dbA 7.- Reloj/ Calendario. 8.- Contador de tiempo 9.- Memoria de la radiación, la medición manual o automática, para imprimir en el informe. 10.- Salida RS232 para impresoras u ordenadores. 11.- Permite una rotación de 240 grados alrededor del cuerpo 12.- Base de pedestal rodable. CONSUMIBLES: C1.- Protector de ojos (20 piezas). REFACCIONES: Según marca y modelo. INSTALACIÓN: 110V, 60 Hz. ±10%. OPERACIÓN: Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado. | 2
| 86 | 53101 | 5315621465 | LÁMPARA QUIRÚRGIA SENCILLA, LAMPARA QUIRURGICA SENCILLA DE OPERACION MANUAL. Características: A) Montaje: Columna fija a pedestal rodable B) Brazo para lámpara: Con giro rotatorio de 360° Ajuste a +/-35° Articulado. C) Lámpara Libre de sombras a la interposición de cuerpos. D) Fuente de luz: LED blanco. Ensamblado en base de aluminio. Tiempo de vida útil: 25,00. Temperatura de color en el rango de 4200 a 6000 grados kelvin. Índice de rendimiento de color: 90% Tamaño de campo de trabajo: diámetro de la iluminación 18 cm; profundidad de iluminación 75 cm a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque. Energía de radiación de 500 W/M2 Intensidad luminosa homogénea de 80,000 a 120,000 luxes a 1 metro de distancia de la fuente. Mango: desmontable, esterilizable, plástico, ensamble rápido no roscable. Panel de control electrónico de encendido, apagado, aumento y disminución de la intensidad luminosa. Cabezal cerrado con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. E) Batería recargable: Indicador de nivel de carga. Tiempo de la batería en uso: 8 horas. Funcionamiento continúo. Sin variaciones en la calidad de la iluminación. F) Cable alimentación: Longitud: 3.5 metros. G) Instalación: 127 V/ 60 Hz. | 1
| 87 | 53101 | 531.562.1465 | LÁMPARA QUIRÚRGIA SENCILLA DE OPERACION MANUAL. DESCRIPCIÓN: Unidad fija al techo, tiene un brazo que gira y se abate para iluminar el campo quirúrgico. Columna fija al techo. Brazo porta lámpara con giro de 360 grados. Capacidad de abatimiento de ± 45° o mayor y ajuste vertical de 90 cm o mayor. Mango desmontable y autoclavable. Con panel digital o teclas de membrana en el satélite o cabeza para control de: encendido y apagado e intensidad luminosa. Intensidad luminosa homogénea de 120,000 luxes o mayor a 1 m de distancia de la fuente. Temperatura de color dentro del rango de 4000 a 5000º Kelvin o mayor en el campo operatorio. Libre de sombras a la interposición de cuerpos. Profundidad del área de trabajo de 30 cm o mayor. Diámetro de campo de luz de 20 cm o mayor. Filtro reductor de calor o similar. Carcasa cerrada con superficie externa lisa, sin bordes ni tornillos para fácil limpieza y desinfección. Con luminaria halógena de emergencia con reemplazo automático e indicador de uso en el panel de control. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Foco halógeno de reemplazo cada 300 horas de uso. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 88 | 53101 | 531.601.0056 | MANDIL DE PLOMO PARA PACIENTE, MANDIL EMPLOMADO: PROTECTOR CONTRA LA RADIACIÓN DE RAYOS X. CONSTA DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: DE MATERIAL TEXTIL REPELENTE AL AGUA Y MANCHAS, TIPO ARNÉS CON CIERRE VELCRO, CON PROTECCIÓN MÍNIMA EQUIVALENTE 0.5 MM DE PLOMO, TAMAÑO MEDIANO 24 A 26 PULGADAS DE ANCHO Y DE 35 A 36 PULGADAS DE LARGO. | 4
| 89 | 53101 | 513.618.0710 | MARTILLO PERCUSOR GRANDE: CON ANILLO DE HULE Y MANGO DE METAL O NYLON O BAMBÚ. GRANDE. | 8
| 90 | 53101 | 533.604.0026 | MECHERO DE METAL E CON QUEMADOR DE ALTA TEMPERATURA Mechero de metal inoxidable con quemador de alta temperatura, con regulador de flama, punta estabilizadora, con manguera adecuada de hule látex de 2 a 3 metros de longitud. Altura 18.7 cm, rejilla de 30 mm de diámetro. | 4
| 91 | 53101 | 513.621.1405 | MESA DE MAYO, MESA MAYO. MESA DE ACERO INOXIDABLE, FORMA CUADRANGULAR, ALTURA AJUSTABLE A TRAVÉS DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE PERILLA, QUE CUENTE CON CHAROLA Y TUBOS CROMADOS, RUEDAS ANTIESTÁTICAS Y ANTIDERRAPANTES, Aro porta-charola de 2.54mm (1”) calibre No. 12 y Charola calibre No. 20 de acero Inoxidable, acabado pulido. Columna deslizable en perfil tubular redondo de acero inoxidable, tipo AISI 304 acabado pulido. Columna fija de tubular redondo de 31.75mm (1 1/4”) de diámetro de acero calibre No. 18, de acero Inoxidable, tipo AISI 304 acabado pulido. Palanca opresora de acero. Perfil tubular cuadrado de 51 x 51mm (2” x 2”) de acero Inoxidable, tipo AISI 304 acabado pulido. Altura variable. | 9
| 92 | 53101 | 513.621.1454 | MESA PARA ATENCIÓN A RECIÉN NACIDOS Estructura esmaltada Cubierta de acero inoxidable Estadímetro graduado de aluminio Colchón forrado de vinil lavable en color negro Regatón ajustable de aluminio Medidas generales: 150 x 60 x 90 c | 1
| 93 | 53101 | 513.621.0332 | MESA PARA EXPLORACIÓN PEDIATRICA MESA DE USO PEDIÁTRICO, PARA REALIZAR EXPLORACIONES MÉDICAS MENORES O APLICAR TRATAMIENTO AL PACIENTE PEDIÁTRICO, QUE ESTÁ FORMADA POR UN BASTIDOR CON UN TABLERO DE SUPERFICIE PLANA. CUENTA CON BARANDAL O PROTECCIÓN LATERAL Y ESTADÍMETRO MECÁNICO. SE UTILIZA EN CONSULTORIOS MÉDICOS O SALAS DE EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA. 1.- MESA PARA EXPLORACIÓN PEDIÁTRICA. 2.- ESTRUCTURA TUBULAR CUADRADA DE ACERO ROLADO EN FRIO DE 2.54 CM (1") CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, CON 4 NIVELADORES DE POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. 3.- DIMENSIONES: 3.1.- ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO INCLUYENDO COLCHÓN DE 90 CM COMO MÍNIMO. 3.2.- LARGO DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 120 CM COMO MÍNIMO. 3.3.- LARGO TOTAL DE LA ESTRUCTURA DE 165 CM COMO MÍNIMO, INCLUYENDO PORTABÁSCULA. 3.4.- ANCHO DE 55 CM COMO MÍNIMO. 4.- CUBIERTA (BASE DEL COLCHÓN) Y BARANDAL DE UNA SOLA PIEZA, DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA. 5.- BARANDAL DE 10 CM DE ALTURA COMO MÍNIMO CON DOBLEZ PLANCHADO INTERIOR DE 8 CM EN LA PARTE SUPERIOR. 6.- CON COLCHÓN DESMONTABLE DE ESPUMA DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD DE 24 KG/M3 FIRME, DE 2.5 CM DE ESPESOR, FORRADO EN TELA VINILICA LAVABLE, IMPERMEABLE, REUSABLE, LISO Y ANTIBACTERIAL. 7.- PORTABÁSCULA EN LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, SOLDADA A LA ESTRUCTURA TUBULAR. 8.- CON 2 CAJONES DE LÁMINA DE ACERO ROLADO EN FRIO CALIBRE 18 COMO MÍNIMO, ACABADO EN PINTURA EN POLVO ELECTROSTÁTICA HORNEADA, CON JALADERAS INTEGRADAS Y SISTEMA DE CORREDERAS EMBALADAS EN NYLON,. DIMENSIONES DE 35 CM DE LARGO, 40 CM DE PROFUNDIDAD Y 15 CM DE ALTURA, TOLERANCIA DE +/- 1 CM COMO MÁXIMO EN TODAS LAS DIMENSIONES. 9.- INFANTÓMETRO O ESTADÍMETRO PEDIÁTRICO INTEGRADO, METÁLICO Y/O ACRÍLICO, CON SISTEMA DE FIJACIÓN QUE NO SOBRESALGA DE LA ESTRUCTURA. GRADUADO EN CENTÍMETROS Y CON DIVISIONES DE 0.5 CM COMO MÍNIMO. TOPES A 90° FIJO PARA CABEZA Y MÓVIL PARA PIES. LONGITUD MÍNIMA DE 1 METRO. 10.- TODAS LAS UNIONES DEBERÁN SER SOLDADAS NO PUNTEADAS (A EXCEPCIÓN DEL INFANTÓMETRO), CON UN CORDÓN DE SOLDADURA DE 2.5 CM COMO MÍNIMO. | 1
| 94 | 53101 | 513.621.1306 | MESA PARA EXPLORACIÓN UNIVERSAL MESA PARA EXPLORACIÓN UNIVERSAL EQUIPO SEMIFIJO PARA REALIZAR LA EXPLORACIÓN FÍSICA DEL PACIENTE EN POSICIÓN DE DECÚBITO. MESA DE EXPLORACIÓN CONSTRUIDA CON LÁMINA Y CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: ALTURA DE 80 CM COMO MÍNIMO, LONGITUD TOTAL DE 185 CM COMO MÍNIMO, ANCHO DE 68 CM COMO MÍNIMO. CON TRES SECCIONES. DORSO CON MOVIMIENTO NEUMÁTICO PARA ELEVACIÓN CONTINUA AJUSTABLE DE 0 A 80 GRADOS O MAYOR. PÉLVICA. MIEMBROS INFERIORES, DESLIZABLE O ABATIBLE. COLCHÓN DESMONTABLE CON CUBIERTA DE VINIL. PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ARENA EN ACABADO MATE. PORTAROLLO DE PAPEL INTEGRADO. CAJONERAS FRONTALES DE ALTO IMPACTO. CAJONERAS LATERALES DERECHAS DE ALTO IMPACTO. ESCALÓN DESLIZABLE INTEGRADO. CUBIERTA ANTIDERRAPANTE. CHAROLA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS. TALONERAS RETRÁCTILES INTEGRADAS, PIERNERAS TIPO GOEPEL ACOJINADAS CON FIJADORES. | 1
| 95 | 53101 | 513.621.2429 | MESA PARA EXPLORACIÓN UNIVERSAL, MESA UNIVERSAL PARA EXPLORACION. DEFINICIÓN: Mesa para exploración y/o tratamiento. Diseñada para que el paciente esté acostado sobre ella o siente a un lado de la mesa mientras se le examina con instrumentos colocados sobre la mesa. ESPECIFICACIONES: 1.- Construida con lámina de acero calibre 18, recubierta con pintura horneada electrostática en polvo o alquidalica electrostática horneada. 2.- Dimensiones generales: 2.1.- Altura total entre 80 cm y 90 cm. 2.2.- Longitud total de la superficie acojinada de 185 cm como mínimo +/- 2 cm. 2.3.- Ancho de 68 cm como mínimo 3.- Gabinete: 3.1. Dimensiones: 3.1.1. Altura 68 +/- 2 cm incluyendo zoclo. 3.1.2. Longitud 115 +/- 2 cm. 3.1.3. Ancho 60 +/- 2 cm. 3.1.4. Zoclo de 108 x 53 x 10 cm +/- 1 cm. 4. Con tres secciones: 4.1 DORSO. 4.1.1.- Con sistema de abatimiento tipo candado o neumática. 4.1.2.-Para elevación continua ajustable de 0 a 70 grados como mínimo. 4.1.3.- Con sistema para la sujeción del papel. 4.2. PELVICA 4.2.1.- Dimensiones de 44 x 60 cm +/- 2 cm. 4.2.2. Con angulación de 7° como mínimo. 4.3. Miembros inferiores: 4.3.1. Fabricada en lámina de acero al carbón calibre 16, recubierta con pintura en polvo o alquidalica horneada con sistema deslizable y jaladera. 4.3.2. Elevación de miembros inferiores de 0 a 4 cm como mínimo. 4.3.3. Con cojín removible fabricado en triplay de 12 mm con espuma de poliuretano de 24 Kg/m3 de densidad forrado en tela vinílica. 4.3.4. Con charola recolectora de líquidos en acero inoxidable tipo AISI 304 calibre 24 acabado pulido. 5.- Colchón de espuma de poliuretano de 24 Kg/m3 firme de densidad dividido en dos secciones. Forrado en tela vinílica antiflama y antibacterial. 5.1.- Fijado a la mesa por tiras autoadheribles de 20 cm de largo por 5 cm de ancho, una de las caras de la cinta autoadherible deberá estar cosida al cojín. 6.- Escalón deslizable en láina calibre 10 con cubierta de hule antiderrapante con dimensiones de 52 x 27 x 9 cm +/- 1 cm. 6.1. Deberá soportar un peso mínimo de 180 Kg sin que se levante el lado opuesto de la mesa. 6.2. La altura del piso a la superficie del escalón deberá ser de 21 cm +/- 1 cm. 7. Sistema eléctrico para toma de corriente polarizado grado médico, contacto doble y cable tipo uso rudo calibre 18 AWG de 2.5 metros de largo. 8. Pierneras de aluminio o plástico de alto impacto removibles. 9. Taloneras retráctiles integradas o removibles. 10. Con portarrollo de papel integrado en la parte inferior del dorso. CONSUMIBLES: C1.- Papel para el portarrollo. ACCESORIOS. REFACCIONES: No requiere INSTALACION: 120V 60 Hz MANTENIMIENTO: Preventivo y correctivo por personal calificado | 8
| 96 | 53101 | 513.621.1603 | MESA PASTEUR Barandal de alambrón de acero inoxidable de sección circular con 9.5mm (3/8”) de diámetro; acabado pulido soldado a cubierta. Cubierta de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido. Entrepaño de acero inoxidable calibre No. 20, acabado pulido unida a la estructura. Estructura de perfil tubular redondo de acero inoxidable calibre No. 18 con postes verticales de 25.4mm (1”) de diámetro, y perfil tubular redondo de el mismo material en travesaños horizontales de 12.7mm (1/2”) de diámetro; acabado pulido. Rodajas giratorias comerciales tipo semipesado, rueda de hule natural color negro de 101.1mm (4”) de diámetro; acabado cromado. Dimensiones generales: Largo 60cm x Ancho 50cm x Altura 100cm. | 11
| 97 | 53101 | 513.621.1652 | MESA PUENTE 86 x 42 x 90 a 122 cm ESPECIFICACIONES 1. Cubierta de 25.4 mm de espesor de la lámina de acero calibre N° 18 con refuerzos interiores en forma de U bajo la cubierta del mismo material calibre N° 16, acabado en pintura color gris por ambas caras con acabado en laminado plástico. 2. Estructura y refuerzos transversales de tubo de lámina de acero inoxidable calibre N° 18, 25.4 mm de diámetro; acabado pulido. 3. Rodaja de doble huella tipo yoyo de nylon 100%, reforzado con nervaduras con diseño en forma radial en la parte interna en color negro de 50.8 mm de diámetro, con vástago (eje vertical) para su fijación a presión o con cuerda y eje de rodamiento de acero alta resistencia. 4. Soporte del mismo material de la cubierta para su fijación con tornilla, tuerca y rondana de presión. 5. El acero inoxidable deberá ser tipo AISI-304. 6. Tolerancia en las dimensiones generales +/- 1.0 cm. | 16
| 98 | 53101 | 531.616.0158 | MESA QUIRÚRGICA PARA OBSTETRICIA, MESA QUIRURGICA ELECTROHIDRAULICA. Caracteristicas: Mesa de cirugia para ginecología Electro-hidráulico para la operación La superficie está hecha de acero inoxidable Es segura y confiable, la operación es simple y conveniente Muy adaptables a las operaciones en general Automático bloqueo de base por mando a distancia Especificaciones: Longitud y la anchura de la mesa: 1870/560mm Elevación (arriba/abajo): 600/880mm Trendelenburg / anti-Posición: 11ª/25ª Placa trasera ( arriba/abajo ): 70ª/10ª Energía: 220V, 50Hz, 1.0Kw | 1
| 99 | 53101 | 531.616.0976 | MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA MESA QUIRÚRGICA UNIVERSAL MECANICO-HIDRAULICA DESCRIPCIÓN: MESA PARA FACILITAR EL PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO CON POSICIONES ADECUADAS PARA EL PACIENTE Y EL CIRUJANO. CARACTERÍSTICAS GENERALES: MESA MECÁNICO HIDRÁULICA RODABLE. QUE SOPORTE UN PESO DE 160 KG COMO MÍNIMO. CON SISTEMA DE FRENOS. LONGITUD TOTAL CON EXTENSIÓN DE CABECERA Y PIERNAS DE 210 CM +/- 10 CM. BASE CON CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL O POLÍMERO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO. CUBIERTA DE LA COLUMNA EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. ESTRUCTURA DE LA SUPERFICIE EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL O ACERO AL CARBÓN PINTADO Y RIELES LATERALES EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL. SUPERFICIE RADIOTRANSPARENTE ACCESIBLE AL EQUIPO DE RAYOS X. MESA DIVIDIDA EN AL MENOS CUATRO SECCIONES: CABECERA; DORSO; PELVIS; MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS. MIEMBROS INFERIORES O PIERNAS EN PLACAS INDEPENDIENTES, DESMONTABLES, ABATIBLES DE 0 A 90 GRADOS COMO MÍNIMO Y CON MOVIMIENTO DE TIJERA. CABECERA DESMONTABLE Y CON AJUSTE DE FLEXIÓN CONTINUA DE +/- 20 GRADOS COMO MÍNIMO. LA MESA DEBE TENER LA CAPACIDAD PARA DAR LA POSICIÓN DE NEFRECTOMÍA. MOVIMIENTOS MECÁNICO-HIDRÁULICOS: ELEVACIÓN Y DESCENSO QUE CUBRA EL RANGO DE 70 A 110 CM. +/- 10 CM. CON RESPECTO AL PISO.; FOWLER DE 65 GRADOS COMO MÍNIMO; TRENDELENBURG DE 25 GRADOS COMO MÍNIMO; TRENDELENBURG INVERSO DE 20 GRADOS COMO MÍNIMO; INCLINACIÓN LATERAL, IZQUIERDA Y DERECHA DE 15 GRADOS COMO MÍNIMO. ACCIONAMIENTO MECÁNICO POR MEDIO DE PEDALES Y/O MANIVELAS. COJINES ELÉCTRICAMENTE CONDUCTIVOS O ANTIESTÁTICOS REMOVIBLES SIN COSTURAS Y DE FÁCIL LIMPIEZA. ACCESORIOS INCLUIDOS PARA CIRUGÍA GENERAL Y GINECOLOGÍA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA. LAS PARTES METÁLICAS DE LOS ACCESORIOS DEBEN SER EN ACERO INOXIDABLE O ACERO AL CROMO NÍQUEL): ARCO DE ANESTESIA CON FIJADORES. SOPORTE ACOJINADO PARA BRAZO CON FIJADOR (2 PIEZAS). SOPORTE PARA HOMBROS ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS). SOPORTES LATERALES ACOJINADOS CON FIJADORES (2 PIEZAS). CINTURÓN PARA PACIENTE CON FIJADORES. PIERNERAS ARTICULADAS TIPO GOEPEL CON FIJADORES (2 PIEZAS). SOPORTE DE PIERNAS PARA POSICIÓN DE LITOTOMÍA. CHAROLA PORTACHASISES DE 35 X 43 CM (14 X 17 PULGADAS) REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LAS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. ACCESORIOS OPCIONALES: SE ADQUIEREN DE MANERA ADICIONAL NO SE INCLUYEN EN EL EQUIPO. LAS CONFIGURACIONES, TIPOS Y CANTIDADES DE OPCIONALES DEBERÁN SER SELECCIONADOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. PARA UROLOGÍA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA): CHAROLA PARA RECOLECCIÓN DE LÍQUIDOS CON SUJECIÓN A LA MESA. PARA ORTOPEDIA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA): DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN PARA ORTOPEDIA CON LAS SIGUIENTES PARTES: SOPORTE PÉLVICO REMOVIBLE RADIOLÚCIDO CON POSTE PERINEAL; BARRAS DE EXTENSIÓN TELESCÓPICA O ABDUCCIÓN; BOTAS PARA TRACCIÓN TAMAÑO ADULTO Y PEDIÁTRICO CON ADITAMENTOS PARA REALIZAR LA TRACCIÓN; DISPOSITIVO DE EXTENSIÓN PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA; SOPORTE DE RODILLA PARA PROCEDIMIENTOS DE TIBIA. POSTE DE CONTRACCIÓN FEMORAL. ACCESORIO PARA TRACCIÓN EN DECÚBITO LATERAL, SOPORTE ARTICULADO PARA BRAZO CRUZADO. ACCESORIO PARA TRACCIÓN DE HUMERO, CÚBITO Y RADIO. MANOPLA WEINBERGER. CON CARRO PARA GUARDAR ACCESORIOS. LA MESA QUIRÚRGICA PARA USO EN ORTOPEDIA DEBE PERMITIR EL FÁCIL ACCESO DE LA UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN “C”. Y DEL EQUIPO MÓVIL DE RAYOS X. PARA NEUROCIRUGÍA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA): CABEZAL TIPO MAYFIELD CON ACCESORIOS PARA POSICIÓN HORIZONTAL DE LA MESA Y PARA POSICIÓN SENTADO. PINES O PINCHOS PARA SUJECIÓN ADULTO Y PEDIÁTRICO. PARA DISCOS Y LAMINECTOMÍA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA): COJINES DE GEL O POLIURETANO PARA PROTECCIÓN ÓSEA Y POSICIONAMIENTO DEL PACIENTE. PARA PROCTOLOGÍA (ACCESORIOS DE LA MISMA MARCA DE LA MESA): DESCANSA RODILLAS CON SOPORTES Y SUJETADORES PARA POSICIÓN PRONA. CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. | 1
| 100 | 53101 | 513.621.1355 | MESA RIÑÓN Bastidor de ángulo perimetral de acero inoxidable calibre No. 16 de 25.4 x 25.4mm (1x1”), acabado pulido. Barandal de alambrón de acero inoxidable de 9.5mm (3/8”) de diámetro soldado a la cubierta, acabado pulido. Cubierta de lámina de acero inoxidable calibre No. 18, acabado pulido. Estructura de perfil tubular de lámina de acero inoxidable calibre No. 18 de 25.4mm (1”) de diámetro, acabado pulido. Rodajas embaladas con ruedas de hule de 101mm (4”) de diámetro, acabado cromado. Dimensiones generales: Largo 147cm x Ancho 65cm x Altura 100cm | 4
| 101 | 53101 | 533.622.0925 | MICROSCOPIO PARA TRABAJO DE RUTINA DE CAMPO CLARO DESCRIPCION: Instrumento óptico de apoyo con fines de diagnóstico para todo tipo de patologías detectadas microscópicamente. Oculares de 10X o 12.5X con campo visual amplio. Tubo binocular inclinado de 30° o 45° giratorio. Revólver para cuatro objetivos. Objetivos planacromáticos de 4X, 10X, 40X y 100X con diámetros de apertura de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Platina provista con movimiento en cruz. Condensador con apertura numérica de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas. Lente frontal desplazable. Diafragma tipo iris. Iluminación en la base del microscopio, transformador integrado en la base. Mandos de enfoque macromicrométrico coaxiales. Funda para el microscopio REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. ACCESORIOS: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo. INSTALACION OPERACION MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. Preventivo y correctivo por personal calificado. | 2
| 102 | 53101 | 531.641.0397 | NEBULIZADOR SIN ELEMENTO TERMICO. DESCRIPCIÓN: Equipo eléctrico y neumático móvil, que genera partículas de vapor para proporcionar aire en condiciones de humedad y oxígeno controlados, por método no invasivo. Nebulizador de reservorio reusable y desarmable en todas sus partes. Con capacidad para suministrar humedad y aerosolterapia. Cabeza de nebulización. Con sistema de nebulización. Con válvula de seguridad. Con conector neumático. FiO2 regulable. Filtro reusable y esterilizable. Flujo nominal. Jarra reusable y esterilizable, transparente, base desmontable. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Manguera de alta presión. Conectores para la salida del nebulizador y la entrada de la tienda facial. Tienda facial reusable, esterilizable en sustancias químicas y vapor, transparente, fabricada de silicón, con sujetador ajustable a la cabeza del paciente, tamaño chica, mediana y grande. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Empaque para la base de la jarra. Manguera corrugable reusable, esterilizable en sustancias químicas, flexible, fabricada de silicón. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Instalación de oxígeno. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 3
| 103 | 53101 | 513.634.0030 | NEGATOSCOPIO DISPOSITIVO DISEÑADO PARA LA OBSERVACIÓN DIRECTA DE LOS ESTUDIOS DE IMAGENOLOGÍA IMPRESOS EN PLACAS RADIOGRÁFICAS. EL CUAL CONSTA DE UNA FUENTE DE LUZ QUE PRODUCE UNA INTENSIDAD DE ILUMINACIÓN UNIFORME Y UNA PANTALLA DONDE SE COLOCAN LOS EST | 23
| 104 | 53201 | S/C | ODONTOLOGÍA, SET DE Equipo de odontologia. EQUIPO DE ODONTOLOGIA. 01 EXPLORADOR 01 ESPEJO BUCAL 01 PINZA ALGODONERA 01 SONDA PERIODONTAL 01 CUCHARILLA 01 PIEZA DE MANO DE ALTA Y BAJA VELOCIDAD 01 SET DE FRESAS REDONDA, CONO INVERTIDO, CILÍNDRICA, TRONCOCÓNICA, LLAMA, LENTEJA | 1
| 105 | 53201 | 535.701.1203 | PINZA DE TRASLADO BARD PARKER, PINZA PARA TRASLADO DE INSTRUMENTAL O MATERIAL ESTERIL, LONGITUD DE 240 A 260 MM, translado de instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm, Pinza para traslado de instrumental o material estéril, longitud de 240 a 260 mm | 4
| 106 | 53101 | 533.715.0303 | PIPETA DE VOLUMEN VARIABLE 1-3-5 μL., PIPETA AUTOMATICA 1-3-5 | 3
| 107 | 53101 | 531.678.0013 | PLICÓMETRO para medición de grasa Características: Calibrador de dobleces de piel. Un método estándar de medición de los dobleces de la piel en la evaluación de la composición corporal. El diseño de resorte mantiene presión contante en las puntas, asegurando una medición precisa. La escala mide hasta 60 mm. Folleto instructivo. Estuche con protecciones. | 2
| 108 | 53101 | 531.695.0061 | PORTA MANDILES DESCRIPCIÓN: Portamandiles empotrable para sostener mandiles emplomados. Consta de los siguientes elementos: Con capacidad para 5 mandiles emplomados. Con fijación a muro. Gancho tubular con acabado al cromo, orientables que soporte hasta 110 Lb de peso. Las especificaciones de cada uno de los elementos señalados, serán determinadas por las unidades médicas de acuerdo a sus necesidades. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. | 2
| 109 | 53101 | 513.907.0030 | PORTA TERMÓMETRO ACERO INOXIDABLE, PORTA TERMOMETRO DE ACERO INOXIDABLE | 2
| 110 | 53101 | 513.731.0305 | PORTACUBETA RODABLE, PORTA CUBETA RODABLE. Arillo de lámina de acero inoxidable tipo aisi-304, calibre no. 12 banda para protección perimetral de hule sintético antiestático macizo. | 29
| 111 | 53101 | 513.907.0055 | PORTAVENOCLISIS RODABLE. Antena telescopica de barra de extensión de acero para venoclisis de 11.1 a 12.7mm (7/16 a 1/2”) de diámetro acabado cromado. Base quíntuple de perfil de lamina de acero calibre No. 16 mínimo, lastrado o fundido, acabado en esmalte alquidalico electrostático horneado. Cruceta con ganchos de acero de 7.9 a 9.5 mm (5/16" a 3/8") de diámetro, acabado cromado. Perilla para fijación de la extensión tipo trinquete de acero; acabado cromado. Rodaja giratoria tipo bola de 50.8mm (2”) de hule color negro; acabado cromado. Tubular de acero Cal. No. 18 de 25.4 a 31.7 mm (1" a 1 1/4") de diametro, acabado cromado. Dimensiones generales: 50 mínimo x 50 mínimo x Variable 125 hasta 210cm | 32
| 112 | 53101 | 523.782.0153 | REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO 14 PIES, REFRIGERADOR PARA LABORATORIO USO RUTINARIO 14 PIES CUBICOS, Capacidad de 14 pies cúbicos / 396 litros. Enfriamiento por aire forzado mediante difusor colocado en la parte superior para tener temperatura homogénea y constante. El difusor se detiene al abrir la puerta. Puerta de vidrio con cerradura. 4 parillas. Deshielo automático con desagüe al exterior y evaporación del deshiele. Graficador de temperatura de 6" para 7 días. Control completo del refrigerador por microprocesador para mantener la temperatura entre 2 °C y 8 °C (configurable) en temperaturas ambientales de hasta 42 °C. Se tiene uniformidad de +/- 1 °C (cuenta con certificación de calibración de planta). El controlador cuenta con un retardador de voltaje de cuatro minutos. Display de temperatura y alarmas con dos dígitos y un número decimal. Sistema con la capacidad para conectar a varias alarmas remotas. Puerta con doble panel de vidrio termoestable con gas argón entre sus paneles. Con manija ergonómica y sistema de auto cierre, empaque magnético que ofrece un sellado hermético y cerradura de seguridad con llave por duplicado que no contacta el interior. Interior De acero inoxidable 304. Exterior galvanizado (pintura epóxica). Asilado con poliuretano de 38 kg/m3 de 5 cm de espesor, libre de CFC. Compresor herméticamente sellado, silencioso y libre de mantenimiento. Refrigerante ecológico libre de CFC (R134a). Condensador libre de mantenimiento. Iluminación interior en luz blanca (luz fría) con switch en el exterior. 4 patas con base aislante niveladoras. Alimentación eléctrica: 115 V a 60 Hz con clavija polarizada. Alarmas audible y visual con batería de respaldo autorecargable para 48 horas (cuenta con indicador en caso de batería baja) para los siguientes casos: Temperaturas mayores a 8 °C y menores a 2 °C (configurable). Falla de suministro eléctrico. Puerta abierta por más de 1 minuto (configurable). Falla del sensor de temperatura | 2
| 113 | 53101 | 531.786.0079 | REVELADOR MANUAL DE PLACAS DENTALES. DESCRIPCIÓN: Instrumento portátil para revelar manualmente placas radiográficas dentales. Gabinete de acrílico transparente, sellado para impedir el paso de la luz: dos entradas laterales con mangas de seguridad de tela color negro, que permita los movimientos del usuario, tres recipientes, uno para líquido revelador, otro para agua y otro para fijador. Gancho portaplacas. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Líquido revelador y fijador. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120V/60Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 114 | 53101 | 513.783.0054 | RIEL PORTAVENOCLISIS Barra redonda de acero de 9.5mm. (3/8”) de diámetro con sistema de muescas para fijación a tres diferentes alturas. Acabado cromado. Ganchos de barra redonda de acero de 6.3mm. (1/4”) de diámetro; acabado cromado. Herrajes y carretillas para desplazamiento con sistema de frenado integrado; acabado en color gris. Mecanismo de fijación a diferentes alturas con sistema de botón tipo trinquete; de plástico ABS,acabado en color gris. Riel de aluminio acabado anodizado natural. Soporte de acero de 6.3mm (1/4”) de diámetro con recubrimiento de cloruro de polivinilo (PVC). Topes de seguridad para la carretilla de aluminio | 19
| 115 | 53101 | 513.790.0014 | RIÑÓN DEACERO INOXIDABLE, 500 CM3, RIÑON DE 500 CM3 | 5
| 116 | 53101 | 531.807.0017 | SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN. SELLADORA TÉRMICA PARA BOLSAS DE ESTERILIZACIÓN. EQUIPO PORTÁTIL ELÉCTRICO PARA EL SELLADO DE BOLSAS DE PLÁSTICO UTILIZADO EN LA PREPARACIÓN DE MATERIAL Y EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN EN EL SERVICIO DE CENTRAL DE EQUIPOS Y ESTERILIZACIÓN. BASE DE ACERO ESMALTADO. AREA DE CALENTAMIENTO DE 50 A 60 CM DE LARGO. FUNCIONAMIENTO ELECTRÓNICO O CON MICROPROCESADOR. CONTROL DE TEMPERATURA DE 50 GRADOS CENTÍGRADOS O MENOR A 180 O MAYOR. CON IMPRESIÓN AUTOMÁTICA DE: FECHA DE PREPARACIÓN, DE CADUCIDAD Y CÓDIGO DE OPERADOR. CON CAPACIDAD DE PROGRAMAR LA FECHA DE CADUCIDAD POR EL USUARIO. | 1
| 117 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA ASEPSIA SET DE INSTRUMENTAL PARA ASEPSIA 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 1 VASO METÁLICO DE 100 ML. 1 RIÑON 250 ML | 1
| 118 | 53201 | S/C 402 | SET DE INSTRUMENTAL PARA ASEPSIA 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 1 VASO METÁLICO DE 100 ML. 1 RIÑON 250 ML | 4
| 119 | 53201 | S/C 645 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CESÁREA. GINECOLOGIA 1 CANULA SUCCION YANKAUER D4,8MM 285MM 1 CHAROLA DE MAYO 1 MANGO BISTURI NO.4 135MM 1 PINZA QUIRUR.1X2D.130MM 1 PINZA ATR.D.ALLIS 6,2MM 160MM 6 PINZA CAMPO BACKHAUS 135MM 1 PINZA ANAT.130MM 4 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 4 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 4 PINZA HEMOSTATICA KELLY CRV.140MM 4 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM 4 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RCT.200MM 1 BANJA LABORATORIO 1,0 LITRO L 4 PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 185MM 1 SEPARAD.FARABEUF 23X16/28X16-20X16/24X16 1 TIJERA MAYO-NOBLE CRV.170MM 1 TIJERA MAYO-NOBLE RCT.170MM 1 TIJERA MAYO-HARRINGTON CRV.230MM 6 TIJERA LIGAD METZENBAUM RCT.145MM 6 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN CRV.200MM 6 PINZA ATR.D.ALLIS 7,0MM 200MM 1 RINONERA 250MM 1 PINZA PULMONAR ATR.BABCOCK 240MM 1 PINZA INTESTINAL BABCOCK 160MM 1 SEPARA.ABDINAL BALFOUR | 2
| 120 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA DE TORAX ADULTO 1 CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 10 PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 1 TIJERA DIETHRICH O DIETHRICH-HEGEMANN, ANGULADA A 45, LONGITUD DE 170 A 180 MM. 1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 A 235 MM. 10 PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. 4 PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. 4 PINZA ALLIS, CON 4 X 5 DIENTES, LONGITUD DE 150 A 155 MM. 4 PINZA ALLIS, RECTA, CON RETÉN Y DIENTES 4 X 5, LONGITUD 25 CM. 2 PINZA MIXTER, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD 25 CM. 1 PINZA MIXTER, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES, LONGITUD 18 CM. 1 PINZA VASCULAR DE REYNOLDS, ANGULADA A 85º, DENTADURA ASCULAR. LONGITUD 165 O 175 MM. 2 PINZA DE BAKEY, RAMAS EN ÁNGULO DE 30 GRADOS (APROXIMADAMENTE), DE 165 MM A 175 MM DE LONGITUD. 1 PINZA DERRA, CURVATURA PEQUEÑA, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES. 1 PINZA DERRA, CURVATURA MEDIANA, CON ESTRÍAS LONGITUDINALES. 1 PINZA DERRA, CURVATURA GRANDE CON ESTRÍAS LONGITUDINALES. 1 PINZA CLAMP DE COOLEY, CURVA DE MEDIO CÍRCULO, MEDIANA, QUIJADA DE 3.8 CM, PROFUNDIDAD DE 15 MM Y LONGITUD DE 170 A 175 MM. 1 PINZA COOLEY RAMAS CURVAS DE MEDIO CÍRCULO, LONGITUD DE 170 MM. 1 PINZA BABY SATINSKY, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 150 MM. 1 PINZA SATINSKY, QUIJADA TRAUMÁTICA DE 2.4 CM, LONGITUD 23 CM. 3 PORTA AGUJA MAYO HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 18 CM. 1 PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 150 A 160 MM. 2 PORTA AGUJA DE BAKEY, VASCULAR, RECTO, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 230 MM. 1 PORTA AGUJA RYDER, VASCULAR, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. 1 PORTA AGUJA SAROT, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 260 A 270 MM. 1 PINZA DE TUBO, ESTÁNDAR, CON ESTRIBO DE PROTECCIÓN, DE 190 A 200 MM DE LONGITUD. 1 PINZA DE TUBO, ESTÁNDAR, SIN ESTRIBO DE PROTECCIÓN, DE 190 A 200 MM DE LONGITUD. 1 PORTA AGUJA (WIRE TWISTER), CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 180 MM DE LONGITUD. 1 ALICATE PARA CORTAR ALAMBRE GRUESO O FINO. 1 SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. 1 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 X 20 A 25 MM, LONGITUD DE 240 A 245 MM. 1 SEPARADOR RICHARDSON, CON MANGO, HOJAS DE 2.8 X 3.6 Ó 3.8 X 4.4 CM, LONGITUD 26 CM. 1 SEPARADOR FINOCHIETTO, APERTURA MÁXIMA DE 250 A 255 MM. 1 TIJERA MAYO-STILLE, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. 1 TIJERA MAYO-STILLE, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 155 MM. 2 PINZA DE BAKEY, DE DISECCIÓN, ATRAUMÁTICA, RECTA, RAMAS DE 2 MM DE ANCHO, LONGITUD DE 190 MM A 200 MM. 2 PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. 2 PINZAS DE DISECCIÓN DE BAKEY, CON PUNTA DE 1.5 MM DE ANCHO, CANAL LONGITUDINAL CON DIENTES FINOS. LONGITUD TOTAL 160 MM. 2 PINZA ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD. 2 CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE, 22.8 CM DE LONGITUD. 1 CÁNULA FERGUSON CALIBRE 12 FR. ANGULADA. 1 BISTURÍ QUIRÚRGICO, MANGO LARGO Nº 7. 1 BISTURÍ QUIRÚRGICO. MANGO Nº 4. 1 MANGO PARA BISTURÍ, DEL Nº 3 LARGO. | 1
| 121 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA GENERAL INTEGRADA 2 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 4 PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 2 BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO Nº 4. 1 BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO LARGO Nº 7. 1 TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 2 TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. 1 TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. 1 TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 180 MM. 1 PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM. 1 PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. 1 PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. 1 PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 1 PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. 1 PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCIÓN, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 150 MM. 2 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 6 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 10 PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. 4 PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. 2 PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. 10 PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 160 MM. 10 PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM. 1 SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 X 330 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 38 X 300 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 50 X 300 A 310 MM. 2 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 X 20 A 25 MM Y LONGITUD DE 240 A 245 MM. 2 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 X 30 A 38 MM Y LONGITUD DE 240 A 245 MM. 2 2 PORTA AGUJA MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM. 1 PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. 1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 49 X 32 CM. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. 2 VASO METÁLICO DE 100 ML. | 1
| 122 | 53201 | S/C 414 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA GENERAL INTEGRADA 2 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, LISA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 240 A 250 MM. 4 PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 2 BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO Nº 4. 1 BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO LARGO Nº 7. 1 TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 2 TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 170 MM. 1 TIJERA MAYO, CURVA, LONGITUD DE 170 MM. 1 TIJERA METZENBAUM RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 150 A 160 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA METZENBAUM, CURVA, FINA, LONGITUD 180 MM. 1 PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM. 1 PINZA ADSON, SIN DIENTES, DE 110 A 120 MM, DE LONGITUD. 1 PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD DE 140 A 150 MM. 1 PINZA DE DISECCIÓN ESTÁNDAR, ESTRIADA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 1 PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 200 A 205 MM. 1 PINZA RUSS-MODEL, PARA DISECCIÓN, CON DIENTES FENESTRADA, LONGITUD DE 150 MM. 2 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 6 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 10 PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. 4 PINZA CRILE O CRILE-RANKIN, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 155 A 160 MM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 160 A 165 MM. 2 PINZA ROCHESTER OCHSNER O KOCHER-OCHSNER, CURVA, CON DIENTES, LONGITUD DE 160 MM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. 10 PINZA BABCOCK, RECTA, ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 160 MM. 10 PINZA ALLIS, CON 5 X 6 DIENTES, LONGITUD DE 250 A 260 MM. 1 SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 150 A 155 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 25 X 330 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 38 X 300 MM. 1 SEPARADOR DEAVER, VALVA DE 50 X 300 A 310 MM. 2 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 X 20 A 25 MM Y LONGITUD DE 240 A 245 MM. 2 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 38 A 44 X 30 A 38 MM Y LONGITUD DE 240 A 245 MM. 2 2 PORTA AGUJA MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 15 CM. 1 PORTA AGUJA HEGAR O MAYO-HEGAR, RECTO, SIN RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 200 A 205 MM. 1 CHAROLA MAYO DE ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 49 X 32 CM. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 500 ML DE CAPACIDAD. 2 VASO METÁLICO DE 100 ML. | 1
| 123 | 53201 | S/C 589 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CIRUGÍA MENOR 1 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, RECTA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. 2 PINZA FOERSTER O FOERSTER-BALLENGER, CURVA, ESTRIADA, LONGITUD DE 180 A 200 MM. 4 PINZA BACKHAUS, LONGITUD DE 80 A 90 MM. 1 BISTURÍ QUIRÚRGICO MANGO Nº 3, CORTO. 1 MANGO PARA BISTURÍ DEL Nº 4, CORTO. 1 TIJERA MAYO, RECTA, LONGITUD DE 140 A 145 MM. 1 TIJERA IRIS, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA IRIS, RECTA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 110 A 120 MM DE LONGITUD. 1 TIJERA METZEMBAUM, CURVA, FINA, PUNTAS ROMAS, LONGITUD 14 CM. 1 TIJERA METZENBAUM O BABY METZENBAUM, CURVA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, DE 140 A 150 MM DE LONGITUD. 1 PINZA ESTÁNDAR, SIN DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD. 1 PINZA ESTÁNDAR, DE 1 X 2 DIENTES, DE 100 MM A 110 MM DE LONGITUD. 1 PINZA ESTÁNDAR, RECTA, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 130 A 140 MM. 1 PINZA ESTÁNDAR, RECTA, SIN DIENTES, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 140 A 150 MM. 1 PINZA ADSON, SIN DIENTES, 110 A 120 MM DE LONGITUD. 1 PINZA ADSON, CON 1 X 2 DIENTES, LONGITUD DE 110 A 125 MM. 4 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, RECTA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 6 PINZA HARTMAN O BABY MOSQUITO, CURVA, LONGITUD DE 90 A 100 MM. 6 PINZA HALSTED MOSQUITO, CURVA, SIN DIENTES, LONGITUD DE 120 A 130 MM. 4 PINZA KELLY, CURVA, CON ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD 14 CM. 4 PINZA PEAN O ROCHESTER PEAN, CURVA, ESTRÍAS TRANSVERSALES, LONGITUD DE 180 A 185 MM. 6 PINZA ALLIS ATRAUMÁTICA, LONGITUD DE 155 A 160 MM. 4 PINZA KOCHER, RECTA, CON DIENTES, LONGITUD DE 140 MM. 2 SEPARADOR SENN O BABY SENN-MILLER O SENN-MUELLER, DE DOBLE EXTREMO, CON 3 GARFIOS ROMOS LONGITUD DE 160 A 170 MM. 1 SEPARADOR FARABEUF, JUEGO DE 2, LONGITUD DE 120 A 125 MM. 1 1 SEPARADOR RICHARDSON, VALVA DE 20 A 28 MM X 20 A 25 MM, LONGITUD DE 240 A 245 MM. 1 PORTA AGUJA CRILE WOOD, RECTO, QUIJADA ESTRIADA, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 145 A 150 MM. 1 PORTA AGUJA HALSEY, RECTO, CON RANURA CENTRAL, CON INSERTOS DE CARBURO DE TUNGSTENO, LONGITUD DE 130 A 135 MM. 1 CÁNULA YANKAUER, CON BOTÓN DESATORNILLABLE. LONGITUD 27 Ó 22 CM. 1 CHAROLA MAYO, DE ACERO INOXIDABLE. DIMENSIONES: 49 X 32 CM. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE, 1000 ML DE CAPACIDAD. 1 VASO METÁLICO: 100 ML | 1
| 124 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA CURACION 1 PINZA ANATOMICA DISECCION SD.180MM 1 PINZA QUIRURGICA DISECCION 1X2D 160MM 1 PINZA HEMOSTA.BABY-CRILE RCT.1X2D.140MM 1 PINZA HEMOST.CRILE CRV.160MM 1 TIJERA MAYO RCT.140MM 1 PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 185MM | 2
| 125 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA CURACION SET DE INSTRUMENTAL PARA CURACION 1 PINZA ANATOMICA DISECCION SD.180MM 1 PINZA QUIRURGICA DISECCION 1X2D 160MM 1 PINZA HEMOSTA.BABY-CRILE RCT.1X2D.140MM 1 PINZA HEMOST.CRILE CRV.160MM 1 TIJERA MAYO RCT.140MM 1 PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 185MM | 3
| 126 | 53201 | S/C 420 | SET DE INSTRUMENTAL PARA CURACION 1 PINZA ANATOMICA DISECCION SD.180MM 1 PINZA QUIRURGICA DISECCION 1X2D 160MM 1 PINZA HEMOSTA.BABY-CRILE RCT.1X2D.140MM 1 PINZA HEMOST.CRILE CRV.160MM 1 TIJERA MAYO RCT.140MM 1 PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 185MM | 1
| 127 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA EXTRACCIÓN DE CUERPOS EXTRAÑOS 1 ESPÉCULO AURICULAR BOUCHERON, JUEGO DE CUATRO PIEZAS, DIÁMETROS DE 4 A 7.2 MM. 1 PINZA LUCAE, TIPO BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD DE 140 MM. 1 PINZA HARTMANN NOYES, TIPO COCODRILO CON DIENTES 1 X 2, LONGITUD 13 CM. 1 ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (CHICA). 1 ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (MEDIANA). 1 ASA PARA CUERPOS EXTRAÑOS BILLEAU (GRANDE). 1 PINZA HARTMANN, AURICULAR, PUNTA FINA ESTRIADA, LONGITUD DE 120 A 135 MM. 1 PINZA HARTMANN, NASAL, PUNTA ESTRIADA, LONGITUD DE 160 A 180 MM 1 CHAROLA RECTANGULAR, CON PERFORACIONES DISTRIBUIDAS ESTRATÉGICAMENTE. DIMENSIONES: 25.4 X 16.5 X 6.4 CM. 1 PINZA GRUENWALD, TIPO BAYONETA, PUNTAS ESTRIADAS, LONGITUD DE 160 A 200 MM. 1 PINZA GRUENWALD, TIPO BAYONETA, CON DIENTES LONGITUD DE 160 A 200 MM. 1 CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 10 FR. ANGULADA. 1 CÁNULA FERGUSON, CALIBRE 8 FR. ANGULADA. 1 CÁNULA FRAZIER, DE 12 FR, ANGULADA, CON MANDRIL Y VÁLVULA DE OBTURACIÓN. 1 RINOSCOPIO VIENA, JUEGO DE CUATRO TAMAÑOS. 1 CÁNULA DE ASPIRACIÓN HOUSE ANGULADA, JUEGO DE DIFERENTES DIÁMETROS: 0.7, 1.0, 1.3 Y 1.5 MM. | 1
| 128 | 53201 | S/C 648 | SET DE INSTRUMENTAL PARA LEGRADO. GINECOLOGIA 1 CHAROLA DE MAYO 1 CURETA UTER.SIMS CORTA.FLEX.12,0MM #4 1 CURETA UTER.SIMS CORTA.FLEX.8,5MM #2 1 CURETA UTER.SIMS ROMA RIGIDA 7,5MM #1 1 CURETA UTER.SIMS ROMA RIGIDA 8,5MM #2 1 DILATADOR UTERO HEGAR 1+2MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 3+4MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 5+6MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 7+8MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 9+10MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 11+12MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 13+14MM 195MM 1 DILATADOR UTERO HEGAR 15+16MM 195MM 1 ESPECULO GRAVE 105X33MM 1 HISTEROMETRO SIMS GRADUADO D:4/330MM 2 PINZA TAMPÓN BOZEMANN-DOUGLAS CRV.260MM 2 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 2 PINZA PORT.ESPO.FOERSTER-BALLENGER 180MM 2 PINZA GARFIOS COLLIN-POZZI 1X1D.250MM 1RIÑONERA 170MM 250 ML 1 PROBETA GRADUADA 0,25 LTR. 1 VALVA VAGINAL DOYEN 112X45MM | 2
| 129 | 53201 | S/C 647 | SET DE INSTRUMENTAL PARA PARTO. GINECOLOGIA 1 CHAROLA DE MAYO 1 PINZA DE DISECCION 1X2D.130MM 1 PINZA HEMOSTATICA CRILE CRV.140MM 4 PINZA CAMPO BACKHAUS 90MM 1 PINZA RECTA STANDAR.130MM 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 2 PINZA HEMOSTAT.ROCHESTER-PEAN RCT.200MM 2 DUROGRIP PORTAAGUJAS HEGAR-MAYO 205MM 1 TIJERA MAYO-NOBLE RCT.170MM 1 TIJERA MAYO-HARRINGTON RCT.230MM 1 TIJERA LIGAD METZENBAUM CRV.145MM 2 VALVA VAGINAL DOYEN 90X35MM 2 VALVA VAGINAL DOYEN 120X35MM | 2
| 130 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA RETIRAR PUNTOS. 1 MANGO DE BISTURÍ # 4. 1 PINZA DE DISECCIÓN CON DIENTES DE 14 CM. 1 PINZA DE DISECCIÓN SIN DIENTES DE 14 CM. 2 PINZA KELLY CURVA DE 14 CM. 1 TIJERA LITAHUER DE 14 CM. 1 RIÑÓN DE ACERO INOXIDABLE DE 250 ML | 4
| 131 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN UTERINA 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 2 PINZA GARFIOS POZZI 1X1D.255MM 1 TIJERA MAYO-HARRINGTON RCT.230MM 1 PORTAAGUJA HEGAR-MAYO 265MM 1 PINZA ANAT.200MM 2 VALVA VAGINAL DOYEN 60X35MM 1 VALVA VAGINAL DOYEN 90X35MM 1 VALVA VAGINAL DOYEN 60X45MM | 3
| 132 | 53201 | S/C 747 | SET DE INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN UTERINA 2 PINZA PORT.ESPON.FOERSTER BOC.ESTR.245MM 2 PINZA GARFIOS POZZI 1X1D.255MM 1 TIJERA MAYO-HARRINGTON RCT.230MM 1 PORTAAGUJA HEGAR-MAYO 265MM 1 PINZA ANAT.200MM 2 VALVA VAGINAL DOYEN 60X35MM 1 VALVA VAGINAL DOYEN 90X35MM 1 VALVA VAGINAL DOYEN 60X45MM | 2
| 133 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA. 1 PINZA HEMOST.HALSTED CRV.130MM 1 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.130MM 1 TIJERA MAYO RCT.170MM 1 PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR 190MM 1 PINZA DISECCION CON DIENTES 140MM 1 PINZA DISECCION SIN DIENTES 140MM 1 RIÑONERA 250ML | 2
| 134 | 53201 | S/C 675 | SET DE INSTRUMENTAL PARA SUTURA. 1 PINZA HEMOST.HALSTED CRV.130MM 1 PINZA HEMOST.HALSTED RCT.130MM 1 TIJERA MAYO RCT.170MM 1 PORTAAGUJAS MAYO-HEGAR 190MM 1 PINZA DISECCION CON DIENTES 140MM 1 PINZA DISECCION SIN DIENTES 140MM 1 RIÑONERA 250ML | 3
| 135 | 53201 | S/C | SET DE INSTRUMENTAL PARA YESOS. 1 Cizalla Stille, para cortar o remover yeso, sin guía, longitud de 250 a 260 mm 1 Cizalla Stille, para cortar y remover yeso, longitud 230 mm. 1 Tijera universal para vendajes de yeso, angulada, punta de botón, una hoja dentada y protección en los anillos, longitud de180 a 190 mm. 1 SIERRA ELÉCTRICA PARA ESCAYOLA Sierra oscilatoria para cortar yeso y vendajes de plástico. | 2
| 136 | 53201 | S/C 437 | SET DE PIPETAS DE VOLUMEN FIJO 200,500 Y 1000MCL De vidrio, volumétricas, manuales, para medir volúmenes . 0.2 ML, 0.5ML Y 1ML | 6
| 137 | 53101 | 513.810.0051 | SILLA DE RUEDAS PLEGABLE /DESCANSAPIES ESPECIFICACIONES, SILLA DE RUEDAS PLEGABLE CON DESCANSAPIES: 1.- Plegable 2.- Con 2 manubrios de material antiderrapante 3.- Ancho Total 60 cm Altura de Asiento 90 cm +/- 10 % 4.- Con descansabrazos 5.- Altura a Descansabrazo 75 cm +/- 10 % 6.- Descansapies desmontables mediante palanca de fácil acceso y abatibles hacia adentro y afuera. 7.- Ruedas Traseras de 24” +/- 10 %, con aro para tracción manual. 8.- Con sistema de freno de palanca en ruedas 9.- Ruedas delanteras semi-neumáticas de 8" +/- 10 % 10.- Acabado en pintura epóxica. 11.- Tapicería en nylon color negro | 5
| 138 | 53101 | 515.825.0109 | SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS, SILLA CAMA PARA TOMA DE MUESTRAS con asiento, respaldo y descansabrazos forrados en vinil , cuente con cajonera , y base de acero inoxidable para colocor material de extraccion de muestra. | 2
| 139 | 53101 | 060.879.0135 | TERMOMETRO DE MERCURIO, CON ESCALAS DE 10 A 110° | 2
| 140 | 53101 | 531.862.0066 | TERMÓMETRO INFRARROJO que permite medir la temperatura del cuerpo humano por acercamiento a la piel en diversas partes. Consta de: Pantalla digital con iluminación Mecanismo de encendido manual o automático Despliegue de temperatura de 34 a 42 grados centígrados. Alarma visual o sonora al detectar temperaturas fuera del rango determinado o batería baja. Con memoria mínima de 20 determinaciones. Funcionamiento con batería de litio. Con estuche para guarda o funda protectora. | 8
| 141 | 53201 | 513.887.0059 | TORUNDERO DE 250 CM3 CON TAPA TORUNDERA CON TAPA, DE ACERO INOXIDABLE, 250 ML DE CAPACIDAD de capacidad. | 11
| 142 | 53101 | 531.291.0028 | UNIDAD ESTOMATOLÓGICA CON MÓDULO INTEGRADO, Equipo fijo, electrohidroneumático, de tecnología avanzada con fines de tratamiento y diagnóstico en la atención estomatológica integral del paciente. Lámpara estomatológica: integrada al sillón, cabezal de aluminio, orientable a la boca del paciente con ventilación natural, con un haz de luz fría enfocable de 50 a 100 cm de distancia libre de sombras, intensidad luminosa graduable, iluminación dentro del rango de 10,000 a 50,000 luxes con temperatura de calor entre 3,500ºK o mayor, con enfriamiento por filtros ópticos, reflector dicroico, reductores de calor (no exceder 6º la temperatura ambiente en la distancia focal). Módulo estomatológico: integrado al sillón con altura ajustable en conjunto con el sillón, posicionable en cualquier punto alrededor de 270º como mínimo. Negatoscopio integrado al módulo. Con dispositivos individuales para alimentar y controlar el aire y el agua en las piezas de mano a través de bloque automático. Botella de agua purificada con sistema de válvula para regular el agua de enfriamiento, manómetros con escala de 0 a 4 kg/cm2, reguladores de presión de aire y agua para las piezas de mano y jeringa triple. Dos piezas de mano de alta velocidad con: turbina y mandril de acero inoxidable, mango de acero inoxidable o titanio de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, turbina con mandril, eje y baleros de acero inoxidable, con velocidad de giro de 350,000 RPM o mayor, herramienta para cambio de fresa. Pieza de mano de baja velocidad con mango de acero inoxidable o titanio, de 2 vías, desmontable y esterilizable en autoclave, giro de 0 a 30,000 +/- 10,000 RPM motor con cambiador de giro de acero inoxidable y esterilizable en autoclave, contra ángulo y adaptador, cono recto con mandril de acero inoxidable para inserto de fresa y herramienta para cambio en caso de ser necesario. Jeringa triple estomatológica para lavar y secar campos clínicos bucales, de acero inoxidable o aluminio, con dos puntas desmontables y esterilizable en autoclave, con dos ductos, uno para agua y otro para aire, operado por válvulas mecánicas independientes para la selección de trabajo seco, húmedo o rocío, con alimentación de agua y aire, con válvula de no-retracción. Unidad ultrasónica de profilaxis para efectuar detartraje integrado al equipo, pieza de mano con puntas intercambiables, control de potencia eléctrica de 0 a 30 Watts máximo, control de salida de agua regulada. Sillón electrohidráulico o electromecánico estomatológico anatómico: capacidad mínima de levante de 180 Kg, con movimientos verticales de ascenso y descenso variable desde su base, sistema de mando eléctrico accionado con control manual y/o pedal, movimientos electromecánicos del respaldo para las siguientes posiciones: desde posición cero hasta Trendelemburg, posición cero automática. Asiento y descansa piernas corrido, forrado con material plástico lavable. Funda de protección en el área de la piecera, con coderas, o descansa brazos abatibles, cabezal con articulación para movimientos de reclinación anterior y posterior. Escupidera fija integrada al soporte del sillón o a la unidad, desplazable horizontalmente y ajuste vertical, con recipiente de porcelana o vidrio porcelanizado o polímero resistente a rayaduras o acero esmaltado, desmontable para fácil limpieza, soporte para llenado de vaso, con control de llenado y enjuague de escupidera temporizado, base conectada al sistema de drenaje. Aspirador quirúrgico de vaciado rápido; con sistema silencioso; accionado con aire, con trampa para sólidos y con descarga directa al drenaje. Eyector de saliva con filtro para retención de sólidos y adaptador para cánulas desechables, con descarga directa al drenaje. Dos sillas, una para estomatólogo y una para asistente con descansa pies, ambos con sistema neumático para ajuste de altura, con rodajas, tapizados de plástico o tela resistente y lavable. Con sistema para el suministro de energía eléctrica, aire y agua, de la caja de conexiones al módulo de trabajo, debidamente protegido, que le permitan su desplazamiento a un radio de acción de dos metros como mínimo, en torno al sillón. Con sistema de protección que impida el reflujo de líquidos al término de los tratamientos. Con mangueras de silicón o poliuretano lisas, de 2 vías, de un largo de 180 a 200 cm. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Compresora de aire de 1 HP como mínimo, con capacidad de 35 a 70 litros, con sistema de purga de condensados, automático con tecnología libre de aceite con entrega de aire limpio, tanque con capacidad de almacenamiento mínima de 45 litros, que incluya cubierta reductora de ruido. CONSUMIBLES: Fresas para las piezas de mano de alta y baja velocidad. Botafresas dentales. Para la unidad ultrasónica de profilaxis: puntas o insertos para detartraje, y llave para cambio de inserto. Filtro de agua. Foco de halógeno. De acuerdo a la marca, modelo y a las necesidades operativas de las unidades médicas. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO Corriente eléctrica 120V/60 Hz. Sistema de compresión central o compresora de aire para unidades estomatológicas. Salida de aire de 4 Kg/cm. Toma de agua y desagüe. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 143 | 53101 | 531.341.2305 | UNIDAD RADIOLÓGICA DENTAL. DESCRIPCIÓN: Equipo de Rayos “X” que se emplea para estudios radiográficos de padecimientos estomatológicos. Con las siguientes características, seleccionables de acuerdo a las necesidades de las unidades médicas: control de tiempo de exposición, transformador de alta tensión. Tubo de Rayos “X” de ánodo fijo con un punto focal. Ma y Kv, Soporte para el equipo. Localizador. REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Las unidades médicas seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: regulador supresor de picos de voltaje de línea. CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: película radiográfica. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Corriente eléctrica 120 V/60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
| 144 | 53101 | 531.341.2537 | UNIDAD RADIOLOGICA DIGITAL PARA ESTUDIOS DE TÓRAX RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO: Conjunto de aparatos que conforman un equipo radiográfico para diagnóstico, estacionario y de uso general, utilizado en diversas aplicaciones de obtención de imágenes planares rutinarias. Aplica técnicas digitales para la captura, presentación y manipulación de imágenes. El diseño estacionario exige su instalación y uso en una ubicación fija dentro de un edificio o en un vehículo (unidad móvil de obtención de imágenes). Tiene una configuración modular que puede actualizarse mediante elementos de hardware o software. DESCRIPCIÓN: 1.- Generador de alta frecuencia: 1.1.- Con capacidad de 50 kW. o mayor. 1.2.- Con 500 mA. o mayor. 1.3.- 40 kV. a 125 kV. o mayor. 1.4.- Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 3 segundos o mayor. 1.5.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs. 2.- Tubo de Rayos X: 2.1.- Foco fino de 0.6 mm. o menor. 2.2.- Foco grueso de 1.2 mm. ó menor. 2.2.- Foco grueso de 1.2 mm. ó menor. 2.3.- Ánodo rotatorio. 2.4.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU ó mayor. 3.- Columna portatubos: 3.1.- Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso-pared. 3.2.- Con desplazamiento longitudinal de 120 cm. o mayor. Desplazamiento vertical de 180cm. 3.3.- Angulación del tubo +-90°. 4.- Detector FlashPad de 41 cm x 41 cm. 4.1.- Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-digital de 14 bits o mayor. 4.2.- Matriz de 2000 x 2000 pixeles ó mayor. 4.3.- De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio. 4.4.- Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor ). 4.5.- Tamaño del pixel de 200 micrones o menor. 4.6.- DQE de 50% o 3.1 lp./mm. o mayor. 5.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor 6.- Posición vertical baja de 50cm. 8.- Control automático de exposición. 9.- Con soporte de peso del paciente de 320 Kg. o mayor. 10.- Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor. 11.- Superficie de la mesa de 93cm x 240cm. 12.- Estación de adquisición. 12.1.- Con monitor de 17" o mayor y resolución de 1k x 1k o mayor. 12.2.- Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor o 80 Gb o mayor. 12.3.- DICOM print, DICOM storage o DICOM send o export, DICOM worklist. 12.4.- UPS 12.5.- Con unidad de grabación CD-R o DVD. Con visualizador DICOM. NORMAS Y/O CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 y/o ISO 13485, FDA o Health Canadá o CE o JIS para producto origen extranjero. | 1
| 145 | 53101 | 531.341.2214 | MASTROGRAFIA, UNIDAD RADIOLOGICA MASTOGRAFÍA, UNIDAD RADIOLÓGICA PARA MASTOGRAFIA ANALOGA DEFINICIÓN : EQUIPO FIJO PARA REALIZAR ESTUDIOS RADIOLÓGICOS DE MAMA CON ADQUISICIÓN DE IMAGEN DE CAMPO COMPLETO Y SU POSTERIOR DIGITALIZACIÓN POR MEDIO DE RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA DESCRIPCIÓN GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA KILO VOLTAJE (KV) DENTRO DEL RANGO DE 20 A 39 EN INCREMENTOS DE 1KV O MENOR RANGO DE MÁS DE 5 O MENOR A 400 MAYOR TUBO DE RAYOS-X ÁNODO ROTATORIO DE MO, RH O W (MOLIBDENO, RODIO O WOLFRAMIO O TUNGSTENO) CAPACIDAD CALORÍFICA DEL ÁNODO IGUAL O MAYOR A 160 000 HU FILTRO DE MO, RH, AL O AG (MOLIBDENO, RODIO, ALUMINIO O PLATA) Y/O SUS COMBINACIONES PUNTOS FOCALES DE 0.1 Y 0.3 MM CATÁLOGO /IMAGENOLOGÍA BRAZO COLIMADOR AUTOMÁTICO O SELECCIONABLE POR EL USURARIO MOVIMIENTOS DE ROTACIÓN DE -135° A +180° O MAYOR DESPLAZAMIENTO VERTICAL DE 58 CM O MAYOR DISTANCIA FOCO IMAGEN (DFI O SID) IGUAL O MAYOR A 65 CM INDICADOR DE ESPESOR DE MAMA COMPRIMIDA, DE FUERZA DE COMPRESIÓN Y ANGULACIÓN DEL BRAZO INTERRUPTOR DE PIE O DE MANO MAMPARA, PANTALLA O ESCUDO CON BLINDAJE SISTEMA DE COMPRESIÓN AUTOMÁTICO Y MANUAL O AUTOMÁTICO PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA GRANDE; PALETA DE COMPRESIÓN PARA MAMA PEQUEÑA; CONO DE COMPRESIÓN, CONO DE MAGNIFICACIÓN Y PALETA CON REJILLA FENESTRADA CONTROL DE EXPOSICIÓN AUTOMÁTICO (AEC) RELACIÓN DE LA REJILLA 5:1 Ó 4:1 BUCKY PARA AMBOS TAMAÑOS DE CHASISES MAGNIFICADOR HERRAMIENTA DE CONTROL DE CALIDAD ACCESORIOS: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA) PARA MASTOGRAFÍA Y RAYOS X DE PROPÓSITO GENERAL DEBERÁN INCLUIR CINCO CHASISES DE 18 X 24 CM Y CINCO DE 24 X 30 CM, ESPECÍFICOS PARA MASTOGRAFÍA Y COMPATIBLES CON LA MARCA Y MODELO DEL SISTEMA DE DIGITALIZACIÓN DE IMÁGENES (RADIOGRAFÍA COMPUTARIZADA) CONSUMIBLES: LAS CANTIDADES SERÁN DETERMINADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS, ASEGURANDO COMPATIBILIDAD PARA LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. DVD PARA GRABAR HERRAMIENTAS PARA GRABACIÓN DE IMÁGENES CHASISES COMPATIBLES ACCESORIOS OPCIONALES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. HERRAMIENTA PARA GRABADO DE IMÁGENES CON VISUALIZADOR DICOM CATÁLOGO /IMAGENOLOGÍA REFACCIONES: LAS UNIDADES MÉDICAS LOS SELECCIONARÁN DE ACUERDO A SUS NECESIDADES, ASEGURANDO SU COMPATIBILIDAD CON LA MARCA Y MODELO DEL EQUIPO. SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: SERÁ DETERMINADA O ELEGIDA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES OPERATIVAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA: LA QUE MANEJE LA UNIDAD MÉDICA A 60 HZ DE ACUERDO A GUÍAS MECÁNICAS, CONFORME A LA NORMATIVIDAD APLICABLE OPERACIÓN: POR PERSONAL CAPACITADO Y ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO: PREVENTIVO. CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO NOMBRE GENÉRICO: MASTÓGRAFO DIGITAL CLAVE: 531.341.2487 ESPECIALIDAD (ES): MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS SERVICIO (S): IMAGENOLOGÍA | 1
| 146 | 53101 | 531.923.0313 | UNIDAD ULTRASONICA ESTOMATOLOGICA DESCRIPCIÓN: Unidad de profilaxis dental, no invasivo para la remoción de sarro, manchas. Generador de frecuencia de trabajo de 25 a 45 Hz. Selector de potencia: consumo de 17 a 30 watts, alimentación de agua con control para regular la presión, Rocío o spray. Pieza de mano esterilizable en sustancias químicas y/o vapor. Insertos o puntas fabricadas de titanio o aleación de metal/diamante/carbono, intercambiables, esterilizables en vapor (tres). REFACCIONES: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo. ACCESORIOS OPCIONALES: Herramienta para cambio de inserto (en caso de ser necesaria). CONSUMIBLES: Las unidades médicas los seleccionarán de acuerdo a sus necesidades, marca y modelo: Filtro para agua. Mangueras y conectores de entrada estándar o universales. INSTALACIÓN. OPERACIÓN. MANTENIMIENTO * Alimentación eléctrica: la que utilice el equipo y 60 Hz. * Por personal especializado y de acuerdo al manual de operación. * * Preventivo. Correctivo por personal calificado. | 1
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL