## 1. Ultrasonido
No. FICHA TÉCNICA: | ULTRASONIDO
CLAVE: | 531.924.0031
INSUMO: | ULTRASONÓGRAFO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Control de ganancia y ajuste de la curva TGC por medio de por lo menos ocho controles independientes.
2.- Con 9000 canales de procesamiento digital, simultáneos o independientes como mínimo.
3.- Rango dinámico del sistema de mínimo 180 dB.
4.- Modos:
4.1.- Bidimensional con modo M simultáneo.
4.2.- Doppler pulsado. Doppler color.
4.3.- Sistema de angio o mapeo de perfusión a color.
4.4.- Imágenes armónicas.
4.5.- Tríplex en tiempo real.
5.- Zoom en tiempo real con al menos seis niveles.
6.- Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop de 500 cuadros o mayor en color como mínimo.
7.- Monitor LCD a color de 19 pulgadas o mayor.
8.- Con 256 tonos de gris y 256 tonos de color como mínimo.
9.- Con trackball o touchpad, integrado al tablero de control.
10.- Teclado alfanumérico integrado al tablero de control con interfase en español.
11.- Programa completo de mediciones, reportes y cálculos: vasculares, ginecológicos, pediátricos y obstétricos.
11.1.- Distancias.
11.2.- Área.
11.3.- Volumen.
11.4.- Ángulos.
11.5.- Velocidades y aceleración.
12.- Que permita la inclusión de protocolos por el usuario con un mínimo de 15 pre-establecidos.
13.- Trazo automático del espectro Doppler con cálculos de índice de pulsatilidad, resistividad como mínimo.
14.- Capacidad de escalamiento de hardware y software.
15.- Almacenamiento con capacidad de al menos 320 GB.
16.- Unidad de almacenamiento por medio de CD-RW o DVD y puerto USB.
17.- Licencias DICOM Send o Print, DICOM Storage y DICOM Worklist.
18.- Imagen trapezoidal o convexo virtual o sector extendido
19.- Imagen compuesta o composición espacial
20.- Imagen adaptativa en tiempo real para reducción de ruido o programa para reducción de ruido.
21.- Elastografía mamaría.
2.- ACCESORIOS:
2.1.-Transductores electrónicos multifrecuencia o banda ancha:
2.1.1.- Lineal con el rango de 5 MHz o menor a 14 MHz o mayor para estudios vasculares, partes pequeñas, músculo esquelético con frecuencias armónicas.
2.1.2.-Convexo o curvilíneo con el rango de 2 Mhz o menor a 5 Mhz o mayor como mínimo, con frecuencias armónicas.
2.1.3.- Transductor intracavitario con el rango de 4 MHz o menor a 9 MHz o mayor, con frecuencias armónicas.
2.4.- Capacidad de incorporar software de cardiología.
2.5.- Capacidad de incorporar 3D en tiempo real o 4D
2.6.- UPS de doble conversión con supresor de picos.
3.- CONSUMIBLES:
Fundas desechables protectoras para el transductor intracavitario.
Gel para ultrasonido.
DVD o CD-RW.
Paquete (papel y donador) para impresoras ofertadas.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 2. Rayos x portatil
No. FICHA TÉCNICA: | RAYOS X PORTATIL
CLAVE: | 531.341.2479
INSUMO: | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA:
1.1.1.- POTENCIA DE 4 KW.
1.1.2.- CORRIENTE DE 10 mA a 100mA.
1.1.3 AJUSTE DE 0.1 mAs a 250mAs
1.1.3.- AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 KV A 100 KV EN PASOS DE 1 KV.
1.1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 10mseg A 5 seg.
1.2.- TUBO DE RAYOS X:
1.2.1.- PUNTO FOCAL DE 1.8 mm.
1.2.2 ÁNODO FIJO DE TUNGSTENO
1.2.3.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 30 kJ.
1.3.- MOVIMIENTO PANTÓGRAFO de 23° a 139° VERTICALES
1.4.- ROTACIÓN HORIZONTAL DEL TUBO DE 360°.
1.4.1.- ROTACIÓN VERTICAL DEL TUBO 290°
1.5. PROGRAMAS ANATÓMICOS APR
1.6.- PESO DE 97 KG. .
1.7.- NO MOTORIZADO.
1.8.- CON TECNOLOGIA QUE PERMITE REDUCIR LA RADIACION DE FUGA.
1.9.- EQUIPO INTEGRADO CON TROLLEY MOVIL DE 4 LLANTAS Y BRAZO GIRATORIO.
1.10.- FRENO/ BLOQUEO DE LLANTA TRASERA.
1.11.- PANEL DE OPERACIÓN CON DESPLIGUE DE KV, mAs,
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Mandil plomado o emplomado.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 3. Endoscopio Pediátrico
No. FICHA TÉCNICA: | ENDOSCOPIO PEDIATRICO
CLAVE: | 531.316.0094
INSUMO: | VIDEOENDOSCOPIO PEDIÁTRICO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.-DESCRIPCIÓN:
1.1.- Procesador
1.2.- Fuente de luz
1.3 Videogastroscopio
1.3.1- Diametro exterior del tubo de inserción 9.3 mm
1.3.2.- Diametro de canal de trabajo 2.8 mm
1.3.3.- Campo de visión 140°
1.3.4.- Profundidad de campo 2-100 mm
1.3.5.- Longitud útil 1100 mm
1.3.6.- Marcas a lo largo de la longitud de trabajo
1.3.7.- Tres botones configurables en el control de mando.
1.3.8.- Pinza para biopsia
1.4.- Videocolonoscopio
1.4.1.- Diámetro exterior del tubo de inserción de 12.9 mm.
1.4.2.- Diámetro del canal de trabajo de 3.8 mm.
1.4.3.- Angulación en 4 direcciones:
1.4.3.1.- Al menos 360 grados de angulación total arriba / abajo.
1.4.3.2.- Al menos 320 grados de angulación total derecha / izquierda.
1.4.4.- Campo de visión de 160°.
1.4.5.- Con dirección de observación frontal.
1.4.6.- Con profundidad en el campo de observación de 2-100 mm.
1.4.7.- Longitud:
1.4.7.1.- Longitud de trabajo de 1400 mm .
1.4.7.2.- Marcas a lo largo de la longitud de trabajo.
1.4.8.- Resolución de 1920 x 1080 pixeles. .
1.4.9.- Tres botones configurables en el control de mando.
1.4.10.- Debe incluir:
1.4.10.1.- Pinza para biopsia.
1.4.10.2.- Set de limpieza que incluya cepillo largo, cepillo corto, válvulas de irrigacion.
1.4.10.3.- Set de tapones para canal de trabajo, Set de válvulas de aspiración, tapón hermético para esterilizar.
1.9.- Set de limpieza
1.10.- Compatibilidad con diferentes modelos de fuentes de luz y procesadores de video de la misma marca.
1.11.- Maleta de transporte y/o carro
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Limpiador de lentes
2.2.- Comprobador de impermeabilidad
3.- CONSUMIBLES:
3.1.-No requiere.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 4. Esfigmomanometro
No. FICHA TÉCNICA: | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL.
CLAVE: | 531.116.0369
INSUMO: | ESFIGMOMANÓMETRO ANEROIDE PORTÁTIL.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Carátula con Escala:
1.1.- Graduada de 0 a 200 o mayor.
1.2.- Precisión para para medir presión de ± 3 mmHg.
1.3.- Con Mínima división de escala de 2 mmHg.
2.- Brazaletes:
2.1.- Con bolsas de Insuflación Libres de Látex integrada.
2.2.- Reusables de Nylon o forro de Tela no Conductiva.
2.3.- Cierre Tipo Velcro.
2.4.- De diferentes medidas: Pediátrico, Adulto y Adulto Grande u Obeso.
3.- Perilla de Insuflación Libre de látex con válvula de liberación de aire.
4.-Estuche protector para transporte.
5.- Mangueras o Tubos Libres de Látex con longitud de 50 cm como mínimo.
2.- ACCESORIOS:
NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- NO APLICA
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- NO APLICA
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 5. Camilla de traslado
No. FICHA TÉCNICA: | CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTES
CLAVE: | 531.156.0147
INSUMO: | CAMILLA DE TRASLADO DE PACIENTES
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Camilla de traslado de paciente.
2.- Que soporte un peso de 200 Kg como mínimo.
3.- Que permita dar las siguientes posiciones en forma hidraúlica y/o neumática:
3.1.- Trendelenburg de 12º como mínimo.
3.2.- Trendelenburg inverso de 12º como mínimo.
3.3.- Sección de espalda o fowler con sistema neumático que cubra el rango de 0 a 87º como mínimo.
3.4.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 66 cm. a 85 cm. (medido de la superficie de la camilla al piso, sin colchón), como mínimo.
4.- Superficie de la camilla rígida.
5.- Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm. de largo x 64 cm. de ancho, como mínimo.
6.-Dimensiones de la camilla (con barandales arriba) +/- 5%: longitud total 215 cm. Ancho total 80cm.
7.- Barandales laterales plegables o abatibles.
8.- Parachoques perimetral de la camilla y/o en cada esquina.
9.- Colchón de poliuretano de 6 cm de espesor como mínimo, de alta densidad, antiestático, recubrimiento de material lavable, repelente a líquidos, retardante al fuego. De la misma marca de la camilla y dimensiones acorde al modelo.
10.- Base o compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanques de oxígeno y pertenencias del paciente.
11.- Ruedas antiestáticas o conductivas de 20 cm como mínimo.
12.- Con sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla.
13.- Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas.
14.- Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas. Incluir un poste de altura variable o telescópico.
15.- Cinturones de sujeción para el paciente al menos dos.
16.- Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la camilla.
17.- Cabecero radiotransparente
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 6. Bascula con estad.
No. FICHA TÉCNICA: | BÁSCULA CON ESTADÍMETRO
CLAVE: | 531.110.0175
INSUMO: | BÁSCULA MECÁNICA CON ESTADÍMETRO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Báscula:
1.1.- Mecánica metálica.
1.2.- Despliegue del peso corporal en kilogramos y gramos.
1.3.- Rango de medición del peso: 0 a 160 kilogramos o mayor.
1.4.- División de 100 gramos o menor.
1.5.- Sensibilidad de 100 gramos o mayor (50 gramos).
1.6.- Ajuste manual a cero.
1.7.- Estadímetro:
1.7.1.- Rango de medición de altura: 75 a 190 cm. o mayor.
1.7.2.- Metálico con escala graduada en centímetros.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 7. estuche diag.
No. FICHA TÉCNICA: | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
CLAVE: | 531.295.1162
INSUMO: | ESTUCHE DE DIAGNÓSTICO BÁSICO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Estuche de diagnóstico con LED.
2.- Otoscopio con iluminación LED a través de fibra óptica de 3.5 volts como mínimo.
2.1.- Lente con 2.5 aumentos como mínimo.
2.2.- Con 4 espéculos reusables en diferentes tamaños como mínimo.
2.3.- Sistema sellado o hermético para pruebas neumáticas.
2.4.- Que permita la inserción de instrumentos externos.
2.5.- Vida útil del LED de 10,000 horas o 7 años como mínimo.
2.6.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin.
3.- Oftalmoscopio con iluminación LED de 3.5 volts como mínimo.
3.1.- Con al menos 6 aperturas y 3 filtros.
3.2.- Con al menos 28 lentes para dioptrías dentro del rango de -25 a +40.
3.3.- Temperatura de color en el rango de 3,500 a 5,500 grados Kelvin.
4.- Mango metálico de acabado rugoso o estriado.
4.1.- Control de intensidad de luz.
4.2.- Recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador y baterías de la misma marca del equipo.
4.3.- Para uso con baterías alcalinas tamaño o tipo “C”.
5.- Acoplamiento de otoscopio y oftalmoscopio al mango por sistema mecánico de giro.
6.- Con estuche rígido para guardar los accesorios.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 8. Estetoscopio PINAR
No. FICHA TÉCNICA: | ESTETOSCOPIO DE PINARD
CLAVE: | 531.375.0159
INSUMO: | ESTETOSCOPIO DE PINARD
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1. Fabricado en aluminio o acero inoxidable
2. Longitud dentro del rango de 10 a 18 cm
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- NO APLICA
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.-NO APLICA
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- NO APLICA
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-NO APLICA
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- NO APLICA
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 9. Estetoscopio
No. FICHA TÉCNICA: | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE
CLAVE: | 531.375.0126
INSUMO: | ESTETOSCOPIO DE CÁPSULA DOBLE
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Arco y auriculares de acero inoxidable o bronce cromado o titanio
1.1.- Ergonómico y diseñado para ajustarse al oído del usuario
2.- Olivas flexibles fabricadas de silicón o goma o plástico grado médico, lavables.
3.- Un tubo flexible con un largo de 50 cm como mínimo.
4.- Cápsula doble para auscultación fabricada en acero inoxidable o bronce cromado o titanio
4.1.- Con vástago o conector cónico para adaptarse al tubo
4.2.- Con válvula selectora o sistema de rotación o giro para el cambio de cápsula
5.- Cápsula para membrana del rango de 4.5 a 5 cm de diámetro.
5.1.- Membrana o diafragma acústica fabricada de en un material de fibra de nylon o fibra de vidrio o plástico
5.2.- Anillo de goma, silicón o plástico grado médico con rosca
6.- Cápsula pequeña dentro del rango de 3 a 3,5 cm de diámetro
6.1.- Con anillo de goma o silicón o plástico grado médico
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Olivas flexibles, arcos y auriculares y membrana o diafragma acústico.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 10 .Rayos x fijo
No. FICHA TÉCNICA: | EQUIPO DE RAYOS X FIJO
CLAVE: | 531.341.2537
INSUMO: | Unidad radiológica digital para estudios de tórax
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Generador de alta frecuencia:
1.1.- Con capacidad de 50 kW. o mayor.
1.2.- Con 500 mA. o mayor.
1.3.- 40 kV. a 125 kV. o mayor.
1.4.- Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 3 segundos o mayor.
1.5.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.
2.- Tubo de Rayos X:
2.1.- Foco fino de 0.6 mm. o menor.
2.2.- Foco grueso de 1.2 mm. ó menor.
2.3.- Ánodo rotatorio.
2.5.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 150 KHU ó mayor.
3.- Columna portatubos:
3.1.- Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso-pared.
3.2.- Con desplazamiento longitudinal de 120 cm. o mayor.
3.4.- Angulación del tubo +-90°.
3.5.- Con frenos electromagnéticos.
4.- Al menos dos detectores (incluir de cada uno marca y modelo): uno fijo a la mesa o al bucky y el otro inalámbrico o fijo.
4.1.- Adquisición o profundidad de imagen de 12 bits o mayor o conversión analógica-digital de 14 bits o mayor.
4.2.- Matriz de 2000 x 2000 pixeles ó mayor.
4.3.- De selenio amorfo (a-Se) o silicio o silicón amorfo (a-Si) o ioduro de cesio.
4.4.- Tamaño de 35 cm. x 43 cm. (14" x 17") o 40 cm. o mayor x 40 o mayor cm. (15.7" o mayor x 15.7" o mayor ).
4.5.- Tamaño del pixel de 200 micrones o menor.
4.6.- DQE de 50% o 3.1 lp./mm. o mayor.
5.- Mesa:
5.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor.
5.1.-Tamaño, mínimo, de la mesa porta-paciente (Largo x Ancho): 205 cm. x 65 cm.
5.2.-La carga máxima soportada por la mesa debe ser igual o superior a 200 kg.
5.3.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal +/-20 cm. ó mayor y recorrido lateral (transversal) ± 10 cm. ó mayor.
6.- Con altura fija o altura ajustable de 60 cm. o menor a 80 cm. o mayor.
7.- Portadetector con rejilla relación 8:1 ó mayor.
8.- Portadetector para pared o vertical.
9.- Control automático de exposición.
10.- Con soporte de peso del paciente de 300 kg o mayor.
11.- Programas anatómicos o radiografías programadas o APR: 80 ó mayor.
12.- Estación de adquisición (incluir marca y modelo correspondiente a la marca del equipo principal):
12.1.- Con monitor de 17" o mayor y resolución de 1k x 1k o mayor.
12.2.- Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor o 200 Gb o mayor.
12.3.- Software para almacenar estudios, incluyendo visor DICOM (de la misma marca del equipo principal ofertado o compatible).
13.- Estándar de comunicación DICOM (de la misma marca del equipo principal ofertado o compatible) con las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta bajo protesta de decir verdad de cumplimiento):
13.1. DICOM verification.
13.2. DICOM send o export.
13.3. DICOM storage.
13.4. DICOM storage commitment
13.5. DICOM query/retrieve
13.6. DICOM print
13.7. DICOM media
13.8. DICOM worklist
13.9. DICOM MPPS (modality performed procedure step)
14.- UPS
15.- Con unidad de grabación CD-R o DVD.
16.- Interfaz de red Ethernet 100 Base T o Ethernet 1000 Base T.
17.- Carta del fabricante indicando que cumple con la NOM 229-SSA1-2002.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Impresora DICOM de la marca del equipo
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No aplica
4.- REFACCIONES:
4.1.-Según marca y modelo.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 11. MSV inter Neonatal
No. FICHA TÉCNICA: | MSV-NEONA-SSS-001
CLAVE: | 5316190403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO NEONATAL(CON SOPORTE A PARED)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2- Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.-Detección de por lo menos 10 arritmias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior. Con calidad HD o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos un canal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Presión invasiva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.- Capnografía:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.2.-Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3 Soporte para pared.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG noenatal
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 12. Carro rojo con desfibrilado
No. FICHA TÉCNICA: | CARRO ROJO COMPLETO
CLAVE: | 531.191.0391
INSUMO: | CARRO ROJO CON EQUIPO COMPLETO PARA REANIMACIÓN CON DESFIBRILADOR - MONITOR - MARCAPASO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Carro rojo de plástico con desfibrilador de onda bifásica con marcapasos y monitoreo multiparamétrico.
2.- Carro de Emergencia:
2.1.- De material plástico o polimero de alto impacto.
2.2.- Dimensiones: longitud entre 78 cm. y 97 cm. ancho entre 55 cm. y 65 cm. altura entre 90 cm. y 100 cm.
2.3 .- Con manubrio para su conducción.
2.4.- Cuatro ruedas antiestáticas, giratorias, de calidad hospitalaria, de 12.5 cm. de diámetro como mínimo.
2.5.- Con sistema de frenado en al menos dos ruedas.
2.6.- Superficie para colocar el desfibrilador- monitor:
2.6.1.- Con capacidad de giro.
2.6.2.- Con mecanismo para fijar la posición.
2.6.3- Con dispositivo para sujeción del desfibrilador.
2.7.- Superficie para la preparación de soluciones.
2.8.- Con cuatro cajones como mínimo:
2.8.1.- Un cajón con divisores de material resistente y desmontables para la clasificación y separación,cuatro divisiones como mínimo.
2.9.- Sistema de seguridad:
2.9.1.- Cerradura general para todos los compartimentos, con sistema de sellos de garantía.
2.10.- Con poste portavenoclisis ajustable e integrado.
2.11.- Tabla para masaje cardíaco, con longitud de 50 x 60 cm como mínimo de material ligero, resistente al impacto, inastillable y lavable, montada al carro.
2.12.- Esquinas del carro redondeadas o bordes lisos.
2.13.- Con sistema de sujeción para tanque de oxígeno tipo E.
3.-Reanimador pulmonar manual (reusable):
3.1.- Desarmable y esterilizable en vapor.
3.2.- Bolsa de silicona transparente o semitransparente.
3.3.- Autoinflable.
3.4.- Tamaño adulto: Volumen de la bolsa de 1500 ml como mínimo.
3.5.- Tamaño pediátrico: Volumen de la bolsa en el rango de 500 a 600 ml.
3.6.- Tamaño neonatal: Volumen de la bolsa de 320 ml como máximo.
3.7.- Mascarillas de la misma marca:
3.7.1.- Tamaño adulto, pediátrico y neonatal, esterilizables en vapor.
3.7.2.- Rotación de 360° entre la mascarilla y la válvula hacia el paciente.
3.8.- Válvula de no reinhalación de baja resistencia espiratoria.
3.9.- Válvula de seguridad que limite la presión en vías respiratorias a 40 +/- 5 cm de H2O.
3.10.- Conexión para oxígeno suplementario.
4.-Equipo de intubación orotraqueal:
4.1.- Mango:
4.1.1.- Hecho de metal y que no cause corrosión.
4.1.2.- Acabado acanalado o rugoso.
4.1.3.- Compatibles con todos los modelos de hojas.
4.2.- Batería recargable a la corriente de forma directa o con cargador. Cargador de la misma marca del equipo.
4.3.- Iluminación halógena, xenón o LED a través de fibra óptica de 2.5 volts como mínimo.
4.4.- Hojas de laringoscopio
4.4.1.- De acero inoxidable.
4.4.2.- Rectas (Miller) de la misma marca que el mango, juego de 6 piezas de los números 00, 0,1, 2, 3 y 4.
4.4.3.- Curvas, de la misma marca que el mango, juego de 4 piezas de los números 1, 2, 3 y 4.
4.5.- Estuche para guarda de mangos y hojas.
5.- Tanque de oxígeno tipo "E" con manómetro y válvula reguladora.
6.- Desfibrilador:
6.1.- Para desfibrilación manual y modo semiautomático (modo DEA), cardioversión y monitoreo continuo integrado.
6.2.- Con selector de nivel de energía para descarga bifásica.
6.3.- Capacidad de autodescarga cuando no se utilice en un plazo máximo de 60 segundos.
6.4.- Con sistema para probar energía de descarga.
6.5.- Tiempo de carga de 10 segundos o menor para máxima energía.
6.6.- Con selector de modo: cardioversión, desfibrilación, marcapasos y modo semiautomático (modo DEA).
6.7.- Con capacidad de desfibrilación interna (cirugía de corazón abierto) y externa.
6.8.- Cable para uso de electrodos de desfibrilación y/o marcapasos.
7.- Marcapasos transcutáneo:
7.1.- Interconstruido usando electrodos autoadheribles.
7.2.- Amplitud del pulso seleccionable en un rango de 10 mA o menor a 140 mA o mayor.
7.3.- Duración de pulso de 40 milisegundos o menor.
7.4.- Frecuencia de marcapasos ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 pulsos por minuto o mayor.
7.5.- Activación por modos: fijo (o asincrónico) y a demanda (o sincrónico).
7.6.- Despliegue de parámetros en pantalla.
8.- Monitor:
8.1.- Pantalla LCD a color o tecnología superior de 14 cm (5.6 pulgadas) como mínimo.
8.2.- Con despliegue numerico y de onda de los siguientes parámetros: frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG como mínimo a seleccionar entre 7 derivaciones: (DI, DII, DIII, aVR, aVL, aVF y V).
8.3.- Despliegues en pantalla y panel de control en idioma español.
9.- Palas:
9.1.- Para excitación externa, convertibles adulto/pediátricas que detecten actividad electrocardiográfica.
9.2.- Con descarga desde las palas y desde el panel de control.
9.3.- Botón de carga desde las palas y desde el panel de control.
9.4.- Con posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para desfibrilación.
10.- Alarmas audibles y visibles:
10.1.- Seleccionables por el usuario, para alteraciones en la frecuencia cardiaca y SpO2.
10.2.- De desconexión del paciente.
10.3.- Del nivel de carga de la batería.
11.- Sistema de Registro:
11.1.- Impresión integrada.
11.2.- Con capacidad de imprimir trazo de ECG e información relativa al evento registrado.
11.3.- Modo de operación manual y/o automático seleccionable por el usuario.
11.4.- Un canal como mínimo.
12.- SpO2:
12.1.- Porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva de pletismografía y/o barra de pulso y frecuencia de pulso.
12.2.- Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto y/o pediátrico o multisitio.
12.3.- Alarmas visibles y audibles, seleccionables por el usuario, para alteraciones en el porcentaje de SpO2.
13.- Batería:
13.1.- Recargable e integrada.
13.2.- Carga de la batería mientras el equipo se encuentra conectado a la corriente alterna.
13.3.- Que permita dar al menos 50 desfibrilaciones a carga máxima ó 1.5 horas de monitoreo continuo como mínimo.
13.4.- Tiempo de carga máximo de 4.5 horas.
14.- Cable de paciente de 5 puntas como mínimo.
15.-Presión no invasiva:
15.1.-Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo.
15.2.-Alarmas audibles y visibles de la presión sistólica y diastólica.
15.3.-Despliegue digital de la presión sistólica, diastólica y media.
15.4.-Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
16.-ECG:
16.1.-Doce derivaciones.
16.2.-Un cable troncal y cable de paciente para ECG de diez puntas.
16.3.-Alarmas audibles y visibles de la frecuencia cardiaca.
16.4.-Análisis e interpretación de alteraciones del trazo de ECG (arritmias).
17.-Capnografía:
17.1.-Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
17.2.-Despliegue de curva y valor numérico.
17.3.-Despliegue de valor numérico de la frecuencia respiratoria.
17.4.-Alarmas alta y baja de CO2.
17.5.-Debe incluir para mainstream: sensor reusable y cable, adaptador de vías aéreas reusable ó 20 adaptadores de vías aéreas desechables.
17.6.-Debe incluir para sidestream: 10 trampas de agua (en caso de requerirse), 20 líneas de muestra y 10 adaptadores endotraqueales.
17.7.-Debe incluir para microstream: 20 líneas de muestra (para pacientes no intubados) y 5 líneas con adaptadores endotraqueales (pacientes intubados).
2.- ACCESORIOS:
2.1.- NO APLICA
3.- CONSUMIBLES:
3.1.-100 Electrodos para monitoreo de ECG.
3.2.- 5 Electrodos autoadheribles para desfibrilación, cardioversión y marcapasos. (Seleccionar si son para uso en adultos o pediátricos).
3.3.- 2 Tubos de pasta conductora.
3.4.- 2 Rollos de papel para impresión.
3.5.- Bolsa con 100 sellos de garantía.
3.6.- 3 Focos para laringoscopio.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- Debe de entregarse manual de operación en español y maunal de sercicio en el idioma ingles o español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 13. Torre de CPAP
No. FICHA TÉCNICA: | TORRE DE CPAP
CLAVE: | 531.941.1071
INSUMO: | Ventilador no invasivo neonatal (Torre de CPAP)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Mezclador de oxigeno con alimentación de aire y oxigeno que regula la fracción inspirada de oxigeno del 21 al 100%
Referencia Catálogo/Manual:
2.- El mezclador incluye flujometro de 0 a 15 L/min, columna transparente con escala de indicación en litros por minuto con salida de flujo DISS para oxigeno
Referencia Catálogo/Manual:
3.- Montado sobre soporte rodable con bracket del mezclador de oxígeno
Referencia Catálogo/Manual:
4. Conexión tipo DISS (aire y oxígeno)
Referencia Catálogo/Manual:
5. Precisión de FiO2: rango de error +/- 3% de la escala completa
Referencia Catálogo/Manual:
6. Puerto de salida principal y auxiliar
Referencia Catálogo/Manual:
7. Alarma audible que suena debido a una caída excesiva de la presión o eliminación del suministro de gas.
Referencia Catálogo/Manual:
8. Sistema de humidificación activa para sustituir la función de las vías aéreas superiores del sistema respiratorio
Referencia Catálogo/Manual:
9. Proporciona temperatura y humedad a niveles óptimos (37 °C 44 mg/L)
Referencia Catálogo/Manual:
10. Doble sistema de servo control en la cámara de humidificación y al final de la rama inspiratoria del paciente
Referencia Catálogo/Manual:
11. Sensor de flujo integrado al sensor de temperatura que se coloca en la cámara de humidificación
Referencia Catálogo/Manual:
12. Con carátula digital que muestre temperatura de la cámara de humidificación o del circuito
Referencia Catálogo/Manual:
13. Algoritmo de compensación de humedad automático
Referencia Catálogo/Manual:
14. Bracket doble para soportar sistema de humidificación activa y generador de CPAP
Referencia Catálogo/Manual:
15. Parámetros monitorizados:
Referencia Catálogo/Manual:
15.1 Humidificador en modo invasivo: Temperatura en la salida de la cámara de humidificación en un rango de 35.5 – 42 °C y en el circuito respiratorio de 35 - 40°C. Flujo hasta 60 L/min humedad > 33 mg/L.
Referencia Catálogo/Manual:
15.2 Humidificador en modo no invasivo: Temperatura en la salida de la cámara de humidificación en un rango de 31 – 36 °C y en el circuito respiratorio de 28 – 34 °C. Flujo hasta 120 L/min humedad > 10 mg/L.
Referencia Catálogo/Manual:
16. Alarmas:
16.1 Del sistema de humidificación Audibles y visuales.
Referencia Catálogo/Manual:
16.2 Falta de agua en cámara de humidificación
Referencia Catálogo/Manual:
16.3 Sensor de temperatura desconectado
Referencia Catálogo/Manual:
16.4 Alambre calefactor desconectado
Referencia Catálogo/Manual:
16.5 Alta y baja temperaturas de la cámara de humidificación, así como alta y baja temperaturas del circuito
Referencia Catálogo/Manual:
16.6 Baja humedad en modo invasivo
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Dos mangueras de suministro por cada gas de acuerdo al código americano de colores: (O2-verde, N2O- azul, aire amarillo) con conector para toma mural de acuerdo a la instalación de cada unidad médica.
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.- Con regulador de presión externo
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.1.- Para O2
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1.2.- Para aire contrampa de agua
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.- No aplica
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## BILI-531.048.0040
No. FICHA TÉCNICA: | BILI-531.048.0040
CLAVE: | 531.048.0040
INSUMO: | Analizador clínico portátil de sangre (EQUIPO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE BILIRRUBINA)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1. Integrada por una fuente de luz con las siguientes características:
1.1.1. Lámpara de arco de xenón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2. Vida útil de la lámpara de al menos 150,000 mediciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. Con botón de encendido y bloqueo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3. Pantalla sensible al tacto que despliegue:
1.3.1. Indicador de batería.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2. Bloqueo de indicador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3. Valor medido con resultados en mg/dL o μmol/L.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4. Fecha y hora de la medición
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5. Capacidad de registro de datos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6. Número de mediciones almacenadas en el registro de datos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4. Sonda de medición integrada el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5. Con un rango de medición de 0,0 mg/dl a 20,0 mg/dl (de 0 μmol/l a 340 μmol/l).
Referencia Catálogo/Manual:
1.6. Que realice un promedio de medición configurable de 2 a 5 mediciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7. Que no requiera de materiales desechables para su uso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8 Con batería interna:
1.8.1. Que permita hasta 250 mediciones con carga completa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9. Portátil o de fácil transportación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10. Con base o estación para cargar el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11. Con modo de comprobación manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12. Lector de código de barras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13. Memoria interna que almacene datos de hasta 100 pacientes.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14. Que permita la transferencia de datos por medio de USB.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## MONRADIA-531.619.0056
No. FICHA TÉCNICA: | MONRADIA-531.619.0056
CLAVE: | 531.619.0056
INSUMO: | Monitor de Radiación
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Monitor de radiación de área que permita un continuo monitoreo de pared para vigilancia de los niveles de radiación gama con despliegue del nivel de radiación.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- Con despligue del nievel de radioación
Referencia Catálogo/Manual:
3.- Con sistema de luz brillante, con codigo de colores para reconocimiento visual a mediana distancia.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- Control ajustable. Niveles de indicadores de disparo
Referencia Catálogo/Manual:
5. Alarmas:
5.1 Que emita señales audibles y/o visibles
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
Batería con cargador
3.- CONSUMIBLES:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.2.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## GLUCO-531.345.0016
No. FICHA TÉCNICA: | GLUCO-531.345.0016
CLAVE: | 531.345.0016
INSUMO: | Analizadores. Glucómetro.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Equipo portátil para medir la concentración de glucosa en sangre utilizando tiras reactivas y sangre capilar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Método de medición: electroquímico, reflactancia, biosensor, colorimetría o absorbancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Capacidad de medición de 20 a 450 mg/dl, o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Volumen de muestra máximo de 10 microlitros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Con pantalla de cristal líquido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Tiempo de prueba: máximo 45 segundos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con capacidad de memoria de al menos 150 pruebas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Sin pérdida de memoria si la batería es removida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Indicador visual de batería baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Baterías desechables asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Temperatura de operación de 10 ° a 40 ° +/- 5 ° C.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.-Estuche o guarda del equipo
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Cien (100) tiras reactivas para glucómetro, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Cien (100) lancetas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No aplica
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## aspirador portatil
No. FICHA TÉCNICA:
CLAVE: | 531. 081.0014
INSUMO: | ASPIRADOR PORTÁTIL PARA SUCCIÓN CONTINUA
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Aspirador de succión continua para uso general. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- Modo de operación continuo. | Referencia Catálogo/Manual:
3.- Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria. | Referencia Catálogo/Manual:
4.- Con un flujo mayor a 25 l/min. | Referencia Catálogo/Manual:
5.- Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión. | Referencia Catálogo/Manual:
6.- Regulación del nivel de succión, por válvula o control electrónico. | Referencia Catálogo/Manual:
7.- Ajuste de la presión de succión de 0 a 550 mmHg o su equivalente (73 kPa, 733 mbar o 21.6 inHg) o mayor. | Referencia Catálogo/Manual:
8.- Nivel máximo de ruido 60dB. | Referencia Catálogo/Manual:
9.- Con recipiente(s) de vidrio o plástico reusables. | Referencia Catálogo/Manual:
10.- Capacidad total de recolección de 2 litros como mínimo. | Referencia Catálogo/Manual:
11.- Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico. | Referencia Catálogo/Manual:
12.- Con filtro antibacterial en la salida del aire. | Referencia Catálogo/Manual:
13.- Con carro de transporte o base rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas. | Referencia Catálogo/Manual:
14.- Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
Recipientes de vidrio o plástico mínimo de 1 litro.
Mangueras
Conectores
Adaptadores
3.- CONSUMIBLES:
Recipientes o bolsas desechables.
Filtros antibacterial e hidrofóbico.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.2- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
Debe de entregarse manual de operación en español
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación a partir de la puesta en marcha.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## laringoscopio
No. FICHA TÉCNICA:
CLAVE: | 531.568.0057
INSUMO: | LARINGOSCOPIO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lámpara:
1.1.1.- Luz estándar de 2.5 Volts. como mínimo. | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Alimentación por baterías recargables:
1.2.2.- Tipo C, tipo D o tipo AA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Mango:
1.3.1.- Hecho de metal y que no cause corrosión. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Acabado acanalado o rugoso. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Compatibles con todos los modelos de hojas. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Hojas hechas de acero inoxidable: | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Tipo Macintosh (curva sin aristas ni ángulos) y Miller (recta). | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2 Hojas de las siguientes medidas:
1.4.2.1.- Neonatal. 0 (Macintosh) y 00, 0 (Miller). | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.2.- Pediátrico. 1, 2 (Macintosh y Miller). | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.3.- Adultos. 3,4 y 5 (Macintosh y Miller). | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Cargador para las baterias recargables del mango
2.2.- Batería recargable, para el caso del mango con alimentación recargable.
2.3.- Hojas (Macintosh o miller) de diferentes tamaños (00, 0, 1, 2, 3 o 4), como son neonatal, infantil y para adulto.
2.4.- Hojas Macintosh en tamaño 5, para adulto.
2.5.- Estuches para accesorios.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Lámpara de repuesto.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz (para el cargador)
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## electrocauterio
No. FICHA TÉCNICA:
CLAVE: | 531. 328.0181
INSUMO: | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA DE USO GENERAL.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- Salida Monopolar:
2.1.- Con corte puro con potencia mínima de 300 watts | Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
2.3 .-Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.- Salida Bipolar:
3.1.- con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador. | Referencia Catálogo/Manual:
4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. | Referencia Catálogo/Manual:
5.- Frecuencia de salida mayor o igual a 300kHz | Referencia Catálogo/Manual:
6.- Activación de la unidad:
6.1.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar . | Referencia Catálogo/Manual:
6.2.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Carro para transporte del equipo.
2.2.- Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.3.- Pedal bipolar.
2.4.- Lápiz con electrodo de cuchilla.
2.5.- Pinza bipolar tipo bayoneta o recta con cable de conexión.
2.6.- Placa de retorno de paciente con cable de conexión.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Placas de retorno desechables con cable de conexión.
3.2.- Lápiz monopolar desechable.
3.3.- Cable de conexión para instrumento bipolar.
3.4.- Electrodos monopolares desechables de navaja, asa, bola y aguja.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## incubadora de traslado
No. FICHA TÉCNICA:
CLAVE: | 531.497.0053
INSUMO: | INCUBADORA DE TRASLADO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Incubadora de traslado intrahospitalario. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería. | Referencia Catálogo/Manual:
3.- Módulo de control electrónico. | Referencia Catálogo/Manual:
4.- Controles: | Referencia Catálogo/Manual:
4.1.- Con control de temperatura del aire de 30°C o menor a 38º C o mayor. | Referencia Catálogo/Manual:
4.2.- Con resolución de 0.1 ºC. | Referencia Catálogo/Manual:
4.3.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas. | Referencia Catálogo/Manual:
5.- Monitoreo de parámetros: | Referencia Catálogo/Manual:
5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros: | Referencia Catálogo/Manual:
5.1.1.-Temperatura del paciente. | Referencia Catálogo/Manual:
5.1.2.-Temperatura del aire. | Referencia Catálogo/Manual:
5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo. | Referencia Catálogo/Manual:
5.3.- Con indicadores de la fuente de alimentación eléctrica (batería, corriente directa y corriente alterna). | Referencia Catálogo/Manual:
5.4.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología. | Referencia Catálogo/Manual:
6.- Alarmas: | Referencia Catálogo/Manual:
6.1.- Audibles y visibles. | Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C. | Referencia Catálogo/Manual:
6.3.- Falla en el flujo de aire. | Referencia Catálogo/Manual:
6.4.- Falla en el suministro de energía. | Referencia Catálogo/Manual:
6.5.- Temperatura alta del aire. | Referencia Catálogo/Manual:
6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente. | Referencia Catálogo/Manual:
6.7.- Batería baja. | Referencia Catálogo/Manual:
7.- Gabinete: | Referencia Catálogo/Manual:
7.1.- Capacete con doble pared. | Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico. | Referencia Catálogo/Manual:
7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación. | Referencia Catálogo/Manual:
7.4.- Cuatro o más accesos para tubos al interior de la capacete. | Referencia Catálogo/Manual:
7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable. | Referencia Catálogo/Manual:
7.6.- Con carro rodable. | Referencia Catálogo/Manual:
7.7.- Con freno en al menos dos ruedas. | Referencia Catálogo/Manual:
7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E o D. | Referencia Catálogo/Manual:
7.9.- Poste o soporte para soluciones. | Referencia Catálogo/Manual:
8.- Sistema para circulación de aire: | Referencia Catálogo/Manual:
8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal. | Referencia Catálogo/Manual:
9.- Lámpara de luz de exploración o examinación. | Referencia Catálogo/Manual:
10.- Batería recargable con duración de al menos 90 minutos. | Referencia Catálogo/Manual:
11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd. | Referencia Catálogo/Manual:
12.- Un sensor de temperatura de piel reusable. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 Tanque de oxígeno tipo E o D.
3.- CONSUMIBLES:
3.1 Sensor desechable o reusable de temperatura de piel.
3.2 Parches reflejantes para sostener el sensor.
3.3 Filtro de aire.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Colchón con cubierta lavable e impermeable
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc). | Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario. | Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación. | Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario. | Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año. | Referencia Catálogo/Manual:
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios. | Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de: | Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS. | Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001. | Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485. | Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS. | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de: | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen. | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485 | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001 | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS. | Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS. | Referencia Catálogo/Manual:

## ELECT-531.328.0165
No. FICHA TÉCNICA: | ELECT-531.328.0165
CLAVE: | 531. 328.0165
INSUMO: | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULADOR DE ARGON
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- Salida Monopolar:
2.1.- Con corte puro con potencia mínima de 300 watts | Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
2.3 .-Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.- Salida Bipolar:
3.1.- con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador. | Referencia Catálogo/Manual:
4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. | Referencia Catálogo/Manual:
5.- Frecuencia de salida mayor o igual a 300kHz | Referencia Catálogo/Manual:
6.- Activación de la unidad:
6.1.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar . | Referencia Catálogo/Manual:
6.2.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
8.- Coagulador de argón:
8.1.- Módulo externo ó integrado a la unidad principal | Referencia Catálogo/Manual:
8.2.- Con regulación del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento usado. | Referencia Catálogo/Manual:
8.3.- Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón, con purga de la línea. | Referencia Catálogo/Manual:
8.4.- Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas. | Referencia Catálogo/Manual:
9.- Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. | Referencia Catálogo/Manual:
10.- Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Carro para transporte del equipo.
2.2.- Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.3.- Pedal bipolar.
2.3.- Lápiz para aplicación de argón.
2.4.-Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión.
2.5.- Placa de retorno de paciente con cable de conexión.
2.6.-Aplicador para argón para cirugía abierta.
2.7.- Lápiz con electrodo de cuchilla.
2.8.- Pinza bipolar tipo bayoneta o recta con cable de conexión.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Placas de retorno desechables con cable de conexión.
3.2.- Lápiz monopolar desechable.
3.3.- Cable de conexión para instrumento bipolar.
3.4.- Sonda para aplicación endoscópica flexible.
3.5 Aplicador para argón para cirugía abierta.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## MONI-RES-SSS-001
No. FICHA TÉCNICA: | MONI-RES-SSS-001
CLAVE:
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA RESONANCIA MAGNETICA
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor con pantalla de 10 pulgadas como mínimo. | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con compatibilidad con resonancias de 1.5 y 3 teslas | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 3 curvas simultáneas. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros: | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- ECG | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Pletismografía. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.3- Respiración. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de: | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos cuatro). | Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Que cubra uso pediatrico y adulto. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites de alarma superior e inferior de todos los parámetros de manera automática, tomando como referencia los signos vitales del paciente: | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Saturación de oxígeno. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.2.- Frecuencia cardiaca. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media). | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.4.- Temperatura. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.5.- Frecuencia respiratoria. | Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Alarma por desaturación o similar. | Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarma de apnea. | Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. | Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con silenciador de alarmas. | Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Despliegue en pantalla del estado de la batería con carga restante. | Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Al menos 2 horas de funcionamiento mediante batería. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Sistema para fijación de cada monitor: Carro trasportador compatible con resonancia magnetica
2.2.- Accesorios para adulto / pediátrico:
2.2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
2.2.2.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
2.2.3.- Un cable troncal y un cable de paciente para ecg de al menos cinco puntas.
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ecg de al menos diez puntas.
3.- CONSUMIBLES:
4
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.