## VENEO-531.941.0048
No. FICHA TÉCNICA: | VENEO-531.941.0048
CLAVE: | 531.941.0048
INSUMO: | Ventilador neonatal para cuidados intensivos
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1. VENTILADOR NEONATAL PARA CUIDADOS INTENSIVOS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. PANTALLA INTERCONSTRUIDA O INTEGRADA:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1. TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2. A COLOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3. TAMAÑO DE 15” O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.5. PANTALLA CON GRADO DE PROTECCION CONTRA EL INGRESO DE AGUA POR GOTEO O NEBULIZADA IPX1 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.6. CON MEDIOS DE CONTROL O BLOQUEO DE PANTALLA PARA EVITAR CAMBIOS INVOLUNTARIOS EN LA PROGRAMACION.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3. CONTROLES Y AJUSTES DE:
1.3.1. VOLUMEN CORRIENTE (ML).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.1. LIMITE INFERIOR: 2 O MENOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.2. LIMITE SUPERIOR: 50 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2. FLUJO INSPIRATORIO (L/MIN).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.1. LIMITE INFERIOR: 2 O MENOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.2. LIMITE SUPERIOR: 30 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3. PRESION INSPIRATORIA (CMH2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.1. LIMITE INFERIOR: 5 O MENOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.2. LIMITE SUPERIOR: 99 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4. PEEP/CPAP (CMH2O)
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.1. LIMITE INFERIOR: 0 O APAGADO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.2. LIMITE SUPERIOR: 25 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM)
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.1. LIMITE INFERIOR: 6 O MENOR
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.2. LIMITE SUPERIOR: 150 O MAYOR
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6. TIEMPO INSPIRATORIO (S).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6.1. LIMITE INFERIOR: 0.15 O MENOR
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6.2. LIMITE SUPERIOR: 9.9 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7. FIO2 (%)
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7.1. LIMITE INFERIOR: 21
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7.2. LIMITE SUPERIOR: 100
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.8. RESPIRACION MANUAL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.9. PRESION SOPORTE (PSV), PRESION ASISTIDA O ASB (CMH2O).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.9.1. LIMITE INFERIOR: 6 O MENOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.9.2. LIMITE SUPERIOR: 50 O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.10. BIAS FLOW O FLUJO BASE O FLUJO CONTINUO (L/MIN).
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.11. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA, TERMINACION DE LA FASE INSPIRATORIA O DE FINALIZACION POR FLUJO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.12. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 1 A 20 LPM POR PRESIÓN DE 1 A 20 CMH2O..
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.13. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O POR PRESION.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.14. FUNCION DE INCREMENTO DE O2 O HIPEROXIGENACION REGULBLE POR EL USUARIO, QUE LO PROPORCIONE DURANTE UN TIEMPO DE 3 MINUTOS O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4. MODOS VENTILATORIOS:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1. VENTILACION ASISTO CONTROLADA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2. VENTILACION MANDATORIA INTERMITENTE SINCRONIZADA (SIMV) CON PRESION SOPORTE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3. CON VOLUMEN GARANTIZADO O VOLUMEN CONTROLADO Y REGULADO POR PRESION.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4. CPAP O VENTILACION ESPONTANEA CON LINEA DE BASE ELEVADA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5. NCPAP (CPAP NASAL).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6. VENTILACION EN DOS NIVELES DE PRESION PARA EL MODO DE VENTILACION NO INVASIVA (VNI).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7. VENTILACION REGULADA POR PRESION Y CON GARANTIA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMATICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO, AUTOFLOW, PRVC, VENTILACION DE VOLUMEN PLUS, APV O VSYNC).
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8. VENTILACION CONTROLADA POR PRESION EN NEONATOS, CICLADA POR TIEMPO Y LIMITADO EN PRESION O TCPLV.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9. VENTILACION LIMITADA POR PRESION CICLADA POR TIEMPO PARA NEONATOS EN LOS MODOS DE VENTILACION: ASISTO-CONTROL, SIMV Y VENTILACION CON PRESION SOPORTE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10 VENTILACION ADAPTATIVA (AUTOMODE)
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.11 VENTILACION DE TERAPIA DE ALTO FLUJO (O2 STREAM)
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.12 VENTILACION RESPIRACION CARDIOPULMONAR (CPR)
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.13 VENTILACION A FUTURO PARA ALTA FRECUENCIA (HFV)
Referencia Catálogo/Manual:
1.5. PARAMETROS DE MONITORIZACION, DESPLEGABLES EN PANTALLA:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1. VOLUMEN CORRIENTE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2. VOLUMEN MINUTO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3. PRESION INSPIRATORIA PICO O MAXIMA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4. PRESION MEDIA EN VIAS AEREAS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5. PEEP O PRESION BASE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.7. TIEMPO INSPIRATORIO Y ESPIRATORIO O TOTAL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8. RELACION I:E
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.9. FIO2 O CONCENTRACION DE O2.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.10. INDICADOR DEL ESTADO DE LA BATERIA DE RESPALDO EN USO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.11. CALCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE ESTATICA Y DINAMICA O ESPIRATORIA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.12. CALCULO DEL AUTO PEEP O PEEP TOTAL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.13. CALCULO DE LA RESISTENCIA INSPIRATORIA Y ESPIRATORIA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14. DESPLIEGUE DE 3 CURVAS DE VENTILACION y 2 LAZOS O LOOPS DE VENTILACION DE FORMA SIMULTANEA:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14.1. VOLUMEN-TIEMPO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14.2. FLUJO-TIEMPO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14.3. PRESION-TIEMPO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.15. DESPLIEGUE DE 2 LAZOS O LOOPS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.16. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARAMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 72 HORAS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.17. PORCENTAJE DE FUGAS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6. ALARMAS:
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1. PROGRAMACION AUTOMATICA DE LAS ALARMAS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2. VISIBLES Y AUDIBLES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTO Y BAJO).
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4. PRESION INSPIRATORIA ALTA Y BAJA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5. PEEP BAJO O DESCONEXION DEL PACIENTE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6. APNEA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.7. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.8. FIO2 O CONCENTRACION DE O2 ALTA Y BAJA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.9. FALTA, FALLA O BAJA PRESION DE SUMINISTRO DE GAS(ES).
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.10. FALLA DE ALIMENTACION ELECTRICA
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.11. BATERIA BAJA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.12. VENTILADOR INOPERANTE, FALLA DEL VENTILADOR, FALLA TECNICA O FALLA DE CICLO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.13. SILENCIO DE ALARMA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7. CARACTERISTICAS GENERALES:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXIGENO INTERNO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2. MONITOREO DE FIO2 INTERNO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3. SENSOR DE FLUJO PROXIMAL O EQUIVALENTE, DE ACUERDO LA TECNOLOGIA DEL FABRICANTE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4. CON SISTEMA DE COMPENSACION AUTOMATICA DE FUGAS QUE ASEGURE LA COMPENSACION MINIMO AL 80% O SU EQUIVALENTE EN LITROS DEL VOLUMEN DE FUGA DURANTE LA VENTILACION.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5. BATERIA INTERNA DE RESPALDO (INCLUIDA) CON:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.1. TIEMPO DE RESPALDO DE 60 MINUTOS O MAYOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7. SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMA MURAL DE:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.1. AIRE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.2. OXIGENO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8. HUMIDIFICADOR SERVOCONTROLADO CON ALIMENTACION ELECTRICA DE 110 V +/- 10%, PARA SU USO CON CALENTADOR DE TUBO DUAL, CON SENSOR DE TEMPERATURA DUAL Y SOPORTE AL VENTILADOR QUE FUNCIONE PARA PACIENTE (NEONATAL) (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO), CON:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.1. CARATULA DIGITAL QUE CONTINUAMENTE MUESTRA, EN LA MISMA PANTALLA, LAS TEMPERATURAS DEL GAS Y DE LA CAMARA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.2. SELECCIÓN PARA SER UTILIZADO CON O SIN CIRCUITOS ALAMBRADOS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.3. CONTROL INDEPENDIENTE DE TEMPERATURA DE LA CAMARA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.4. CON ALARMA DE FALLO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.5. CON SENSORES DE TEMPERATURA ADECUADOS PARA FUNCIONAR CON EL HUMIDIFICADOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.6. COMPATIBLE CON EL VENTILADOR OFERTADO Y CON CIRCUITOS DE PACIENTES UNIVERSALES.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9. NEBULIZADOR SINCRONICO PARA AEROSOLTERAPIA DE TECNOLOGIA ULTRASONICA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.10. PUERTO DE SALIDA PARA NEBULIZADOR INTERCONSTRUIDO AL EQUIPO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.11. CON CUERPO DE EXHALACION DESMONTABLE PARA SU ESTERILIZACION DE ACUERDO A LA TECNOLOGIA DE CADA FABRICANTE (TODOS LOS ELEMENTOS EN CONTACTO CON EL GAS ESPIRADO POR EL PACIENTE DEBERAN SER ESTERILIZABLES EN GAS O LIQUIDOS Y LIBRES DE LATEX).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.12. NIVEL DE RUIDO DEL VENTILADOR QUE NO SOBREPASE LOS 60 DB.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1. UN (1) JUEGO DE MANGUERAS PARA SUMINISTRO DE GAS DE ACUERDO AL CODIGO AMERICANO DE COLORES: O2: VERDE, AIRE: AMARILLO (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.) Y CONECTORES PARA SUMINISTRO DE GASES DESDE LA TOMA MURAL ACORDE A LAS NECESIDADES DE CADA UNIDAD MEDICA, CON:
Referencia Catálogo/Manual:
2.1.1. TRAMPA DE AGUA PARA LA TOMA DE AIRE (MANGUERA COLOR AMARILLO). (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.2. REGULADORES DE PRESION INTEGRADOS PARA EL SUMINISTRO DE GASES. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.3. BASE CON RUEDAS PARA MOVILIZAR EL EQUIPO CON SISTEMA DE FRENO EN AL MENOS DOS DE LAS RUEDAS. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.4. UN (1) BRAZO SOPORTE PARA CIRCUITO DE PACIENTE. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.5. UN (1) SENSOR DE FLUJO PROXIMALES REUSABLES PARA PACIENTE NEONATAL EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO REQUIERA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.6. DOS (2) CAMARAS TRANSPARENTES DE HUMIDIFICACION TAMAÑO PEDIATRICO-NEONATAL (NO UNIVERSALES), REUSABLES. O 10 DESECHABLES (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO).
Referencia Catálogo/Manual:
2.7. UN (1) SENSOR DE TEMPERATURA DUAL PARA EL HUMIDIFICADOR. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.8. UN (1) PULMON DE PRUEBA PARA PACIENTE NEONATAL. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
2.9. DOS (2) VALVULAS DE EXHALACION REUSABLES, EN CASO DE QUE LA TECNOLOGIA LO REQUIERA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO).
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1. UN (1) JUEGO DE SISTEMA CPAP NASAL DESECHABLE PARA VENTILACION NO INVASIVA PARA PACIENTE NEONATAL CON ADAPTADORES, TUBOS FLEXIBLES Y CONECTORES QUE INCLUYA:
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1. PAQUETE PARA VENTILACION NO INVASIVA NEONATAL QUE CUBRA EL RANGO DE PACIENTES DESDE 400 GR HASTA MÁS DE 3 KG DE PESO, CON:
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1.1. UN (1) JUEGO DE PUNTAS NASALES DESECHABLES Y LIBRES DE LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1.2. UN (1) JUEGO DE MASCARILLAS DESECHABLES LIBRES DE LATEX PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.1.3. UN (1) JUEGO DE BONETES NEONATALES PARA VENTILACION NO INVASIVA DE USO NEONATAL, DE LOS SIGUIENTES TAMAÑOS: XS, S, M Y L O SU EQUIVALENTE.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2. CINCO (5) NARICES ARTIFICIALES/FILTRO HME (INTERCAMBIADOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA) TAMAÑO NEONATAL. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO.)
Referencia Catálogo/Manual:
3.3. CINCO (5) CIRCUITOS DESECHABLES PARA PACIENTE NEONATAL (DIAMETRO INTERNO: 10 MM), LIBRES DE LATEX QUE INCLUYA ADAPTADORES, CONECTORES Y TRAMPAS DE AGUA. (INDICAR MARCA, MODELO Y/O NUMERO DE CATALOGO).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## TERMOC-531.252.0033
No. FICHA TÉCNICA: | TERMOC-531.252.0033
CLAVE: | 531.252.0033
INSUMO: | CUNA DE CALOR RADIANTE BÁSICA
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1. Cuna térmica controlada por microprocesador o microcontrolador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. Con modos de operación: manual y servocontrolado.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- Con control manual de la potencia del calefactor de 0 a 100%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4 Con modo de precalentamiento que se inicie de forma automática al encender el sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5. Despliegues de:
1.5.1 Temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2 Temperatura de control.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3 Potencia del calefactor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6 Cronómetro de Apgar con tono de advertencia para realizar la valoración al minuto 1, 5 y 10.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7 Con control de temperatura automático, servocontrolado o control de la temperatura del paciente dentro del rango de 34 a 38ºC. Resolución de la temperatura 0.1°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8 Función de autoprueba o autodiagnóstico al encender el sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9 Alarmas auditivas y visuales, priorizadas o en rampa de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1 Temperatura del paciente (alta y baja).
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2- Falla en el sensor o sonda de la temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.3 Falla del sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.4 Falla de alimentación eléctrica o potencia de alimentación eléctrica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.5 Verificación de paciente o vigilar paciente en modo manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.6 Silenciador temporal de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10 Con ajuste por control de membrana, perilla o con medios para evitar cambios involuntarios en la programación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11 Con elemento calefactor radiante.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12 Cuna limitada en los cuatro lados por paneles transparentes, abatibles con al menos 2 pasacables en un panel.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13 Con posibilidad de dar posición de trendelenburg y contratrendelenburg o trendelenburg inverso, o inclinación de la cuna, con un ángulo de 12 grados de inclinación como mínimo de manera continua.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14 Rodable, con sistema de freno en dos ruedas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15 Con al menos un cajón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16 Charola portachasis o portacartucho de rayos X interconstruida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17 Lámpara o elemento calefactor abatible o que permita el acceso del equipo de rayos X.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18 Lámpara o luz de examinación, exploración u observación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19 Colchón radiotransparente con cubierta lavable e impermeable.
2.- ACCESORIOS:
2.1 Tres sensores reusables de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2 Soporte para líquidos y soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3 Soporte para tanque de oxígeno tipo D o E
Referencia Catálogo/Manual:
2.4 Resucitador manual neonatal reusable con mascarilla, bolsa reservorio y extensión para oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 50 parches reflejantes para fijar el sensor de temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## BILI-531.048.0040
No. FICHA TÉCNICA: | BILI-531.048.0040
CLAVE: | 531.048.0040
INSUMO: | Analizador clínico portátil de sangre (EQUIPO PORTÁTIL PARA MEDICIÓN DE BILIRRUBINA)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1. Integrada por una fuente de luz con las siguientes características:
1.1.1. Lámpara de arco de xenón.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2. Vida útil de la lámpara de al menos 150,000 mediciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. Con botón de encendido y bloqueo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3. Pantalla sensible al tacto que despliegue:
1.3.1. Indicador de batería.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2. Bloqueo de indicador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3. Valor medido con resultados en mg/dL o μmol/L.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4. Fecha y hora de la medición
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5. Capacidad de registro de datos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6. Número de mediciones almacenadas en el registro de datos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4. Sonda de medición integrada el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5. Con un rango de medición de 0,0 mg/dl a 20,0 mg/dl (de 0 μmol/l a 340 μmol/l).
Referencia Catálogo/Manual:
1.6. Que realice un promedio de medición configurable de 2 a 5 mediciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7. Que no requiera de materiales desechables para su uso.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8 Con batería interna:
1.8.1. Que permita hasta 250 mediciones con carga completa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9. Portátil o de fácil transportación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10. Con base o estación para cargar el equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11. Con modo de comprobación manual.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12. Lector de código de barras.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13. Memoria interna que almacene datos de hasta 100 pacientes.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14. Que permita la transferencia de datos por medio de USB.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## INCUBATRAS-531.497.0053
No. FICHA TÉCNICA: | INCUBATRAS-531.497.0053
CLAVE: | 531.497.0053
INSUMO: | Incubadora de traslado.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Incubadora de traslado extrahospitalario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con modos de operación: corriente alterna, corriente directa y batería.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Módulo de control electrónico
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Controles:
1.4.1.- Con control de temperatura del aire de 30°C o menor a 38º C o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Con resolución de 0.1 ºC.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Con sistema de bloqueo en el panel de control para evitar modificaciones accidentales de los parámetros predeterminados. Activado con tecla, botón o secuencia de teclas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Monitoreo de parámetros:
1.5.1.- Despliegue digital e independiente de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.1.-Temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.1.2.-Temperatura del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor o encendido del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4.- Con indicador de nivel de carga de la batería según tecnología.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Alarmas:
1.6.1.- Audibles y visibles.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Temperatura alta del aire con corte de la energía del calefactor cuando la temperatura sobrepase los 39°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Falla en el flujo de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Falla en el suministro de energía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Temperatura alta del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.- Falla del sensor de temperatura del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.7.- Batería baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Gabinete:
1.7.1.- Capacete con doble pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Puerta frontal con al menos dos portillos y puerta de acceso cefálico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Con colchón deslizable o que el capacete permita maniobras de reanimación e intubación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Cuatro o más accesos para tubos al interior de la capacete.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5.- Colchón con cubierta lavable e impermeable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6.- Con carro rodable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7.- Con freno en al menos dos ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8.- Soporte para dos tanques de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.- Poste o soporte para soluciones
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Sistema para circulación de aire:
1.8.1.- Cortina de aire o sistema de circulación de aire que disminuya la pérdida de calor, del acceso principal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Lámpara de luz de exploración o examinación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Batería recargable con duración de al menos 90 minutos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con conector para alimentación eléctrica de 12 Vcd.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Un sensor de temperatura de piel reusable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Ventilador de traslado neonatal interconstruido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- Controles:
1.13.1.1.- Flujo continuo (L/min).
1.13.1.1.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.1.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.- Presión Inspiratoria (cm H2O).
1.13.1.2.1- Límite inferior 5 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.2.2.- Límite superior 20 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.- Frecuencia Respiratoria (rpm).
1.13.1.3.1.-Límite inferior 6 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.3.2.-Límite superior 60 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.- Tiempo Inspiratorio (seg)
1.13.1.4.1.- Límite inferior 0.25 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.4.2.-Límite superior 3 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.- FiO2, (%).
1.13.1.5.1.- Límite inferior 30 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.5.2.- Límite superior 90 o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.- PEEP/CPAP ( cm H2O).
1.13.1.6.1.- Límite inferior 1 o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.6.2.- Límite superior 10 o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.-Con los siguientes modos ventilatorios como mínimo:
1.13.2.1.- Ventilación mecánica controlada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.2.- CPAP o Espontáneo con linea de base elevada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Con los siguientes parámetros monitorizados como mínimo:
1.13.3.1.- Presión Inspiratoria Pico o Máxima.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.2.- PEEP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Alarmas como mínimo:
1.13.4.1.- Presión Inspiratoria alta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.2.- Presión del suministro de gases.
Referencia Catálogo/Manual:
2. ACCESORIOS:
2.1.-Acceorios para incubadora:
2.1.1.- Un (1) Tanque de oxígeno tipo E o D.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Accesorios para ventilador de traslado neonatal:
2.2.1.- Circuito reusable neonatal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Manguera de aire y oxigeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3. CONSUMIBLES:
3.1.- Consumibles para incubadora:
3.1.1.- Un (1) Sensor desechable o reusable de temperatura de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.2.- Parches reflejantes para sostener el sensor.
Referencia Catálogo/Manual:
3.1.3.- Un (1) Filtro de aire
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Consumibles para ventilador de traslado neonatal:
3.2.1.- Un (1) paquete de Intercambiadores de humedad y temperatura (narices artificiales) neonatales desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.2.-Un paquete de circuitos desechables neonatales.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.2.- Corriente eléctrica 120 V +/- 10%, 60 Hz.
6.- MANUALES:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## INCUBA-531.497.2083
No. FICHA TÉCNICA: | INCUBA-531.497.2083
CLAVE: | 531.497.2083
INSUMO: | Incubadora
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN: | 1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Controles:
1.1.1.- Controlada por microprocesador o microcontrolador con sistema de auto prueba inicial y durante el funcionamiento para verificar las condiciones de seguridad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2.- Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura del aire de 23°C o menor a máximo 37°C. Con sobregiro o rango ampliado de temperatura o sobretemperatura de más de 37°C hasta 39 °C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.3 Control con modo servocontrolado para ajuste de temperatura de la piel del paciente no menor a 34°C hasta 37°C. Con sobregiro o rango ampliado de temperatura o sobretemperatura en el rango de 37°C a máximo 38 °C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.4.- Resolución mínima de 0.1°C.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.5.- Sistema de servocontrol de la concentración de oxígeno que cubra el rango de 21% a 60% o mayor con incrementos de 1%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.- Sistema de humidificación con servocontrol de la humedad relativa de 40% o menor a 95% o mayor, con incrementos no mayores a 5%.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. Monitoreo de parámetros
1.2.1.- Despliegue en pantalla de los siguientes parámetros:
1.2.1.1.- Temperatura de aire, medida y programada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.2.- Temperatura de piel de paciente, medida y programada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.3.- Con monitoreo simultáneo de dos temperaturas de la piel del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Humedad relativa, medida y programada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Concentración de oxígeno, medida y programada.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Indicador del modo de control de temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.5.- Con indicador de la potencia o encendido del calefactor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.6.-Despliegue de tendencias gráficas de al menos 24 horas, de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.7.- Temperatura aire, temperatura del paciente, humedad relativa y concentración de oxígeno
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.8.- Registro de peso del paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Alarmas
1.3.1.- Con sistema de alarmas visuales y audibles priorizadas o de tonos o con medios para permitir al usuario diferenciar los niveles y tipos de alarma; con silenciador temporal; con mensajes de alarma en pantalla; de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.-Temperatura baja del aire y temperatura alta del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Temperatura baja de piel de paciente y temperatura alta de piel de paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.- Falta de agua y falla en el control de humedad o desviación en el rango de humedad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.- Falla del módulo de control de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6.- Concentración alta de oxígeno y concentración baja de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7.- Falta de energía eléctrica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.8.- Falla del sistema.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.9.- Falla en el sensor de piel.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Gabinete:
1.4.1.- Con soporte para monitor de signos vitales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Base rodable con sistema de freno en las cuatro ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Con ajuste de altura variable de funcionamiento eléctrico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Con al menos un cajón o puerta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Capacete transparente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Doble pared con circulación de aire entre el capacete y la doble pared.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.- Dos puertas de acceso con cortina de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.- Que permita el uso de lámparas de fototerapia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.- Capacete desmontable o removible para su limpieza.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10.- Con al menos cinco portillos de acceso al paciente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.11.- Con al menos seis accesos para tubos al interior del capacete.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.12.- Base deslizable de colchón radiotransparente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.13.- Con charola integrada al equipo para toma de rayos X.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.14.- Con ajuste continuo de inclinación para proporcionar al neonato en posiciones de Trendelenburg y Trendelenburg inverso, con un ángulo de inclinación de al menos 12 grados.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.15.- Colchón con cubierta lavable e impermeable
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.16.- Filtro de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.17.- Nivel de ruido en el interior del capacete menor o igual a 50 dB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Humidificador
1.5.1.- Interconstruido, con depósito de agua, esterilizable y removible.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2.- Que funcione por ebullición.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Báscula:
1.6.1.- Electrónica neonatal interconstruida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Que pese en el rango de 400 gramos a 5 Kg o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Resolución de 5 gramos o menor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Cuatro sensores de temperatura de piel reusables.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Poste o soporte para soluciones.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Cuatro sensores reusables de temperatura de piel
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Mangueras para suministro de gas de acuerdo al código americano de colores: O2 - verde, aire - amarillo; pudiendo ser aire y oxígeno o sólo oxígeno, según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.-Parches adheribles reflejantes (100 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.-Cuatro filtros de aire.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.-Celda o sensor de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
3.4.- Veinte mangas para portillos.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No requiere.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120v AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO 13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO 9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## LAMPA-531.562.1010
No. FICHA TÉCNICA: | LAMPA-SSS-531.562.1010
CLAVE: | 531.562.1010
INSUMO: | LAMPARA QUIRURGICA DOBLE DE LED
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lámpara quirúrgica doble de led
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Montaje:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Columna fija al techo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.-Dos brazos porta lámpara cada uno con:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- Giro rotatorio de 360º
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Ajuste vertical de 119 cm y abatible a + 45°/ -50°.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- Articulado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.- De doble cardánico
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Integrada por dos lámparas: cada lámpara con:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- Libre de sombras a la interposición de cuerpos mediante tecnología multi-lente.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Fuente de luz:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.1.- Led's blancos monocromáticos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.2.- Ensamblado en base de aluminio.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.3.- Tiempo de vida útil garantizadas de 60,000 horas o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Temperatura de color regulable: de 3,500 a 5,000 grados kelvin.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Indice de rendimiento de color (ra) de 95.como minimo
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Índice de reproducción de rojos de 97 como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Tamaño del campo de trabajo:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.1.- Diámetro de iluminación ajustable de 190 a 240 mm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.2.- Profundidad de iluminación de al menos 50 cm a 1 metro de distancia de la fuente sin reenfoque
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Energía de radiación de 582 w/m2 por cada lampara
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.- Intensidad luminosa homogénea de 160,000 luxes en cada cabezal, a 1 metro de distancia de la fuente. regulación continua de la intensidad luminosa por un atenuador electrónico en 9 pasos hasta 160,000 luxes.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7.1-Luz ambiental en cada cabezal con control independiente
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.- Mango:
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.1.- Desmontable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.2.- Esterilizable, con vida útil aproximada de 100 ciclos de esterilización en autoclave.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.3.- Plástico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8.4.- Ensamble rápido no enroscable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.-Capacidad de encender y apagar todas las lámparas desde un solo cabezal
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.1.- Encendido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.2.- Apagado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.3.- Aumento y disminución de la intensidad luminosa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.4.- Conmutación a iluminación ambiental para cirugías de mínima invasión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9.5.-Cabezal con superficie externa lisa, sin bordes para fácil limpieza y desinfección.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10.- Cabezal compuesto por 3 módulos con 20 LEDS cada uno minimo
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Panel de control electrónico en pared.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Cinco mangos desmontables y esterilizables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 100-240V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## TORRECPAP-531.941.1071
No. FICHA TÉCNICA: | TORRECPAP-531.941.1071
CLAVE: | 531.941.1071
INSUMO: | Ventilador no invasivo neonatal (Torre de CPAP)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Mezclador de oxigeno con alimentación de aire y oxigeno que regula la fracción inspirada de oxigeno del 21 al 100%
Referencia Catálogo/Manual:
2.- El mezclador incluye flujometro de 0 a 15 L/min, columna transparente con escala de indicación en litros por minuto con salida de flujo DISS para oxigeno
Referencia Catálogo/Manual:
3.- Montado sobre soporte rodable con bracket del mezclador de oxígeno
Referencia Catálogo/Manual:
4. Conexión tipo DISS (aire y oxígeno)
Referencia Catálogo/Manual:
5. Precisión de FiO2: rango de error +/- 3% de la escala completa
Referencia Catálogo/Manual:
6. Puerto de salida principal y auxiliar
Referencia Catálogo/Manual:
7. Alarma audible que suena debido a una caída excesiva de la presión o eliminación del suministro de gas.
Referencia Catálogo/Manual:
8. Sistema de humidificación activa para sustituir la función de las vías aéreas superiores del sistema respiratorio
Referencia Catálogo/Manual:
9. Proporciona temperatura y humedad a niveles óptimos (37 °C 44 mg/L)
Referencia Catálogo/Manual:
10. Doble sistema de servo control en la cámara de humidificación y al final de la rama inspiratoria del paciente
Referencia Catálogo/Manual:
11. Sensor de flujo integrado al sensor de temperatura que se coloca en la cámara de humidificación
Referencia Catálogo/Manual:
12. Con carátula digital que muestre temperatura de la cámara de humidificación o del circuito
Referencia Catálogo/Manual:
13. Algoritmo de compensación de humedad automático
Referencia Catálogo/Manual:
14. Bracket doble para soportar sistema de humidificación activa y generador de CPAP
Referencia Catálogo/Manual:
15. Parámetros monitorizados:
Referencia Catálogo/Manual:
15.1 Humidificador en modo invasivo: Temperatura en la salida de la cámara de humidificación en un rango de 35.5 – 42 °C y en el circuito respiratorio de 35 - 40°C. Flujo hasta 60 L/min humedad > 33 mg/L.
Referencia Catálogo/Manual:
15.2 Humidificador en modo no invasivo: Temperatura en la salida de la cámara de humidificación en un rango de 31 – 36 °C y en el circuito respiratorio de 28 – 34 °C. Flujo hasta 120 L/min humedad > 10 mg/L.
Referencia Catálogo/Manual:
16. Alarmas:
16.1 Del sistema de humidificación Audibles y visuales.
Referencia Catálogo/Manual:
16.2 Falta de agua en cámara de humidificación
Referencia Catálogo/Manual:
16.3 Sensor de temperatura desconectado
Referencia Catálogo/Manual:
16.4 Alambre calefactor desconectado
Referencia Catálogo/Manual:
16.5 Alta y baja temperaturas de la cámara de humidificación, así como alta y baja temperaturas del circuito
Referencia Catálogo/Manual:
16.6 Baja humedad en modo invasivo
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
3.- CONSUMIBLES:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## CRANEO-531.239.0016
No. FICHA TÉCNICA: | CRANEO-531.239.0016
CLAVE: | 531.239.0016
INSUMO: | INSTRUMENTAL DE CORTE Y ACCESORIOS / CRANEOTOMO ELÉCTRICO
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1 INSTRUMENTAL MEDICO DE CORTE CRENEÓTOMO ELÉCTRICO QUE FUNCIONE, MEDIANTE ELÉCTRICA O BATERÍAS. EQUIPO PARA TREPANOTOMIA Y CRANEOTOMIA
Referencia Catálogo/Manual:
1.2 CON PIEZA DE MANO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3 QUE PERMITA VARIAR LA VELOCIDAD DEL MOTOR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4 CON SELLADO TOTAL .
Referencia Catálogo/Manual:
1.5 SISTEMA DE PROTECCIÓN QUE IMPIDA SU ACTIVACIÓN INADVERTIDA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6 PROTECTOR DE DURAMADRE.
1.6.1 ADULTO Y
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2 PEDIÁTRICO
Referencia Catálogo/Manual:
1.7 CON CABEZA DE:
1.7.1 PERFORACIÓN
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2 OSCILACIÓN
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3 COLOCACIÓN DE CLAVOS, AGUJAS Y FRESADO.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 PIEZAS DE MANO RECTA PARA CRONEOTOMIA.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2 ADAPTADORES COMPATIBLES CON EL MOTOR.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3 SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN CON ADAPTADORES PARA FRESADO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (INCLUIR MARCA,MODELO, Y NÚMERO DE PARTE).
2.3.1 RECTA DE 115MM. DE LONGITUD
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.2 RECTA DE 135 MM. DE LONGITUD.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.3 ANGULADA DE 125. DE LONGITUD.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.4 ANGULADA DE 145. DE LONGITUD.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4 PIEZA DE MANO CON ADAPTADOR HUDSON.
2.4.1 BROCA INICLADORA REUTILIZABLE (PARA TREPANACIÓN), ESTERILIZABLE CON CUATRO PIEZAS DE :( INCLUIR MARCA, MODELO Y NÚMERO DE PARTE).
2.4.1.1 DIÁMETRO DE 15 MM.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.1.2 DIÁMETRO DE 12 MM.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.1.3 DIÁMETRO DE 9 MM.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.1.4 DIÁMETRO DE 6 MM.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.2 MICROSIERRA OSCILANTE, CON ADAPTADOR.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.3 MICROSIERRA SAGITAL, CON ADAPTADOR.
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.4 MICORSIERRA RECIPROCANTE, CON ADAPATADOR.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 FRESAS CORTANTES ROSEN 3 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.2 FRESAS CORTANTES ROSEN 4 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.3 FRESAS CORTANTES ROSEN 5 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.4 FRESAS CORTANTES ROSEN 6 MM DE DIÁMETRO. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.5 FRESAS DE DIAMANTE 2 MM. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.6 FRESAS DE DIAMANTE 3 MM. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.7 FRESAS DE DIAMANTE 4 MM. (10 PIEZAS).
Referencia Catálogo/Manual:
3.8 FRESA ESPIRAL DE 2 MM DE DIÁMETRO (10 PIEZAS)
Referencia Catálogo/Manual:
3.9 FRESA ESPIRAL DE 3 MM DE DIÁMETRO (10 PIEZAS)
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.-Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## MSV-ADULTO-SSS-001
No. FICHA TÉCNICA: | MSV-ADULTO-SSS-001
CLAVE: | 531.619.0403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (CON BASE Y PEDESTAL)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2- Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.-Detección de por lo menos 10 arritmias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior. Con calidad HD o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos un canal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Presión invasiva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.- Capnografía:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.2.-Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
Firma de Representante Legal

## MSV-PEDIA-SSS-001
No. FICHA TÉCNICA: | MSV-PEDIA-SSS-001
CLAVE: | 531.619.0403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO (CON BASE Y PEDESTAL)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2- Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.-Detección de por lo menos 10 arritmias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior. Con calidad HD o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos un canal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Presión invasiva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.- Capnografía:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.2.-Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
Firma de Representante Legal

## MSV-NEONA-SSS-001
No. FICHA TÉCNICA: | MSV-NEONA-SSS-001
CLAVE: | 531.619.0403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2- Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.-Detección de por lo menos 10 arritmias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior. Con calidad HD o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos un canal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Presión invasiva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.- Capnografía:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.2.-Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG noenatal
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
Firma de Representante Legal

## VENTI-531.941.1048
No. FICHA TÉCNICA: | VENTI-531.941.1048
CLAVE: | 531.941.1048
INSUMO: | VENTILADOR ADULTO / PEDIÁTRICO DE ALTA FRECUENCIA OSCILATORIA
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1. VENTILADOR ADULTO – PEDIÁTRICO-NEONATAL CON ALTA FRECUENCIA | Referencia Catálogo/Manual:
1.2. PANTALLA:
1.2.1. TIPO LCD, LCD-TFT O TFT O LED | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2. A COLOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3. TAMAÑO MÍNIMO DE 15" O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4. CONFIGURABLE POR EL USUARIO.
1.2.5. PUERTO HDMI PARA CONEXIÓN DE A PANTALLA EXTERNA | Referencia Catálogo/Manual:
1.3. CONTROLES Y AJUSTES DE:
1.3.1. VOLUMEN CORRIENTE (ML). | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.1. LÍMITE INFERIOR: 2 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.2. LÍMITE SUPERIOR: 2500 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2. FLUJO INSPIRATORIO O FLUJO ADAPTATIVO (L/MIN) | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.1. LÍMITE INFERIOR: 10 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.2. LÍMITE SUPERIOR: 140 O M, | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3. PRESIÓN INSPIRATORIA (CM H2O) | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.1. LÍMITE INFERIOR: 2 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.2. LÍMITE SUPERIOR: 99 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4. FRECUENCIA RESPIRATORIA (RPM) | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.1. LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.2. LÍMITE SUPERIOR:150 0 MAYOR | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5. TIEMPO INSPIRATORIO (S). | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.1. LÍMITE INFERIOR: 0.3 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.2. LÍMITE SUPERIOR: 9.9 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.6. CON MESETA INSPIRATORIA, DE PLATEAU O PAUSA INSPIRATORIA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.7. CON PAUSA ESPIRATORIA DE 0 A 2 S O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.8. FIO2 (%): | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.8.1. LÍMITE INFERIOR: 21 | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.8.2. LÍMITE SUPERIOR: 100. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.9. CON RESPIRACIÓN MANUAL. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.10. PEEP/CPAP (CMH2O): 1.3.10.1.LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR. 1.3.10.2.LÍMITE SUPERIOR: 60 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.11. PRESIÓN SOPORTE (PSV), PRESIÓN ASISTIDA O ASB (CMH2O): 1.3.11.1.LÍMITE INFERIOR: 0. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.11.2.LÍMITE SUPERIOR: 99 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.12. PRESIÓN MEDIA EN LAS VÍAS AÉREAS (CMH20 O MBAR) | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.12.1. LÍMITE INFERIOR: 5 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.12.2. LÍMITE SUPERIOR: 60 O MAYOR | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.13. FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ) | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.13.1. LÍMITE INFERIOR: 2 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.13.2. LÍMITE SUPERIOR: 20 O MAYOR | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.14. AMPLITUD (CMH20 O MBAR, O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA). | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.14.1. LÍMITE INFERIOR: 1 O MENOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.14.2. LÍMITE SUPERIOR: 100 O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.15. SALIDA PARA NEBULIZADOR O NEBULIZADOR SINCRÓNICO, ULTRASÓNICO O ELÉCTRICO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.16. MECANISMO DE DISPARO O TRIGGER POR FLUJO DE 1 A 20 LPM POR PRESIÓN DE 1 A 20 CMH2O. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.17. SENSIBILIDAD ESPIRATORIA O TERMINACIÓN DE LA FASE INSPIRATORIA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.18. BIAS FLOW, FLUJO BASE, CONTINUO O CPAP. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.19. AJUSTE DE RAMPA DE PRESIÓN, RISE TIME, RETARDO INSPIRATORIO, RAMPA O INCREMENTO DE LA PENDIENTE DE PRESIÓN. | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.20. FUNCIÓN DE 100% DE O2 DE 3 MINUTOS O MAYOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4. MODOS VENTILATORIOS:
1.4.1. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR VOLUMEN. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2. VENTILACIÓN ASISTO CONTROLADA Y SIMV CONTROLADA POR PRESIÓN. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3. PRESIÓN SOPORTE (PSV) O PRESIÓN ASISTIDA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4. CPAP O ESPONTÁNEO CON LÍNEA DE BASE ELEVADA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5. RESPALDO EN CASO DE APNEA DE ACUERDO AL MODO VENTILATORIO, POR VOLUMEN O POR PRESIÓN. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6. VENTILACIÓN NO INVASIVA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.7. VENTILACION REGULADA POR PRESION Y CON GARANTIA EN VOLUMEN MANUAL O AUTOMATICA EN ASISTO/CONTROL Y SIMV (VOLUMEN GARANTIZADO | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.8. RESPIRACION ESPONTANEA EN DOS NIVELES DE PRESION (BILEVEL, BIFASICO O DUOPAP O BIVENT O BIPAP) Y VENTILACION CON LIBERACION DE PRESION EN VIAS AEREAS (APRV). | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.9. VENTILACIÓN EN DOS NIVELES DE PRESIÓN PARA EL MODO DE VENTILACIÓN NO INVASIVA (VNI). | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.10. VENTILACION CPR | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.11. VENTILACION ADAPTATIVA O AUTOMODE | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.12. VENTILACION EN ALTA FRECUENCIA (SHFV) | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.13. VENTILACION EN ALTA FRECUENCIA CON MODO CONVENCIONAL (DHFV) | Referencia Catálogo/Manual:
1.5. PARÁMETROS MONITORIZADOS:
1.5.1.PRESIÓN INSPIRATORIA PICO O MÁXIMA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.2. PRESIÓN MEDIA EN VÍAS AÉREAS. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.3. PRESIÓN DE MESETA O PLATEAU | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.4. PEEP. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.5. FRECUENCIA RESPIRATORIA RPM | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.6. VOLUMEN MINUTO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.7. RELACIÓN I:E. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.8. VOLUMEN CORRIENTE EXHALADO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.9. FIO2. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.10. AMPLITUD O PORCENTAJE DE LA PRESIÓN MEDIA | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.11. FRECUENCIA RESPIRATORIA (HZ). | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.12. INDICADOR DE HORAS DE USO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.13. INDICADOR DE BATERÍA DE RESPALDO EN USO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.14. CÁLCULO DE DISTENSIBILIDAD O COMPLIANCE. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.15. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.16. DESPLIEGUE DE CURVAS DE PRESION TRANSPULMONAR O PRESION ESOFAGICA O PRESION TRAQUEAL O EDI | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.17. DESPLIEGUE DE 3 CURVAS DE VENTILACIÓN DE FORMA SIMULTÁNEA. 1.5.17.1.VOLUMEN-TIEMPO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.17.2. FLUJO-TIEMPO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.17.3. PRESIÓN-TIEMPO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.18. DESPLIEGUE DE AL MENOS 2 LAZOS O LOOPS Y 3 CURVAS DE VENTILACION DE FORMA SIMULTÁNEA | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.19. CAPACIDAD DE ALMACENAR EVENTOS RELACIONADOS CON LOS PARÁMETROS VENTILATORIOS SELECCIONADOS Y TENDENCIAS DE AL MENOS 72 HORAS. | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.20. MEDICIÓN DE AUTOPEEP O PEEPTOTAL. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6. ALARMAS: | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1. AUDIBLES Y VISUALES, AMBAS PRIORIZADAS EN TRES NIVELES. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2. PRESIÓN INSPIRATORIA ALTA Y BAJA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3. PEEP BAJO O DESCONEXIÓN DEL PACIENTE. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4. APNEA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5. VOLUMEN MINUTO Y/O CORRIENTE (ALTA Y BAJO) | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6. FRECUENCIA RESPIRATORIA ALTA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.7. FIO2 ALTA Y BAJA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.8. BAJA PRESIÓN DEL SUMINISTRO DE GASES. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.9. FALTA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.10. BATERÍA BAJA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.11. VENTILADOR INOPERANTE O FALLA DEL VENTILADOR. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.12. SILENCIO DE ALARMA. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
1.7.1. MEZCLADOR DE AIRE-OXÍGENO INTERNO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2. MONITOREO DE FI02 INTERNO O INTEGRADO. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3. SENSOR DE FLUJO REUSABLE. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4. CON SISTEMA DE COMPENSACIÓN DE FUGAS. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.5. BATERÍA DE RESPALDO INTERNA, CON DURACIÓN DE 60 MINUTOS DE RESPALDO COMO MÍNIMO | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.6. HUMIDIFICADOR · SERVOCONTROLADO PARA USO CON CALENTADOR DE TUBO SENCILLO O DUAL; CON SENSOR DE TEMPERATURA SENCILLO O DUAL DE SOPORTE AL VENTILADOR | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.7. TODO EL SISTEMA EN IDIOMA ESPAÑOL. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.8. SISTEMA DE SELECCIÓN Y AJUSTE DE LOS VALORES DE TODOS LOS PARÁMETROS DE CONTROL. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9. SUMINISTRO DE GASES DESDE TOMA MURAL | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.1. AIRE. · | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.9.2. OXIGENO. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 Base rodable para el equipo con sistema de freno en al menos dos ruedas.
2.2 Conexiones de mangueras de acuerdo a cada unidad solicitante al momento de licitar.
2.3 Pulmón de prueba adulto / pediátrico.
3.- CONSUMIBLES:
Circuito de paciente adulto / pediátrico desechable libre de látex (incluye: adaptadores y conectores; tapones, diafragma, tubos de conexión y trampas de agua, en caso de requerirse).
Filtro de bacterias desechable, en caso de que la marca así lo requiera.
Cámaras de humidificación reusables o desechables adultos / pediátricas, en caso de que la marca así lo requiera.
Sensor de temperatura para el humidificador, en caso de que la marca así lo requiera.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## ELECT-531.328.0165
No. FICHA TÉCNICA: | ELECT-531.328.0165
CLAVE: | 531. 328.0165
INSUMO: | UNIDAD DE ELECTROCIRUGÍA CON COAGULADOR DE ARGON
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Unidad de Electrocirugía controlada por medio de microprocesador o microcontrolador con 2 salidas monopolares y 1 salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- Salida Monopolar:
2.1.- Con corte puro con potencia mínima de 300 watts | Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Con mezcla, blend y/o modo con potencia mínima de 200 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
2.3 .-Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 120 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.- Salida Bipolar:
3.1.- con coagulación con potencia de salida mínima de 70 watts. | Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
4.- Monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno:
4.1.- Alarma visual y audible que se activa cuando existe un falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado al generador. | Referencia Catálogo/Manual:
4.2.- Interrupción de la corriente de salida si se detecta una condición de falla. | Referencia Catálogo/Manual:
5.- Frecuencia de salida mayor o igual a 300kHz | Referencia Catálogo/Manual:
6.- Activación de la unidad:
6.1.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar . | Referencia Catálogo/Manual:
6.2.-Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
7.- Indicadores digitales para modo monopolar y bipolar. | Referencia Catálogo/Manual:
8.- Coagulador de argón:
8.1.- Módulo externo ó integrado a la unidad principal | Referencia Catálogo/Manual:
8.2.- Con regulación del flujo de gas argón de acuerdo al instrumento usado. | Referencia Catálogo/Manual:
8.3.- Con capacidad mínima de conexión de un tanque de argón, con purga de la línea. | Referencia Catálogo/Manual:
8.4.- Con alarma audible o visual de nivel bajo de gas. | Referencia Catálogo/Manual:
9.- Tanque contenedor de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. | Referencia Catálogo/Manual:
10.- Regulador de presión de gas argón de acuerdo al equipo ofertado. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Carro para transporte del equipo.
2.2.- Pedal monopolar para corte y coagulación.
2.3.- Pedal bipolar.
2.3.- Lápiz para aplicación de argón.
2.4.-Sonda para aplicación endoscópica flexible con cable de conexión.
2.5.- Placa de retorno de paciente con cable de conexión.
2.6.-Aplicador para argón para cirugía abierta.
2.7.- Lápiz con electrodo de cuchilla.
2.8.- Pinza bipolar tipo bayoneta o recta con cable de conexión.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Placas de retorno desechables con cable de conexión.
3.2.- Lápiz monopolar desechable.
3.3.- Cable de conexión para instrumento bipolar.
3.4.- Sonda para aplicación endoscópica flexible.
3.5 Aplicador para argón para cirugía abierta.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## MONI-RES-SSS-001
No. FICHA TÉCNICA: | MONI-RES-SSS-001
CLAVE:
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES PARA RESONANCIA MAGNETICA
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor con pantalla de 10 pulgadas como mínimo. | Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con compatibilidad con resonancias de 1.5 y 3 teslas | Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. | Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior | Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador. | Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla: | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 3 curvas simultáneas. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros: | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- ECG | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Pletismografía. | Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.3- Respiración. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de: | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno. | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media). | Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos cuatro). | Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Que cubra uso pediatrico y adulto. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita modificar los límites de alarma superior e inferior de todos los parámetros de manera automática, tomando como referencia los signos vitales del paciente: | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Saturación de oxígeno. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.2.- Frecuencia cardiaca. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media). | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.4.- Temperatura. | Referencia Catálogo/Manual:
1.10.5.- Frecuencia respiratoria. | Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Alarma por desaturación o similar. | Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarma de apnea. | Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor. | Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con silenciador de alarmas. | Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Despliegue en pantalla del estado de la batería con carga restante. | Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Al menos 2 horas de funcionamiento mediante batería. | Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Sistema para fijación de cada monitor: Carro trasportador compatible con resonancia magnetica
2.2.- Accesorios para adulto / pediátrico:
2.2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal reusables para oximetría de pulso.
2.2.2.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
2.2.3.- Un cable troncal y un cable de paciente para ecg de al menos cinco puntas.
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ecg de al menos diez puntas.
3.- CONSUMIBLES:
4
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.

## FACO-531.661.0079
No. FICHA TÉCNICA: | FACO-531.661.0079
CLAVE: | 531.661.0079
INSUMO: | Unidad de facoemulsión
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.1.- APARATO PARA EXTRACCIÓN DE CATARATA, POR FACOFRAGMENTACIÓN
Referencia Catálogo/Manual:
1.2. 1.- PUNTA DE FACOEMULSIFICACIÓN DE 30° Y 45º. CON DIAMETRO DE 0.9 A 1.1 MM
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2.- PIEZA DE MANO PARA SISTEMA DE ULTRASONIDO OZIL
1.2.1.- PARA FACOEMULSIFICACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.1.- TIPO PIEZOELÉCTRICO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.2.- TITANIO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.3.- ESTERILIZABLE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- CON SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AL MENOS DOS DE LOS SIGUIENTES:
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.1.- BYPASS.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.2.- AIRE.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.3.- AGUA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.4.- PASIVO
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- SISTEMA DE ULTRASONIDO TORSIONAL
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1.- FRECUENCIA MÍNIMO EN EL RANGO DE 25-55 KHZ.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- MODO DE PULSO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.- MODOS DE OPERACIÓN:
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.1.- PULSADO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.2.- LINEAR CONTINUO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.3.- RÁFAGA EXPONENCIAL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.4.- CONTROLADO DE FORMA FIJA O LINEAL POR PEDAL
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- SISTEMA DE IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.- PIEZA DE MANO IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN DE PUNTA INTERCAMBIABLE CON MANGA O CAMISA DE SILICÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.1.- DIÁMETRO DEL PUERTO DE 0.2-0.5 MM.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.2.- PUNTA CON PUERTO CURVA DE I/A.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.1.3.- PUNTA CON PUERTO A 90° DE I/A.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- BOMBA PERISTÁLTICA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- IRRIGACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.1.- POR GRAVEDAD.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.2.- POSTE DE INFUSIÓN CONTROLADO POR PEDAL.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.3.- DESPLIEGUE VISUAL DE FLUJO Y FACOEMULSIFICACIÓN
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- MÁXIMO VACÍO ENTRE 500 Y 700 MMHG.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- MÉTODO DE REFLUJO ASISTIDO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- PEDAL PROGRAMABLE, QUE CONTROLE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- PANTALLA TÁCTIL O MATRIZ ACTIVA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- ALARMAS AUDIBLES Y VISUALES DE ERROR O FALLA DURANTE LA OPERACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- LLAVE(S) O PINZA(S) PARA PUNTAS DE FACOEMULSIFICACIÓN E IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- SOPORTE RODABLE CON POSTE DE INFUSIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- MANGAS O CAMISAS DE IRRIGACIÓN CON ACOLPADOR TÉRMICO, CON CÁMARA DE PRUEBA.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- PUNTAS DE CAUTERIO BIPOLAR.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- JUEGO DE TUBERÍA PARA IRRIGACIÓN Y ASPIRACIÓN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- RESERVORIO DE PLÁSTICO O CASSETTE.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 SEGÚN MARCA Y MODELO
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## MONIT-BAS-531.619.0403
No. FICHA TÉCNICA: | MONIT-BAS-531.619.0403 | Indice
CLAVE: | 531.619.0403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES BASICO (CON BASE Y PEDESTAL)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación. Con capacidad de manejar 3 y 5 derivaciones asi como hacer la deteccion automatica de las mismas
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta)
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración. Con rangos de 0 a 120 respiraciones por minuto como minimo
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con capacidad a futuro de registrador térmico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- De al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.23.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.24.- Capacidad de crecimiento modular a 2 canales de presión invasiva adicionales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.25.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 4 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.26.- Con puerto VGA para monitor externo
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y un sensor tipo dedal reusables para oximetría de pulso para adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie).
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto con conector para el brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos tres puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG adulto / pediátrico.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
Firma de Representante Legal

## UNIELECGEN531.328.0116
No. FICHA TÉCNICA: | UNIELECGEN531.328.0116
CLAVE: | 531.328.0116
INSUMO: | UNIDAD DE ELECTROCIRUGIA DE USO GENERAL
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
NOMBRE OFERENTE:
1.1.- - Unidad de electrocirugía avanzada con sellado o termofusión de vasos controlada por medio de microprocesador salidas de energía monopolar, bipolar y sellado de vasos (bipolar modificado).
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Salida Monopolar:
1.2.1.- Corte puro con potencia de salida de 300 Watts o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Mezcla o blend con potencia mínima de 200 Watts.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Con al menos dos modos de coagulación monopolar con potencia mínima de 110 Watts.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida Bipolar:
1.3.1.- Con coagulación con potencia de salida mínima de 90 watts
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2.- Con control independiente para selección de potencia en modo bipolar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Salida para sellado o termofusión de vasos (bipolar modificado)
1.4.1.- Con salida independiente para sellado o termofusión de vasos
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.2.- Memoria interna para reconocimiento de los instrumentos
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.3.- Formación de sellos que soportan 400 mmHg o más sin depender de trombos
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.4.- Capacidad de medir la impedancia de los tejidos y hacer una selección continua del nivel de energía de salida, trabaja de forma dinámica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.5.- Capacidad de sellado de vasos de hasta 7 mm de diámetro, generando daño térmico lateral menor de 3 mm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.6.- Alarma audible de finalización de sellado de vasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Pantalla LCD o tecnología superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Despliegue numérico y de funciones en pantalla de:
1.6.1.- Potencia de salida monopolar
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.2.- Potencia de salida bipolar
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.3.- Indicador de activación de sellado de vasos (bipolar modificado).
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.4.- Indicador del modo en uso
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.5.- Indicador de monitorización de la calidad del contacto del electrodo de retorno
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.6.- Indicador de errores.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Activación de la unidad:
1.7.1.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida monopolar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida bipolar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Por medio del instrumento y/o pedal en salida de sellado de vasos (bipolar modificado)
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Indicadores audibles y visibles al accionar cualquiera de los modos del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Alarmas audibles y visibles de:
1.9.1.- Falla en alguno de los modos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.2.- Falso contacto del electrodo de retorno con el paciente o que no este conectado a la unidad.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.3.- Interrupción del ciclo de sellado de vasos
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.4.- Fallas durante la formación del sello de los vasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Pedal bipolar
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Pedal monopolar
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Carro para soporte y traslado del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Pinza bipolar recta y de bayoneta.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Carro para transporte del equipo de la misma marca del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Pedal monopolar para corte y coagulación.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- Pedal bipolar.
2.4.- 5 piezas de lápiz con electrodo de cuchilla.
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.- 5 piezas de pinza bipolar tipo bayoneta y 5 piezas de recta con cable de conexión.
Referencia Catálogo/Manual:
2.6.- 4 Placas de retorno de paciente con cable de conexión, desechables.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 2000 piezas de placas de retorno desechables con cable de conexión.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- 20 piezas de lápiz monopolar desechable.
Referencia Catálogo/Manual:
3.3.-Cable de conexión para instrumento bipolar
Referencia Catálogo/Manual:
3.4.- Electrodos monopolares desechables de 10 piezas de navaja, 10 piezas de asa, 10 piezas de bola y 10 piezas de aguja.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## TOMSI-531.829.0276
No. FICHA TÉCNICA: | TOMSI-531.829.0276
CLAVE: | 531.829.0276
INSUMO: | Sistema de planificación del tratamiento de radioterapia. (Tomógrafo Simulador)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1 Equipo de tomografía computarizada con un tiempo de rastreo helicoidal y axial en giro completo de 360 grados a 0.44 segundos o menor
Referencia Catálogo/Manual:
1.2 De 32 cortes en un giro completo de 360º.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3 Gantry
1.3.1. Angulación de +/- 30 grados ó mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2. Apertura de 85 cm. o mayor y campo de visión FOV de 60 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4. Sistema de rayos X:
1.4.1. Tubo de rayos X con capacidad de almacenamiento de calor en el ánodo de 8MHU o mayor nominales sin efecto de reconstrucción iterativa o mayor y generador de 75 kW o mayor nominales sin efecto de reconstrucción iterativa.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5 Con un espesor de corte menor o igual a 0.750 mm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6 Reconstrucción de imágenes en tiempo real de 30 imágenes por segundo o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7 Resolución espacial con un mínimo de 16 lp/cm. o mayor a 0% MTF.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8. Estación de adquisición:
1.8.1. Dos Monitores a color de 19" o mayor, matriz de despliegue de 1024 X 1024 o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2. Capacidad de almacenaje de imágenes en disco duro de 360 Gb o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3 Quemador de CD o DVD.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4. DICOM RT media (viewer o removible), print, query/retrieve, storage y worklist
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5 Protocolos para pediatría.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6 Software para modulación y ahorro de dosis en tiempo real.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7 Seguimiento automático del bolo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.8 UPS para el equipo de cómputo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.9 Reconstrucción iterativa que pueda reducir la dosis del 70% o mayor e incrementar la resolución espacial 50% o mayor, con tiempo de reconstrucción menor a 1 minuto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9 Reconstrucción de conjunto de cortes tridimensionales o 3D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10 Reconstrucción de imagen MPR en tiempo real.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11 Reconstrucción de imagen MIP.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12 Software con herramientas para asistir en la localización de isocentros de tumoraciones y simulación de TC simple
Referencia Catálogo/Manual:
1.13 Herramientas pulmonares para oncología, para la adquisición de imágenes de TC en 4D
Referencia Catálogo/Manual:
1.14 Adquisición de imágenes con sincronización pulmonar
Referencia Catálogo/Manual:
1.15 Matriz de adquisición de datos y de despliegue de 1024x1024 para ambos casos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16 Cobertura del detector de 2.4 cm o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17 Láseres de posicionamiento especiales para radioterapia, con fijación a techo /muros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18 Sistema integral de ubicación del paciente para aumentar la efectividad del tratamiento y asegurar la máxima eficacia clínica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19 Mesa plana de paciente con resistencia de 290 kg o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.1. Que cumpla la especificación en oncología TG66.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20 Accesorios para posicionamiento de estudios tomográficos para adultos y pediátricos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21 Juego de fantomas para control de calidad.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1 Los requeridos para su correcto funcionamiento
3.- CONSUMIBLES:
3.1 Los requeridos para su funcionamiento
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- El proveedor debera contemplar todas las adecuaciones necesarias (eléctricas, mecánicas, etc) necesarias para la puesta en marcha y el buen funcionamiento del equipo ofertado (transformador, interruptores termomagnéticos, centros de carga, tableros, cableado, sistema de tierra, etc.)
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- El proveedor debe de contemplar en su propuesta la desisntalación y movimiento del equipo con el que cuenta actualmente la unidad.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## ULTRA-531.924.0031
No. FICHA TÉCNICA: | ULTRA-531.924.0031
CLAVE: | 531.924.0031
INSUMO: | Ultrasonógrafo.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor LED de 20 pulgadas o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con cuatro puertos para conexión de transductor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Con trackball o touchpad integrado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Teclado alfanumerico integrado al tablero de control con interfase en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Unidad de almacenamiento interno de 1 TB o mayor
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Ajuste de la Curva de ganancia TGC mediante ocho segmentos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Modos de operación: B , M /M color, Doppler Color, Doppler pulsado, Doppler continuo, 4D.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Sistema de mapeo a color angio power Doppler.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Imágenes armónicas en modo B y color en las variables: penetración resolución o inversión de pulsos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.-Con memoria de imagen cuadro por cuadro o cine loop en color blanco y negro y cine espectral.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Zoom de por lo menos 10x.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Control de ganancia y ajuste de la curva.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.-Salida de video: HDMI, VGA, DVI, AUDIO.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Batería integrada de litio que permita trabajo continuo de 60 min o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con software que permita la transferencia de imágenes clinicas del ultrasonido a equipo de computo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Que cuente con la capacidad de crecer a elastografía de toque natural.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- 1 Transductor multifrecuencia convexo con un ancho de banda en el rango de 1.2 a 5.5 MHz o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- 1 Transductor multifrecuencia lineal con un ancho de banda en el rango de 2.00 a 13.00 MHz o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 Los requeridos para su funcionamiento
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## LAMEXA-531.562.1457
No. FICHA TÉCNICA: | LAMEXA-531.562.1457
CLAVE: | 531.562.1457
INSUMO: | Lámpara de examinación con fuente de luz de fibra óptica
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Lámpara de examinación de un LED, cabezal pequeño.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Fuente de luz con LED blanco
1.3.- Intensidad de luz de 20,000 luxes como mínimo a una distancia entre 40 y 60 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Temperatura de color de 4500 grados kelvin como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Tiempo de vida útil del led 50,000 horas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Cabezal de iluminación compacta.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Longitud del brazo flexible de 79 cm como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con diámetro de iluminación variable en el rango de 4 a 25 cm como mínimo a una distancia de 40 cm.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Soporte con base rodable de 5 ruedas, con almenos 2 ruedas con freno.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120v AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001. o ISO 13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO 9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## ASPIR-531.081.0014
No. FICHA TÉCNICA: | ASPIR-531.081.0014
CLAVE: | 531.081.0014
INSUMO: | Aspirador portátil para succión contínua.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Aspirador portátil de succión continua.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Modo de operación continuo.
1.3.- Funcionamiento por medio de bomba: de pistón, diafragma o vena rotatoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Con un flujo mayor a 25 l/min.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Panel de control para encendido, apagado y regulación del nivel de succión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Regulación del nivel de succión por por válvula o control electrónico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.1.- Sistema de seguridad que evite rebosamiento de líquidos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Ajuste de la presión de succión de 0 a 550 mmHg o su equivalente (73 kPa, 733 mbar o 21.6 inHg) o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Nivel máximo de ruido 60dB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Con recipiente de vidrio o plástico reusable.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Capacidad total de recolección de 1 l como mínimo
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Con protección de sobre flujo y filtro hidrofóbico.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Con filtro antibacterial en la salida del aire.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Con gabinete o base rodable con sistema de freno en al menos dos ruedas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Con mangueras, conectores y adaptadores que permitan el uso inmediato del aspirador.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Batería.
1.15.1.- Recargable
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.2.- Tiempo de uso contínuo mínimo de 45 min.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.3.- Alarma audible y/o visual de batería baja.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Recipientes de vidrio o plástico autoclavables graduados igual o mayor a 1 l (2 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Mangueras (5 metros).
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.-Conectores (6 conectores).
Referencia Catálogo/Manual:
2.4.-Adaptadores (5 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
2.5.-Cable de conexión para vehículo a 12 V.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Recipientes o bolsas desechables (20 piezas)
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Filtros antibacterial e hidrofóbico (5 piezas).
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Refacciones: Las unidades médicas las seleccionarán de acuerdo a sus necesidades.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1. 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## GLUCO-531.345.0016
No. FICHA TÉCNICA: | GLUCO-531.345.0016
CLAVE: | 531.345.0016
INSUMO: | Analizadores. Glucómetro.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Equipo portátil para medir la concentración de glucosa en sangre utilizando tiras reactivas y sangre capilar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Método de medición: electroquímico, reflactancia, biosensor, colorimetría o absorbancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Capacidad de medición de 20 a 450 mg/dl, o mayor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Volumen de muestra máximo de 10 microlitros.
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Con pantalla de cristal líquido.
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Dispositivo de punción semiautomática para la obtención de muestras de sangre capilar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Tiempo de prueba: máximo 45 segundos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Con capacidad de memoria de al menos 150 pruebas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Sin pérdida de memoria si la batería es removida.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Indicador visual de batería baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.11.- Baterías desechables asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Temperatura de operación de 10 ° a 40 ° +/- 5 ° C.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.-Estuche o guarda del equipo
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Cien (100) tiras reactivas para glucómetro, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
3.2.- Cien (100) lancetas, asegurando su compatibilidad con la marca y modelo del equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- No aplica
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## ULTRAPOR-531.924.0031
No. FICHA TÉCNICA: | ULTRAPOR-531.924.0031
CLAVE: | 531.924.0031
INSUMO: | Ultrasonógrafo. (Portatil)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Unidad principal de ultrasonógrafo portatil, que debe de tener:
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.1- Monitor LCD de 15 pulgadas tolerancia +/- 5%
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.2- Dos conectores de transductor
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.3.- Doppler de onda de pulso incluye alta frecuencia de repetición pulsada
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.4.- Imagen de flujo Doppler de potencia direccional/de color/potencia
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.5.- Modo color M
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.6.- Disco duro de 1 TB y gestión de información del paciente
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.7.- Imágenes de supresión de manchas
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.8.- Imágenes armónicas de cambio de fase
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.9.- Imagen trapezoidal
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.10.- TGC de 8 segmentos
Referencia Catálogo/Manual:
1.1.11.- Opción de preajuste, medición, comentario, marca corporal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Software
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.1.- Software de optimización de imagen automática
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.2.- Imágenes panorámicas en tiempo real
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.3.- Elastografía
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.4.- Opción de mejora de visualización
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.5.- 3D a mano alzada
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.6.- Medición automática del grosor íntima-media, el paquete vascular debe configurarse al mismo tiempo
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Batería de iones de litio
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- 1 Transductor convexo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3.- 1 Transductor convexo endocavitario
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1 Los requeridos para su funcionamiento
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.2.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## LARINGO-531.568.0057
No. FICHA TÉCNICA: | LARINGO-531.568.0057
CLAVE: | 531.568.0057
INSUMO: | Laringoscopio.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Oftalmoscopio
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Otoscopio
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Espéculos reusables
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Rinoscopio
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.-. Mango de acero
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.-. Lámpara laíngea
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Espejos laríngeos
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.-. Depresor de lengua
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.-Baterías recargables según equipo.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.- Cargador de baterías
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- Según equipo
4.- REFACCIONES:
4.1.- 1 foco de repuesto
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- No requiere.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## MONIRA-531.619.0056
No. FICHA TÉCNICA: | MONIRA-531.619.0056
CLAVE: | 531.619.0056
INSUMO: | Monitor de radiación
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:

## MONRADIA-531.619.0056
No. FICHA TÉCNICA: | MONRADIA-531.619.0056
CLAVE: | 531.619.0056
INSUMO: | Monitor de Radiación
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NUMERO:
EVALUACIÓN:
VALIDACIÓN ÁREA SOLICITANTE:
OBSERVACIONES:
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.- Monitor de radiación de área que permita un continuo monitoreo de pared para vigilancia de los niveles de radiación gama con despliegue del nivel de radiación.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- Con despligue del nievel de radioación
Referencia Catálogo/Manual:
3.- Con sistema de luz brillante, con codigo de colores para reconocimiento visual a mediana distancia.
Referencia Catálogo/Manual:
4.- Control ajustable. Niveles de indicadores de disparo
Referencia Catálogo/Manual:
5. Alarmas:
5.1 Que emita señales audibles y/o visibles
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
Batería con cargador
3.- CONSUMIBLES:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.2.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal