## ANEXO I SET PARA INFUSION
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-LPIP-015-2023
ANEXO I
TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA INFUSION
CONS. | CLAVE SSS | SETS PARA BOMBAS | CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS | CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES | MARCA | MODELO | PAIS DE ORIGEN
1 | 25401.1887 | Línea de infusión ESTANDAR libre de DEHP y de látex, con filtro de 15 micras y puerto de inyección que no requiere aguja para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico, libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; puerto de inyección en “Y” libre de latex que no requiere agujas, conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml | 2937 | 42545
2 | 25401.1888 | Línea de TRANSFUSIÓN libre de DEHP y de látex, con filtro de 200 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta sin entrada de aire filtrado; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 200 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable.LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml | 245 | 3000
3 | 25401.1889 | Línea de infusión LIBRE DE PVC, DEHP y LATEX para QUIMIOTERAPIA y soluciones que requieren filtro de 0.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo libre de PCV y de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 0.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable.LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, Silicón | 400 | 6500
4 | 25401.189 | Línea de infusión para ADMINISTRACIÓN DE VOLÚMENES MEDIDOS con bureta graduada de 150 ml, portal de inyección y filtro de 15 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; clip tipo Robson; Bureta graduada de 150 ml con entrada de aire protegida por un filtro antibacterial y tapón, portal de inyección que no requiere aguja; cámara de goteo transparente y flexible con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; puerto de inyección en “Y” libre de látex que no requiere aguja ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable. LONGITUD APROXIMADA: ~ 300 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml (sin tomar en cuenta el volumen de la bureta) | 385 | 4800
5 | 25401.1891 | Línea de infusión FOTOSENSIBLE LIBRE DE PVC, DEHP y LATEX para medicamentos sensibles a la luz e incompatibles con cloruro de polivinilo con filtro de 15 micras, para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo flexible con protección de luz y filtro de 15 micras; tubo libre de PVC y DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; conector Luer Lock macho girable.LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm. VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml. MATERIALES PRINCIPALES: PUR, PP, Silicón. | 780 | 12000
6 | 25401.1892 | Línea de infusión LIBRE DE DEHP y LATEX para NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL con filtro de 1.2 micras para usarse con bomba de infusión volumétrica. Estéril, desechable, atóxico y libre de pirógenos. Consta de: Bayoneta con entrada de aire filtrado y tapón; cámara de goteo transparente, flexible y con filtro de 15 micras; tubo de PVC libre de DEHP; regulador de flujo de rodillo; segmento de silicón calibrado; clamp de seguridad anti flujo libre que junto con la bomba previene flujo libre accidental hacia el paciente; filtro antibacterial y eliminador de aire de 1.2 micras ensamblado en la línea; conector Luer Lock macho girable.LONGITUD APROXIMADA: ~ 285 cm VOLUMEN DE PURGA APROXIMADO: ~ 25 ml | 150 | 2000
|  |  | 4897 | 70845
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

## ANEXO I SET PARA PERFUSION
SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
SSS-LPIP-015-2023
ANEXO I
TÉCNICO
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PERFUSION
CONS. | CLAVE SSS | SETS PARA BOMBAS | CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÍNIMOS | CANTIDAD TOTAL DE INSUMOS MÁXIMOS ANUALES | MARCA | MODELO | PAIS DE ORIGEN
1 | 25401.1894 | SET DE PERFUSORA.- EXTENSIÓN DE BAJO VOLUMEN DE PURGA (1.5 ML), PARA USARSE CON BOMBA DE JERINGA; DE PLÁSTICO GRADO MÉDICO ESTÉRIL, PVC,DESECHABLE, LIBRE DE LÁTEX Y DEHP, CON LONGITUD DE 200 CM, DIÁMETRO EXTERNO DE 0.9 MM, MECANISMO CON MEMBRANA SENSIBLE A FLUIDOS Y CONEXIÓN LUER LOCK. | 690 | 10001
|  |  | 690 | 10001
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL