## Hoja1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
SSS-LA-002-2018
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
ANEXO II
RENGLÓN | ÁREA | CLAVE DE CUADRO BASICO | NOMBRE DEL EQUIPO CONFORME AL CUADRO BÁSICO | CANTIDAD | ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS | COSTO UNITARIO | TOTAL
1 | IMAGENOLOGIA | 531.254.0049 | UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA ESTUDIOS AVANZADOS DE 16 CORTES | 1 | CONJUNTO DE APARATOS PARA DIAGNÓSTICO MEDIANTE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, CON UNA CÁMARA DE EXPLORACIÓN SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PERMITIR LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. INCLUYE CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTORES OPUESTOS CON DISPOSICIÓN ANULAR FIJA, SENCILLA O MÚLTIPLE, O CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTOR OPUESTO QUE GIRAN RÁPIDAMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DEL EJE CENTRAL DENTRO DE LA ZONA DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE LA CÁMARA DE EXPLORACIÓN. PUEDE PRODUCIR IMÁGENES BIDIMENSIONALES O TRIDIMENSIONALES TRANSVERSALES (TOMOGRÁFICAS), INCLUIDA LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL U OTRAS APLICACIONES ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN MÚLTIPLES ÁNGULOS ESPECIFICADOS EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CUERPO. PUEDE UTILIZAR DIVERSAS TÉCNICAS DIGITALES PARA JUNTAR LA INFORMACIÓN, RECONSTRUIR Y VISUALIZAR LAS IMÁGENES. DESCRIPCIÓN: 1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 0.8 SEGUNDOS O MENOR, APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO. 2.- DE 16 CORTES O 20 CORTES EN UN GIRO COMPLETO DE 360º DE CUERPO ENTERO. 3.-GANTRY: 3.1.- ANGULACIÓN DE +/- 30 GRADOS Ó MAYOR. 3.2.- APERTURA DE 70 CM. O MAYOR. 4.-TUBO DE RAYOS X: 4.1.1.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 5 MHU O MAYOR CON RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA. 5.- CON UN ESPESOR DE CORTE MENOR O IGUAL A 0.5 MM X 16 CORTES EN HELICOIDAL. 6.- RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE 6 IMÁGENES O MAYOR POR SEGUNDO. 7.- RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 15 LP/CM. O MAYOR A 0% MTF. 8.- MESA DE PACIENTE CON CAPACIDAD DE SOPORTE DE 200 KGS O MAYOR. ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN: 9.1.- MONITOR A COLOR DE 19 " O MAYOR, MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1024 X 1024 O MAYOR. 9.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR. 9.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 9.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 9.5.- PROTOCOLOS PARA PEDIATRÍA. 9.6.- SOFTWARE PARA MODULACIÓN Y AHORRO DE DOSIS EN TIEMPO REAL. 9.7.- SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL BOLO. 9.8.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 10.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES O 3D. 11.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MPR EN TIEMPO REAL. 12.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MIP. ACCESORIOS: JUEGO DE FANTOMAS PARA CONTROL DE CALIDAD, ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS PEDIÁTRICOS. OPCIONES: 1.-OPCIONALES SOLO APLICABLES EN LA ESTACIÓN DE POST PROCESO 2.- PAQUETE PARA LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA ANÁLISIS VASCULAR. 3.- ENDOSCOPIA VIRTUAL. 4.- PERFUSIÓN CEREBRAL. 5.- PERFUSIÓN MULTIORGANO O CUERPO. 6.- ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO MULTIMODAL: 6.1.- DOS MONITORES DE ALTA RESOLUCIÓN DE 19 " O MAYOR. 6.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 500 GB O MAYOR. 6.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 6.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 6.5.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES VOLUMEN RENDERING. 6.6.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 7.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES O INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA EN APLICACIONES GENERALES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS - CERTIFICADOS: PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485; PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS E ISO 13485 | 0 | 0
2 | IMAGENOLOGIA | 531.341.2479 | UNIDAD RADIOLOGICA PORTATIL (RAYOS X MOVIL DIGITAL) | 1 | CONJUNTO DE APARATOS QUE CONFORMAN UN EQUIPO RADIOGRÁFICO PARA DIAGNÓSTICO, MÓVIL, DE FUNCIONAMIENTO DIGITAL Y USO GENERAL, UTILIZADO EN DIVERSAS APLICACIONES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES PLANARES RUTINARIAS. APLICA TÉCNICAS DIGITALES PARA LA CAPTURA, PRESENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES, Y EL DISEÑO MÓVIL PERMITE QUE FUNCIONE CONECTADO LA RED O MEDIANTE BATERÍA, Y QUE EL TÉCNICO LO PUEDA DIRIGIR O EMPUJAR A DIVERSAS UBICACIONES DENTRO DE UN EDIFICIO O UNIDAD. SE UTILIZA PARA OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN LA CABECERA DEL PACIENTE Y DURANTE PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS O INTERVENCIONISTAS. TIENE UNA CONFIGURACIÓN MODULAR QUE PUEDE ACTUALIZARSE. ESTE GRUPO GENÉRICO DE PRODUCTOS NO INCLUYE EQUIPOS CON FUNCIONES FLUOROSCÓPICAS O TOMOGRÁFICAS. DESCRIPCIÓN: 1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA: 1.1.- POTENCIA DE 12 KW. O MAYOR. 1.2.- CORRIENTE DE 150 MA. O MAYOR. 1.3.- AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 KV. O MENOR A 125 KV. Ó MAYOR EN PASOS DE 1 KV. 1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN DE 3.5 MS. O MENOR A 2 SEG. O MAYOR. 2.- TUBO DE RAYOS X: 2.1.- PUNTO FOCAL DE 1.5 MM. Ó MENOR. 2.2.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 75 KHU. Ó MAYOR. 2.3.- MOVIMIENTO TELESCÓPICO O CONTRAPESADO. 2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO O SOPORTE DEL TUBO DE +90 Y -45° O MAYOR. 3.- DETECTOR DIGITAL PLANO: 3.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN O CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL DE 12 BITS O MAYOR. 3.2.- MATRIZ DE 2000 X 2000 PIXELES Ó MAYOR. 3.3.- PLANO DE SELENIO AMORFO (A-SE) O SILICÓN AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO. 3.4.- TAMAÑO DE 35 CM. X 43 CM. (14" X 17") O 40 CM. O MAYOR X 40 CM. O MAYOR (15.7" O MAYOR X 15.7" O MAYOR) O ÁREA ACTIVA DEL DETECTOR 34.1 CM. X 43 CM. (14" X 17") O MAYOR. 3.5.- TAMAÑO DEL PIXEL DE 200 MICRONES O MENOR. 3.6.- DQE DE 50% O MAYOR O 3.1 LP./MM. O MAYOR.PISO O SID DE 1.80 METROS O MAYOR. 4.- ALTURA DEL FOCO AL PISO O SID DE 1.80 METROS O MAYOR. 5.- RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO. 6.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 3,000 IMÁGENES O 100 GB O MAYOR. 7.- PESO DE 580 KG. O MENOR. 8.- CON O SIN BATERÍAS. 9.- CAJÓN PORTADETECTOR. 10.- DICOM PRINT, DICOM SEND O DICOM EXPORT O DICOM STORAGE Y DICOM WORKLIST. 11.- CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD O USB. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y/O CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 Y/O ISO 13485, FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS PARA PRODUCTO ORIGEN EXTRANJERO. MANDIL PLOMADO. | 0 | 0
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O PROPIETARIO