## 2. MSV inter Neonatal
No. FICHA TÉCNICA: | MSV-NEONA-SSS-001
CLAVE: | 5316190403
INSUMO: | MONITOR DE SIGNOS VITALES INTERMEDIO NEONATAL(CON SOPORTE A PARED)
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Monitor de 12 pulgadas como mínimo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.2.- Con capacidad para conectarse a red de monitoreo.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.- Salida analógica de ECG o sincronía para desfibrilación.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.1- Despliegue simultáneo de al menos 2 curvas, a elegir de 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.2- Función de despliegue simultáneo de hasta 12 derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.3.-Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones monitorizadas
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.4.-Detección de por lo menos 10 arritmias.
Referencia Catálogo/Manual:
1.3.5.-Despliegue numérico de frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.4.- Pantalla a color tecnología TFT, LCD o tecnología superior. Con calidad HD o superior
Referencia Catálogo/Manual:
1.5.- Protección contra descarga de desfibrilador cuando menos 360 Jouls
Referencia Catálogo/Manual:
1.6.- Detección de marcapasos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.- Despliegue de curvas fisiológicas en pantalla:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.1.- Al menos 8 curvas simultáneas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.- Despliegue simultáneo en pantalla del monitor de los siguientes parámetros:
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.1.- Función de despliegue simultáneo de hasta 7 derivaciones a partir de 5 latiguillos.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.2.2.- Monitoreo y despliegue del segmento ST en todas las derivaciones.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.- Pletismografía.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.1.- Despliegue numérico del índice de perfusión.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.2.- Barra indicadora de perfusión en función de un valor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.3.3.- Que mida la saturación parcial de oxígeno en pacientes en movimiento y bajos niveles de perfusión. (indicar tecnología que oferta).
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.- Respiración.
Referencia Catálogo/Manual:
1.7.4.1.- Despliegue de curva de respiración por impedancia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.- Despliegue numérico de:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.1.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.2.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.3.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.- Presión no invasiva (sistólica, diastólica y media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.1.- Modos para la toma de presión: manual y automática a diferentes intervalos de tiempo de medición ajustables (al menos10).
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.4.2.- Con función de venopunción.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.1.- En al menos un canal.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.5.2.- Visualización de la diferencia entre las temperaturas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.- Presión invasiva:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.6.1.- En al menos dos canales.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.- Capnografía:
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.1.- Por medio de mainstream o sidestream o microstream.
Referencia Catálogo/Manual:
1.8.7.2.-Despliegue de curva y valores numéricos inspirado y espirado.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.- Tendencias gráficas y numéricas de 24 horas como mínimo de todos los parámetros, seleccionables por el usuario.
Referencia Catálogo/Manual:
1.9.1.- Que almacene todos los sucesos de la alarma fisiológica.
Referencia Catálogo/Manual:
1.10.- Que cubra uso desde neonato hasta adulto.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.- Alarmas audibles y visibles, priorizadas en al menos tres niveles con función que permita ajustar rápidamente los límites en función de las constantes vitales de cada paciente de manera automática.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.1.- Saturación de oxígeno.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.2.- Frecuencia cardiaca.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.3.- Presión arterial no invasiva (sistólica, diastólica, media).
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.4.- Temperatura.
Referencia Catálogo/Manual:
1.12.5.- Frecuencia respiratoria.
Referencia Catálogo/Manual:
1.13.- Alarma por desaturación o similar.
Referencia Catálogo/Manual:
1.14.- Alarma de apnea.
Referencia Catálogo/Manual:
1.15.- Alarmas del sistema que indiquen el estado de funcionamiento del monitor.
Referencia Catálogo/Manual:
1.16.- Con silenciador de alarmas.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.- Análisis de arritmia.
Referencia Catálogo/Manual:
1.17.1.- Detección de al menos 14 arritmias básicas que cumpla con las siguientes: taquicardia ventricular, asistolia, fibrilación ventricular, frecuencia cardiaca alta, frecuencia cardiaca baja.
Referencia Catálogo/Manual:
1.18.- Interface, menús y mensajes en español.
Referencia Catálogo/Manual:
1.19.- Con al menos 1 puerto USB.
Referencia Catálogo/Manual:
1.20.- Con capacidad de visualización entre monitores conectados a una misma red, cama a cama.
Referencia Catálogo/Manual:
1.21.- Interfaz con otros sistemas que utilizan datos HL7 mediante conexión en serie o LAN.
Referencia Catálogo/Manual:
1.22.- Monitor con funcionamiento mediante batería de al menos 3.5 horas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Un cable troncal y dos sensores tipo dedal, reusables, para oximetría de pulso.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.-Un sensor reusable de temperatura (de piel o superficie) por cada canal.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.1.- Brazalete reusable para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.2.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos de cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.3.- Dos brazaletes reusables para medición de la presión no invasiva, uno adulto y uno pediátrico, una manguera con conector para los brazaletes.
Referencia Catálogo/Manual:
2.2.4.- Un cable troncal y un cable de paciente para ECG de al menos cinco puntas.
Referencia Catálogo/Manual:
2.3 Soporte para pared.
Referencia Catálogo/Manual:
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- 300 electrodos para ECG noenatal
Referencia Catálogo/Manual:
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
Referencia Catálogo/Manual:
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- 120V, 60 Hz. ±10%
Referencia Catálogo/Manual:
5.2.-La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
Referencia Catálogo/Manual:
6.2.- El software de los equipos deberá de estar en idioma español.
Referencia Catálogo/Manual:
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- Durante el período de garantía, la unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado las capacitaciones que requiera en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. Las capacitaciones se podrán solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc.).
Referencia Catálogo/Manual:
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
Referencia Catálogo/Manual:
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
Referencia Catálogo/Manual:
9.2.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
Referencia Catálogo/Manual:
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
Referencia Catálogo/Manual:
103.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
Referencia Catálogo/Manual:
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
Referencia Catálogo/Manual:
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 4. Rayos x portatil
No. FICHA TÉCNICA: | RAYOS X PORTATIL
CLAVE: | 531.341.2479
INSUMO: | UNIDAD RADIOLÓGICA PORTÁTIL.
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA:
1.1.1.- POTENCIA DE 30 KW.
1.1.2.- CORRIENTE DE 400 mA
1.1.3 TIEMPO SELECCIONABLE DE 1ms A 6.3 s.
1.1.4.- AJUSTE DE KILOVOLTAJE PICO DE 40 KV A 125 KV.
1.1.5.- CON 2 O 3 FACTORES DE OPERACIÓN SELECCIONABLE POR EL USUARIO
1.1.6.- MONITOR TACTIL DE 8'' O MAYOR
1.2.- TUBO DE RAYOS X:
1.2.1.- DOS PUNTOS FOCALES DE 1.3 mm Y DE 0.6 mm
1.2.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 100 KHU o mayor.
1.2.3- MOVIMIENTO CONTRAPESADO
1.2.4.- ROTACIÓN DEL TUBO DE +-90°
1.2.5.- INCLINACIÓN DEL TUBO DE -45° + 160 O MAYOR
1.3.- COLIMADOR
1.3.1.- MANUAL CON LUZ AUTOMATICA
1.3.2.- CON ROTACIÓN DE +- 90° O MAYOR
1.4.- ALTURA DE 2 m DEL FOCO AL SUELO.
1.5.- RODAMIENTO CON SISTEMA DE FRENADO
1.6.- CON OPCIÓN DE OPERACIÓN EN MODO MANUAL O APR.
1.7.- CON UN PESO NO MAYOR DE 175 KG
1.8.- CON CAJON PORTACHASISES PARA 6 CASETAS
1.9.- DISEÑO DE 70 CM DE ANCHO X 110 DE LARGO Y 160 CM DE ALTO O MENOR CON COLUMNA PLEGADA
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Mandil plomado o emplomado.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- NO APLICA
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal

## 5 .Rayos x fijo
No. FICHA TÉCNICA: | EQUIPO DE RAYOS X FIJO
CLAVE: | 531.341.2537
INSUMO: | Unidad radiológica digital para estudios de tórax
TIPO: | EQUIPO MÉDICO
NOMBRE OFERENTE:
MARCA:
MODELO:
CANTIDAD OFERTADA:
PAIS DE ORIGEN:
NO. DE REGISTRO SANITARIO:
VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO
CARTA DE APOYO:
CERTIFICADOS DE CALIDAD:
GARANTÍA:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Generador de alta frecuencia:
1.1.1.- Con capacidad de 50 kW. o mayor.
1.1.2.- Con 500 mA. o mayor.
1.1.3.- Con rango de 40 KV a 150 KV o mayor.
1.1.4.- Con incrementos de voltaje de 1KV
1.1.5.- Tiempo de exposición 1 milisegundo ó menor a 3 segundos o mayor.
1.1.6.- Con panel de control digital, que despliegue: kV, mA y seg o mAs.
1.1.7.- Con control automatico de exposición.
1.2.- Tubo de Rayos X:
1.2.1.- Foco fino de 0.6 mm. o menor.
1.2.2.- Foco grueso de 1.2 mm. ó menor.
1.2.3.- Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo de 300 KHU ó mayor.
1.3.- Columna portatubos:
1.3.1.- Soporte a piso o techo o piso-techo o integrado a la mesa o piso-pared.
1.3.2.- Con desplazamiento longitudinal de 240 cm. o mayor.
1.3.3.- Angulación del tubo de +-180° o mayor
1.4.- Con segunda pantalla en el cabezal del tubo de 10'' o mayor.
1.4.1.- Con función de visualizar angulo de rotación, al igual que el control de parametros de exposición y visualización de la imagen adquirida.
1.5.- Mesa:
1.5.1.- Tablero de la mesa con recorrido longitudinal de 77 cm o mayor y recorrido lateral de +/- 15 cm o mayor.
1.5.2.- Con altura fija o altura ajustable de 60 cm. o menor a 80 cm. o mayor.
1.5.3.-La carga máxima soportada por la mesa debe ser igual o superior a 290 kg.
1.5.4.- Con pedales para controlar movimientos de la mesa.
1.6. Con soporte o bucky de pared
1.6.1.- Con rango de movimiento de vertical de 1000 mm o mayor
1.6.2.- Debera de alcanzar un limite inferior de 34 cm o menor (Distancia que debe de tener desde el centro del soporte).
1.7.- Estación de adquisición (incluir marca y modelo correspondiente a la marca del equipo principal):
1.7.1.- Con pantalla tactil de 23" o mayor y resolución de 1k x 1k o mayor.
1.7.2- Capacidad de almacenamiento de 5000 imágenes o mayor o 200 Gb o mayor.
1.7.3.- Con software que permita el procesamiento de imágenes radiologicas.
1.7.4.- Con interfaz inthernet 100/100 base T
1.7.5.- Estándar de comunicación DICOM (de la misma marca del equipo principal ofertado o compatible) con al menos 4 de las siguientes clases de servicio habilitadas para su uso (anexar carta bajo protesta de decir verdad de cumplimiento):
1.7.5.1.- DICOM verification.
1.7.5.2.- DICOM send o export.
1.7.5.3.- DICOM storage.
1.7.5.4.- DICOM storage commitment
1.7.5.5.- DICOM query/retrieve
1.7.5.6.- DICOM print
1.7.5.7.- DICOM media
1.7.5.8.- DICOM worklist
1.7.5.9.- DICOM MPPS (modality performed procedure step)
1.7.6.- Con unidad y licencia que permita la grabación CD-R o DVD.
1.7.7.- Con sistema operativo Windows 10
1.7.8.- Con almenos 1000 programas anatomicos preprogramados
1.8. Con colimador automatico con luz led
1.8.1.- Con filtro inherente de 2mm de Al.
1.9.- Con dos detectores o flat panels inalambricos (de la misma marca o compatible)
1.9.1.- Con converción analógica-digital de 16 bits
1.9.2.- Matriz de 2000 x 2000 pixeles o mayor.
1.9.3.- De silicón amorfo o ioduro de cesio.
1.9.4.- Tamaño de 35 cm x 40 cm o mayor
1.9.5.- Tamaño de pixel de 150 micrones.
1.9.7.- DQE de 65% o 3.3 lp/mm o mayor.
1.9.7.- Con protección contra derrame de liquidos (IP44) como mínimo.
1.9.8.- Con baterias recargables que permita la adquisicón de al menos 580 imágenes por carga.
1.9.9.- Con una vida util de 500 ciclos de carga y descarga por bateria
1.9.10.- Que el detector tenga un soporte de carga minimo de 150 kg de peso distribuido.
1.9.11.- Con un tiempo de previsualización de 2 s o menor.
1.10.- UPS
2.- ACCESORIOS:
2.1.- Impresora DICOM de la marca del equipo
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No aplica
4.- REFACCIONES:
4.1.-Según marca y modelo.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1- Voltaje electrico: 110-120V AC, 60Hz
5.2.- La instalación del equipo deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
5.3.- Contemplar todas las adecuaciones necesarias para que el equipo funcione adecuadamente en los rangos que indica fábrica.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- El proveedor adjudicado deberá de entregar por equipo, manual de operación del fabricante en español. En caso de que el manual se encuentre en idioma diferente al español, deberá entregar manual original junto con una traducción simple al español del manual.
7.- CAPACITACIÓN:
7.2.- La unidad médica podrá solicitar al proveedor adjudicado durante el período de garantía, una capacitacion en los turnos que solicite, sin que genere costo extra. La capacitacion se podra solicitar para el área médica (médicos y técnicos médicos y paramédicos) y así mismo para el área Técnica (Ing. Biomédica y Mantenimiento, Servicios Generales, etc).
7.2.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.- GARANTÍA:
8.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de Sinaloa y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001 o ISO:13485
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485 o ISO:9001
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
10.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere requieren registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
__________________________________
Nombre del Representante Legal
Firma del Representante Legal