## Hoja1
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
SSS-IA-011-2018
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO MÉDICO
PROPUESTA TÉCNICA
ANEXO I
NÚM | MUNICIPIO | UNIDAD | SERVICIO
1 | CONCORDIA | HOSPITAL INTEGRAL CONCORDIA | PREVENTIVO Y CORRECTIVO: CAMBIO DE 4 RESISTENCIAS DAÑADAS, EMPAQUES EN MAL ESTADO EN CONTADORES DAÑADOS, ASI COMO SERVICIO GENERAL Y CAMBIO DE CABLES DAÑADOS.
2 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO RX, MARCA: TXR, MODELO:325D EN ÁREA DE RADIOLOGÍA, EL CUAL CONSISTE: - CAMBIO DE LA TARJETA TIMER. - CAMBIO DE TRANSFORMADOR DE LA UNIDAD DE CONSOLA DE CONTROL. - VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. - VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TUBO. - AJUSTE DE CENTRADO. - VERIFICACIÓN DEL ESTADO DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. - VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTOS DE LA MESA. - CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. - VERIFICACIÓN DE CABLEADO. - VERIFICACIÓN DEL COLIMADOR. - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN.
3 | GUASAVE | HOSPITAL GENERAL GUASAVE | MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AUTOCLAVE MARCA: PAILERIAM, CAMBIO DE RESISTENCIAS Y EMPAQUES DAÑADOS Y SERVICIO PREVENTIVO GENERAL.
4 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO GENERAL ELECTRIC, MODELO: SILHOUETTE VR EN LA SALA RX, SERVICIO CO RRECTIVO EN SU TOTALIDAD, CAMBIO DEL TUBO RX DAÑADO Y LOS CAPACITADORES, PINTURA Y SERVICIO GENERAL COMO SE DETALLA A CONTIUNACIÓN: -VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. -CAMBIO DE TUBO DE RAYOS X. -AJUSTE DE CENTRADO DEL TUBO DE RAYOS X. -VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE LA MESA. -CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. -VERIFICACIÓN DE CABLEADO. -VERIFICACIÓN DE COLIMADOR. -VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN. -LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS. -PRUEBAS FUNCIONALES. -CAMBIO DE GRASA DIELÉCTRICA.
5 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO GENERAL ELECTRIC, MODELO: LIGHTSPEED, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES SERVICIOS: - CAMBIO DEL MÓDULO DE CONTROL DE VOLTAJE DEL GANTRY. - INSTALACIÓN DE LICENCIAS GENERAL ELECTRIC. - LIMPIEZA EN EL GANTRY. - LIMPIEZA DE LAS ABERTURAS DE TODOS LOS MÓDULOS DEL GANTRY. - VERIFICACIÓN EN LOS MOVIMIENTOS DEL MOTOR Y DESPLAZAMIENTO DE LA MESA. - VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X. - AJUSTE DE CENTRADO. - VERIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. -CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. -VERIFICACIÓN DE CABLEADO. - VERIFICACIÓN DE ALTA TENSIÓN. - CAMBIO DE GRASA ELÉCTRICA. - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MONITORES. - CALIBRACIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE IMAGENOLOGÍA. - ACTUALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO. - VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO TOTAL DEL EQUIPO.
6 | CULIACÁN | INSTITUTO DE CANCEROLOGÍA CULIACÁN | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LA AUTOCLAVE DE EQUIPO STERIS, MODELO: AMSCO CENTURY, COLOCAR LA FUENTE Y KIT DE SERVICIO CON EMPAQUES.
7 |  |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL AL EQUIPO DE RAYOS X, MARCA: GENERAL ELECTRIC RODABLE EN MECANISMOS Y DEPURACIÓN DE INFORMACIÓN DE SOFTWARE: - VERIFICACIÓN DE ESTADO DE BATERÍAS. - VERIFICACIÓN DE TUBO. - VERIFICACIÓN DE TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. - CAMBIO DE GRASA DIELÉCTRICA. - VERIFICACIÓN DE MOTORES Y RODAMIENTOS. - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN. - CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. - VERIFICACIÓN DE CABLEADO. - AJUSTE DE COLIMADOR. - VERIFICACIÓN DE COLUMNA Y LUBRICACIÓN DE LA MISMA. - LIMPIEZA DE SENSORES. - ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE - VERIFICACIÓN DE TRANSFORMADOR GENERAL. - VERIFICACIÓN DE EQUIPO EN SU TOTALIDAD.
8 | ESCUINAPA | HOSPITAL GENERAL ESCUINAPA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO GENERAL A EQUIPO DE RAYOS X FIJO, MARCA: SMR, MODELO: GMXSRS, TUBO DAÑADO DE RAYOS X Y GENERADOR, COSISTENTE A LOS SIGUIENTES SERVICIOS: -VERIFICACIÓN DE CALIBRACIÓN. - AJUSTE DE CENTRADO DEL TUBO DE RAYOS X. - CAMBIO DE TRANSFORMADOR ALTA TENSIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MISMO. - VERIFICACIÓN DE MOVIMIENTO DE LA MESA. - CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. - VERIFICACIÓN DE CABLEADO. - VERIFICACIÓN DEL COLIMADOR. - VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DE ALTA TENSIÓN. - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - PRUEBAS FUNCIONALES. - CAMBIO DE GRASA DIELÉCTRICA.
9 | ELOTA | HOSPITAL GENERAL LA CRUZ. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN ÁREA DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA AL EQUIPO GENERAL ELECTRIC, MODELO: LIGHSTEEP, AL CUAL SE LE REALIZARAN LAS SIGUIENTES ACCIONES: -CAMBIO DE TRANSFORMADOR Y TARJETA DE CONTROL DE VOLTAJE DEL GANTRY. - INSTALACIÓN DE LICENCIAS GENERAL ELECTRIC.  LIMPIEZA EN EL GANTRY. - LIMPIEZA DE LAS ABERTURAS DE TODOS LOS MÓDULOS DEL GANTRY. -VERIFICACIÓN EN LOS MOVIMIENTOS DEL MOTOR Y DESPLAZAMIENTO DE LA MESA. - VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN DEL TUBO DE RAYOS X. - AJUSTE DE CENTRADO. - VERIFICACIÓN DEL TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN. - CENTRADO DE HAZ DE LUZ CON HAZ DE RAYO. - VERIFICACIÓN DE CABLEADO. - VERIFICACIÓN DE ALTA TENSIÓN. - CAMBIO DE GRASA ELÉCTRICA. - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MONITORES. - LIMPIEZA, CALIBRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE ESTACIÓN DE TRABAJO. - PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.
10 | ANGOSTURA | HOSPITAL INTEGRAL ANGOSTURA. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO EN SU TOTALIDAD, ACCIONES A REALIZAR SON LAS SIGUIENTES: - CAMBIO DE TINA DE ALMACENAMIENTO DE QUÍMICOS -LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE CADENA AL PROCESADOR AUTOMÁTICO. -REACONDICIONADO MARCA KODAK. - CAMBIO DE MOTOR CENTRAL. -CAMBIO DE 12 ROLLOS. - CAMBIO DE RESISTENCIA DEL SISTEMA DE SECADO.
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL