## Imagen 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
SSS-LA-004-2017
ADQUISICIÓN DE "EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO"
ANEXO II
RENGLÓN | ÁREA | CLAVE DE CUADRO BASICO | NOMBRE DEL EQUIPO CONFORME AL CUADRO BÁSICO | CANTIDAD | ESPECÍFICACIONES TÉCNICAS | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
1 | IMAGENOLOGÍA | 531.254.0155 | UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA ESTUDIOS AVANZADOS DE 64 CORTES. | 1 | SISTEMA DE DIAGNÓSTICO POR RAYOS X DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC), QUE POSEE UN GANTRY SUFICIENTEMENTE GRANDE COMO PARA PERMITIR LA TOMA DE IMÁGENES DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. INCLUYE DISEÑOS CON ARREGLOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTORES ANULARES FIJOS, SIMPLES O MÚLTIPLES, Y DISEÑOS EN LOS QUE LOS TUBOS DE RAYOS X Y ARREGLOS DE DETECTORES OPUESTOS ROTAN RÁPIDAMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DE EJE CENTRAL DENTRO DEL ÁREA DE IMAGEN DEL GANTRY. PUEDE PRODUCIR IMÁGENES DE 2 A 3 DIMENSIONES DE SECCIONES TRANSVERSALES (TOMOGRAFÍAS). INCLUYE TC HELICOIDAL Y OTRAS APLICACIONES ESPECIALES DE IMAGENOLOGÍA A MÚLTIPLES ÁNGULOS QUE SE ESPECIFICAN EN RELACIÓN A LA POSICIÓN DEL CUERPO. PUEDE USAR UNA VARIEDAD DE TÉCNICAS DIGITALES PARA CAPTURAR LA INFORMACIÓN, RECONSTRUIR LAS IMÁGENES Y DESPLEGARLAS. 1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 0.4 SEGUNDOS O MENOR APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO. 2.- DE 64 CORTES EN UN GIRO COMPLETO DE 360º DE CUERPO ENTERO. 3.- GANTRY: 3.1.- ANGULACIÓN DE +/- 30 GRADOS Ó MAYOR. 3.2.- APERTURA DE 70 CM. O MAYOR. 4.- SISTEMA DE RAYOS X: -TUBO DE RAYOS X CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO 7.5 MHU O MAYOR. 5.- CON UN ESPESOR DE CORTE MENOR O IGUAL A 0.625 MM EN TODOS LOS CORTES. 6.- RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE 16 IMÁGENES O MAYOR POR SEGUNDO. 7.- RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 15 LP/CM. O MAYOR A 0% MTF O RESOLUCIÓN ISOTRÓPICA DE 0.35 MM O MENOR. 8.- ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN: 8.1.- MONITOR A COLOR DE 19 " O MAYOR, MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1024 X 1024 O MAYOR. 8.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 140 GB O MAYOR. 8.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 8.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 8.5.- PROTOCOLOS PARA PEDIATRÍA. 8.6.- SOFTWARE PARA MODULACIÓN Y AHORRO DE DOSIS EN TIEMPO REAL. 8.7.- SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL BOLO. 8.8.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 9.- ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO MULTIMODAL: 9.1.- DOS MONITORES DE ALTA RESOLUCIÓN DE 19 " O MAYOR. 9.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 140 GB O MAYOR. 9.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 9.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 9.5.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES VOLUMEN RENDERING. 9.6.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 10.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES O 3D. 11.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MPR EN TIEMPO REAL. 12.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MIP. ACCESORIOS: ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS PEDIÁTRICOS. JUEGO DE FANTOMAS PARA CONTROL DE CALIDAD. 13.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA EN APLICACIONES CARDIACAS. OPCIONALES: 1.- OPCIONALES SOLO APLICABLES EN LA ESTACIÓN DE POST PROCESO. 2.- APLICACIÓN CARDIACA, ANGIOGRAFÍA POR CT DE VASOS CORONARIOS, CUANTIFICACIÓN DE FUNCIÓN VENTRICULAR, CUANTIFICACIÓN DE ESTENOSIS Y ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS. 3.- PAQUETE DE MEDICIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL EN HUESO (ÓSEO). 4.- PAQUETE PARA LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA ANÁLISIS VASCULAR. 5.- ENDOSCOPÍA VIRTUAL. 6.- PERFUSIÓN CEREBRAL. 7.- PERFUSIÓN MULTIORGANO O CUERPO. 8.- SOFTWARE Y HARDWARE PARA INTERVENCIONES GUIADAS POR CT. 9.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL. 10.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EVALUACIÓN DE NÓDULOS PULMONARES. 11.-INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA EN APLICACIONES CARDIACAS. REFACCIONES: SEGUN MARCA Y MODELO, INSTALACIONES: ELECTRICAS QUE MANEJE EL EQUIPO A 60 HZ OPERACIÓN: PERSONAL CALIFICADO Y DE ACUERDO AL MANUA DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y CERTIFICADOS: PARA PRODUCTO DE ORIGEN EXTRANJERO QUE CUMPLA CON ALGUNAS DE LAS SIGUIENTES: FDA, CE, JIS. PARA PRODUCTO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR COFEPRIS.
2 | IMAGENOLOGÍA | 531.924.0031 | UNIDAD PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER COLOR AVANZADO | 1 | CONJUNTO DE ELEMENTOS UTILIZADOS EN UNA AMPLIA VARIEDAD DE PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES EXTRACORPÓREOS E INTRACORPÓREOS (ECOENDOSCOPIA O ENDOSCOPIA). ADMITE UNA GRAN VARIEDAD DE TRANSDUCTORES Y PAQUETES DE APLICACIONES DE SOFTWARE RELACIONADOS, QUE PERMITE OBTENER, VISUALIZAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN ECOGRÁFICA. DEPENDIENDO DE LOS TRANSDUCTORES Y DEL SOFTWARE, SE PUEDE UTILIZAR EN PROCEDIMIENTOS DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE USO GENERAL, CARDIACOS, OBSTÉTRICOS Y GINECOLÓGICOS, ENDOSCÓPICOS, MAMOGRÁFICOS, PROSTÁTICOS, VASCULARES, INTRAQUIRÚRGICOS, DOPPLER O DOPPLER COLOR. 1.- CONTROL DE GANANCIA Y AJUSTE DE LA CURVA TGC POR MEDIO DE POR LO MENOS OCHO CONTROLES INDEPENDIENTES. 2.- CON 1024 CANALES DE PROCESAMIENTO DIGITAL, SIMULTÁNEOS O INDEPENDIENTES COMO MÍNIMO. 3.- RANGO DINÁMICO DEL SISTEMA DE MÍNIMO 170 DB. 4.- MODOS: 4.1.- BIDIMENSIONAL CON MODO M SIMULTÁNEO. 4.2.- DOPPLER PULSADO. DOPPLER COLOR. 4.3.- SISTEMA DE ANGIO O MAPEO DE PERFUSIÓN A COLOR. 4.4.- IMÁGENES ARMÓNICAS. 4.5.- TRÍPLEX EN TIEMPO REAL. 5.- ZOOM EN TIEMPO REAL CON AL MENOS SEIS NIVELES. 6.- CON MEMORIA DE IMAGEN CUADRO POR CUADRO O CINE LOOP DE 500 CUADROS O MAYOR EN COLOR COMO MÍNIMO. 7.- MONITOR A COLOR DE 15 PULGADAS O MAYOR. 8.- CON 256 TONOS DE GRIS Y 256 TONOS DE COLOR COMO MÍNIMO, 9.- CON TRACKBALL O TOUCHPAD, INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL. 10.- TECLADO ALFANUMÉRICO INTEGRADO AL TABLERO DE CONTROL CON INTERFASE EN ESPAÑOL. 11.- PROGRAMA COMPLETO DE MEDICIONES, REPORTES Y CÁLCULOS: VASCULARES, GINECOLÓGICOS, PEDIÁTRICOS Y OBSTÉTRICOS: 11.1.- DISTANCIAS. 11.2.- ÁREA. 11.3.- VOLUMEN. 11.4.- ÁNGULOS. 11.5.- VELOCIDADES Y ACELERACIÓN. 12.- QUE PERMITA LA INCLUSIÓN DE PROTOCOLOS POR EL USUARIO CON UN MÍNIMO DE 15 PRE-ESTABLECIDOS. 13.- TRAZO AUTOMÁTICO DEL ESPECTRO DOPPLER CON CÁLCULOS DE ÍNDICE DE PULSATILIDAD, RESISTIVIDAD COMO MÍNIMO. 14.- CAPACIDAD DE ESCALAMIENTO DE HARDWARE Y SOFTWARE. 15.- ALMACENAMIENTO CON CAPACIDAD DE AL MENOS 160 GB. 16.- UNIDAD DE ALMACENAMIENTO POR MEDIO DE CD-RW O DVD Y USB. TRANSDUCTORES ELECTRÓNICOS MULTIFRECUENCIA O BANDA ANCHA: 1.1.- LINEAL CON EL RANGO DE 5 MHZ O MENOR A 12 MHZ O MAYOR PARA ESTUDIOS VASCULARESPARTES PEQUEÑAS, MÚSCULO ESQUELÉTICO, 1.2.- CONVEXO O CURVILÍNEO CON EL RANGO DE 2 MHZ O MENOR A 5 MHZ O MAYOR COMO MÍNIMO, CON FRECUENCIAS ARMÓNICAS, 1.3.- TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO CON EL RANGO DE 4 MHZ O MENOR A 8 MHZ O MAYOR. 1.4.- TRANSDUCTOR PARA CARDIO SECTORIAL DE 2 A 4MHZ. UPS DE DOBLE CONVERSIÓN CON SUPRESOR DE PICOS. PAQUETE (PAPEL Y DONADOR) PARA IMPRESORAS OFERTADAS. FUNDAS DESECHABLES PROTECTORAS PARA EL TRANSDUCTOR INTRACAVITARIO. GEL PARA ULTRASONIDO. 50 DVD O CD-RW. LICENCIAS DICOM SEND O PRINT, DICOM STORAGE Y DICOM WORKLIST. IMPRESORA EN B/N TÉRMICA.
3 | IMAGENOLOGÍA | 531.341.2537 | RAYOS X DIGITAL ESTACIONARIO | 1 | CONJUNTO DE APARATOS QUE CONFORMAN UN EQUIPO RADIOGRÁFICO PARA DIAGNÓSTICO, ESTACIONARIO Y DE USO GENERAL, UTILIZADO EN DIVERSAS APLICACIONES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES PLANARES RUTINARIAS. APLICA TÉCNICAS DIGITALES PARA LA CAPTURA, PRESENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES. EL DISEÑO ESTACIONARIO EXIGE SU INSTALACIÓN Y USO EN UNA UBICACIÓN FIJA DENTRO DE UN EDIFICIO O EN UN VEHÍCULO (UNIDAD MÓVIL DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES). TIENE UNA CONFIGURACIÓN MODULAR QUE PUEDE ACTUALIZARSE MEDIANTE ELEMENTOS DE HARDWARE O SOFTWARE. ESTE GRUPO GENÉRICO DE PRODUCTOS NO INCLUYE EQUIPOS CON FUNCIONES FLUOROSCÓPICAS O TOMOGRÁFICAS. DESCRIPCIÓN: 1.- GENERADOR DE ALTA FRECUENCIA: 1.1.- CON CAPACIDAD DE 50 KW. O MAYOR. 1.2.- CON 500 MA. O MAYOR. 1.3.- 40 KV. A 125 KV. O MAYOR. 1.4.- TIEMPO DE EXPOSICIÓN 1 MILISEGUNDO Ó MENOR A 3 SEGUNDOS O MAYOR. 1.5.- CON PANEL DE CONTROL DIGITAL, QUE DESPLIEGUE: KV, MA Y SEG O MAS. 2.- TUBO DE RAYOS X: 2.1.- FOCO FINO DE 0.6 MM. O MENOR. 2.2.- FOCO GRUESO DE 1.2 MM. Ó MENOR. 2.2.- FOCO GRUESO DE 1.2 MM. Ó MENOR. 2.3.- ÁNODO ROTATORIO. 2.4.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR DEL ÁNODO DE 150 KHU Ó MAYOR. 3.- COLUMNA PORTATUBOS: 3.1.- SOPORTE A PISO O TECHO O PISO-TECHO O INTEGRADO A LA MESA O PISO-PARED. 3.2.- CON DESPLAZAMIENTO LONGITUDINAL DE 120 CM. O MAYOR. 3.3.- ANGULACIÓN DEL TUBO +-90°. 4.- AL MENOS DOS DETECTORES: UNO FIJO A LA MESA O AL BUCKY Y EL OTRO INALÁMBRICO O FIJO. 4.1.- ADQUISICIÓN O PROFUNDIDAD DE IMAGEN DE 12 BITS O MAYOR O CONVERSIÓN ANALÓGICA-DIGITAL DE 14 BITS O MAYOR. 4.2.- MATRIZ DE 2000 X 2000 PIXELES Ó MAYOR. 4.3.- DE SELENIO AMORFO (A-SE) O SILICIO O SILICÓN AMORFO (A-SI) O IODURO DE CESIO. 4.4.- TAMAÑO DE 35 CM. X 43 CM. (14" X 17") O 40 CM. O MAYOR X 40 O MAYOR CM. (15.7" O MAYOR X 15.7" O MAYOR ). 4.5.- TAMAÑO DEL PIXEL DE 200 MICRONES O MENOR. 4.6.- DQE DE 50% O 3.1 LP./MM. O MAYOR. 5.- TABLERO DE LA MESA CON RECORRIDO LONGITUDINAL +/-20 CM. Ó MAYOR Y RECORRIDO LATERAL (TRANSVERSAL) ± 10 CM. Ó MAYOR 6.- CON ALTURA FIJA O ALTURA AJUSTABLE DE 60 CM. O MENOR A 80 CM. O MAYOR. 7.- PORTADETECTOR CON REJILLA RELACIÓN 8:1 Ó MAYOR. 8.- PORTADETECTOR PARA PARED O VERTICAL. 9.- CONTROL AUTOMÁTICO DE EXPOSICIÓN. 10.- CON SOPORTE DE PESO DEL PACIENTE DE 180 KG. O MAYOR. 11.- PROGRAMAS ANATÓMICOS O RADIOGRAFÍAS PROGRAMADAS O APR: 80 Ó MAYOR. 12.- ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN. 12.1.- CON MONITOR DE 17" O MAYOR Y RESOLUCIÓN DE 1K X 1K O MAYOR. 12.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE 5000 IMÁGENES O MAYOR O 80 GB O MAYOR. 12.3.- DICOM PRINT, DICOM STORAGE O DICOM SEND O EXPORT, DICOM WORKLIST. 12.4.- UPS 12.5.- CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD. CON VISUALIZADOR DICOM. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y/O CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 Y/O ISO 13485, FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS PARA PRODUCTO ORIGEN EXTRANJERO.
4 | IMAGENOLOGÍA | 531.341.2552 | UNIDAD RADIOLÓGICA Y FLUOROSCÓPICA, TRANSPORTABLE, TIPO ARCO EN "C" | 1 | EQUIPO MÓVIL DE RADIOLOGÍA CON FLUOROSCOPIA PARA DIAGNÓSTICO CON SUSTRACCIÓN DIGITAL EN TIEMPO REAL, QUE UTILIZA UN BRAZO EN C Y APLICA TÉCNICAS ANALÓGICAS O DE CONVERSIÓN ANALÓGICA A DIGITAL PARA LA CAPTURA, PRESENTACIÓN Y MANIPULACIÓN DE IMÁGENES PARA DIVERSAS APLICACIONES COMO LA EVALUACIÓN VISUAL Y CUANTITATIVA DE LA ANATOMÍA Y FUNCIONAMIENTO DE DIVERSAS ZONAS SELECCIONADAS. DESCRIPCIÓN: 1.- GENERADOR DE RAYOS X DE ALTA FRECUENCIA: 1.1.- POTENCIA DE 2 KW. O MAYOR. 1.2.- KV. DE 40 O MENOR A 110. 1.3.- CORRIENTE EN FLUOROSCOPIA PULSADA O CONTINUA DE 7 MA. O MAYOR. 1.4.- CORRIENTE DE RADIOGRAFÍA DE 18 MA. O MAYOR. 2.- TUBO DE RAYOS X: 2.1.- UN PUNTO FOCAL DE 0.6 MM O MENOR O DOS PUNTOS FOCALES, UNO DE 0.6 MM. O MENOR Y EL OTRO DE 1.4 MM. O MENOR. 2.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR TÉRMICO EN EL ÁNODO DE 45 KHU O MAYOR. 2.3.- ÁNODO FIJO O ROTATORIO. 3.- ARCO EN C: 3.1.- "SID" DE 90 CM. O MAYOR. DISTANCIA ENTRE FOCO E IMAGEN (SOURCE IMAGE DISTANCE). 3.2.- ROTACIÓN DE +-110 GRADOS O MAYOR. 3.3.- RECORRIDO HORIZONTAL. 3.4.- RECORRIDO VERTICAL. 3.5.- MOVIMIENTO PANORÁMICO O LATERAL. 4.- CADENA DE IMAGEN DIGITAL O CÁMARA DE VIDEO O CCD DE AL MENOS 1K X 1K O MAYOR, A 12 BITS O MAYOR. 5.- DIÁMETRO DEL INTENSIFICADOR DE IMAGEN DE 9" O MAYOR DE 2 CAMPOS COMO MÍNIMO. 6.- ADQUISICIÓN O ALMACENAMIENTO DE 6 IMÁGENES O FRAMES/SEGUNDO O MAYOR. 7.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AL MENOS 3,000 IMÁGENES O 100 GB O MAYOR. 9.- DICOM PRINT Y DICOM SEND O STORE AL MENOS. 10.- CON UNIDAD DE GRABACIÓN CD-R O DVD EN FORMATO DICOM 11.- CONSOLA DE CONTROL MÓVIL: 11.1.- DOS MONITORES DE 18" O MAYOR CON RESOLUCIÓN DE 1K X 1K, 11.2.- TECLADO ALFA NUMÉRICO DE CONTROL DE PROCESOS. ACCESORIOS: CUBIERTAS ESTÉRILES PARA INTENSIFICADOR, TUBO, ARCO Y ESTACIÓN, LÁSER APUNTADOR, MANDILES PLOMADOS, PORTACHASIS PARA PELÍCULA RADIOGRÁFICA. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS Y/O CERTIFICADOS: ISO 9001-2000 Y/O ISO 13485, FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS PARA PRODUCTO ORIGEN EXTRANJERO.
5 | IMAGENOLOGÍA | 531.254.0049 | UNIDAD PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA ESTUDIOS AVANZADOS DE 16 CORTES | 1 | CONJUNTO DE APARATOS PARA DIAGNÓSTICO MEDIANTE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA, CON UNA CÁMARA DE EXPLORACIÓN SUFICIENTEMENTE GRANDE PARA PERMITIR LA OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE CUALQUIER PARTE DEL CUERPO. INCLUYE CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTORES OPUESTOS CON DISPOSICIÓN ANULAR FIJA, SENCILLA O MÚLTIPLE, O CONJUNTOS DE TUBOS DE RAYOS X Y DETECTOR OPUESTO QUE GIRAN RÁPIDAMENTE ALREDEDOR DE UN PUNTO DEL EJE CENTRAL DENTRO DE LA ZONA DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE LA CÁMARA DE EXPLORACIÓN. PUEDE PRODUCIR IMÁGENES BIDIMENSIONALES O TRIDIMENSIONALES TRANSVERSALES (TOMOGRÁFICAS), INCLUIDA LA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA HELICOIDAL U OTRAS APLICACIONES ESPECIALES DE OBTENCIÓN DE IMÁGENES EN MÚLTIPLES ÁNGULOS ESPECIFICADOS EN FUNCIÓN DE LA POSICIÓN DEL CUERPO. PUEDE UTILIZAR DIVERSAS TÉCNICAS DIGITALES PARA JUNTAR LA INFORMACIÓN, RECONSTRUIR Y VISUALIZAR LAS IMÁGENES. . DESCRIPCIÓN: 1.- EQUIPO DE TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA CON UN TIEMPO DE RASTREO HELICOIDAL Y AXIAL EN GIRO COMPLETO DE 360 GRADOS A 0.8 SEGUNDOS O MENOR, APLICABLE A TODAS LAS REGIONES DEL CUERPO. 2.- DE 16 CORTES O 20 CORTES EN UN GIRO COMPLETO DE 360º DE CUERPO ENTERO. 3.-GANTRY: 3.1.- ANGULACIÓN DE +/- 30 GRADOS Ó MAYOR. 3.2.- APERTURA DE 70 CM. O MAYOR. 4.-TUBO DE RAYOS X: 4.1.1.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 5 MHU O MAYOR. 4.1.2.- CON CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE CALOR EN EL ÁNODO DE 3.5 MHU O MAYOR CON RECONSTRUCCIÓN ITERATIVA. 5.- CON UN ESPESOR DE CORTE MENOR O IGUAL A 0.75 MM X 16 CORTES EN HELICOIDAL. 6.- RECONSTRUCCIÓN DE IMÁGENES EN TIEMPO REAL DE 6 IMÁGENES O MAYOR POR SEGUNDO. 7.- RESOLUCIÓN ESPACIAL CON UN MÍNIMO DE 15 LP/CM. O MAYOR A 0% MTF. ESTACIÓN DE ADQUISICIÓN: 8.1.- MONITOR A COLOR DE 19 " O MAYOR, MATRIZ DE DESPLIEGUE DE 1024 X 1024 O MAYOR. 8.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 140 GB O MAYOR. 8.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 8.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 8.5.- PROTOCOLOS PARA PEDIATRÍA. 8.6.- SOFTWARE PARA MODULACIÓN Y AHORRO DE DOSIS EN TIEMPO REAL. 8.7.- SEGUIMIENTO AUTOMÁTICO DEL BOLO. 8.8.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 9.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES O 3D. 10.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MPR EN TIEMPO REAL. 11.- RECONSTRUCCIÓN DE IMAGEN MIP. ACCESORIOS: JUEGO DE FANTOMAS PARA CONTROL DE CALIDAD, ACCESORIOS PARA POSICIONAMIENTO DE ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS PEDIÁTRICOS. OPCIONES: 1.-OPCIONALES SOLO APLICABLES EN LA ESTACIÓN DE POST PROCESO 2.- ESTIMACIÓN DE CANTIDAD DE CALCIO EN IMÁGENES DE CT CARDIACAS O SCORE DE CALCIO. 3.- PAQUETE DE MEDICIÓN DE LA DENSIDAD MINERAL EN HUESO (ÓSEO). 4.- PAQUETE PARA LA REMOCIÓN DE ESTRUCTURAS ÓSEAS PARA ANÁLISIS VASCULAR. 5.- ENDOSCOPIA VIRTUAL. 6.- PERFUSIÓN CEREBRAL. 7.- PERFUSIÓN MULTIORGANO O CUERPO. 8.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA COLONOSCOPIA VIRTUAL. 9.- SOFTWARE Y HARDWARE PARA INTERVENCIONES GUIADAS POR CT. 10.- SOFTWARE ESPECÍFICO PARA EVALUACIÓN DE NÓDULOS PULMONARES. 11.- ESTACIÓN DE PROCESAMIENTO MULTIMODAL: 11.1.- DOS MONITORES DE ALTA RESOLUCIÓN DE 19 " O MAYOR. 11.2.- CAPACIDAD DE ALMACENAJE DE IMÁGENES EN DISCO DURO DE 140 GB O MAYOR. 11.3.- QUEMADOR DE CD O DVD. 11.4.- DICOM MEDIA (VIEWER O REMOVIBLE), PRINT, QUERY/RETRIEVE, STORAGE Y WORKLIST. 11.5.- RECONSTRUCCIÓN DE CONJUNTO DE CORTES TRIDIMENSIONALES VOLUMEN RENDERING. 11.6.- UPS PARA EL EQUIPO DE CÓMPUTO. 12.- INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA PARA APLICACIONES GENERALES O INYECTOR DE MEDIO DE CONTRASTE PARA TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE DOBLE JERINGA EN APLICACIONES GENERALES. REFACCIONES: SEGÚN MARCA Y MODELO. INSTALACIÓN: DE ACUERDO A LA UNIDAD MÉDICA ADQUIRIENTE. OPERACIÓN: POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y DE ACUERDO AL MANUAL DE OPERACIÓN. MANTENIMIENTO: PREVENTIVO, CORRECTIVO POR PERSONAL CALIFICADO. NORMAS - CERTIFICADOS: PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN NACIONAL: CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE FABRICACIÓN EXPEDIDO POR LA COFEPRIS E ISO 13485; PARA EQUIPO MÉDICO DE ORIGEN EXTRANJERO: QUE CUMPLA CON ALGUNO DE LOS SIGUIENTES: FDA O HEALTH CANADÁ O CE O JIS E ISO 13485
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O REPRESENTANTE LEGAL